	
	
	

	INSTRUCTION
	[image: image10.png]Yo wl—a




	DE CONTROLE


NDP 144-1

Ed 03

Produit  :  MICROBAROMETRE  MB2005

[image: image22.png]EEENEEREEN]

1008

_DISPLAY | DIRECT
a8 __WINDOW | RECTANGLE
_AVERAGE | CONTINU:15
1068
SPECTAUM
BANGE
2008
3048
-40cB L : |
5008 : : | BEFERENCE |
0.03H: 01Hz 032 1Hz 3z 01z
1007~ 7500 __MopE | DC
5.00v | maNsE |-| 20.000vpp
OFFSET | -0.046107V
o MAXVALUE | 9.1720Vpp
5.00v.
RMS VALUE
00v
MMENT [W81476 C Am
CHANNEL| 1BARO 1 Frequency | 20Hz Date| 2004/020 13:52:28 RUN sTOP
Station Code 96.1.1 Model LDG Z Sens 20 mV/Pa G=1 — I;LEAR

Received frames

Errors:




MICROBAROMETRE

MB 2005
31
INTRODUCTION


31.1
Objectif du document


31.2
Description sommaire du microbaromètre


31.3
Vérification avant test


42
contRole final fonctionnel appareil


42.1
MOYENS MIS EN ŒUVRE


42.1.1
Personnel


42.2
MATERIEL NECESSAIRE.


42.2.1
DESCRIPTION :


53
equipement


53.1
EQUIPEMENT DU POSTE DE REGLAGE


53.2
EQUIPEMENT DU POSTE DE MESURE SORTIE FILTREE


53.3
EQUIPEMENT DU POSTE DE MESURE EN ETUVE


64
TEST


64.1
Schéma MICROBAROMETRE


74.2
Vérification du bon fonctionnement


74.3
Mesure du bruit


74.3.1
Mesure


104.3.2
Sauvegarde mesures


124.4
Importation des courbes de bruit dans la feuille de calibration EXCEL


174.5
Vérification de la sortie filtrée:


194.6
Réglage


194.6.1
Réglage en pression du capteur


194.6.2
Réglage PT9


204.6.3
Réglage PA


215
Mise au point des colonnettes


215.1
Mesure en étuve


215.2
Fiche de mesures en étuve


225.3
Calcul de LA DERIVE


235.4
Vérification des colonnettes


246
Fiche de calibration


246.1.1
Mesure en pression du capteur


246.1.2
Mesure PT9


256.1.3
Mesure PA


267
verifICATION de stabilitÉ


278
finition / personnalisation


289
ANNEXE 1


1 
INTRODUCTION
1.1 Objectif du document

L’objectif de ce document est  d’assurer la reproductibilité fonctionnelle et qualitative des µBaromètres en sortie de production. 

1.2 Description sommaire du microbaromètre

C’est un capteur utilisé dans les stations infrason DASE. Il relève la pression atmosphérique et détecte les infrasons dans l’atmosphère (détection d’explosions).

La technologie employée par cet appareil pour faire les relevés de pression atmosphérique utilise les lois de dilatation des matériaux (soufflet de mesure).

Plusieurs mesures demandant une procédure très précise sont nécessaires pour sa calibration. 

1.3 Vérification avant test

Le microbaromètre est livré monté au test.

Préparer les documents nécessaire pour le test.

2 contRole final fonctionnel appareil
2.1 MOYENS MIS EN ŒUVRE

2.1.1 Personnel

2.1.1.1 Qualification :

La qualification requise pour l’opérateur est une connaissance de l’utilisation du matériel  mis à sa disposition pour mettre en service et contrôler les caractéristiques des cartes à tester.

2.1.1.2 Poste de travail :

Afin de garantir la protection du produit lors des différents contrôles effectués, l’opérateur s’assurera de la conformité à l’ASQ-P-3006 (définissant les règles de protection contre les décharges électrostatiques) du poste de travail et de son environnement.

Il vérifiera également que les équipements utilisés pour les contrôles sont conformes à la procédure métrologie.

2.2 MATERIEL NECESSAIRE.

2.2.1 DESCRIPTION :

L’état technique de la totalité des équipements utilisés lors des différents contrôles, est décrit dans les répertoires des outillages de production ROP 99310.

3 equipement 

3.1 [image: image1.png]Yo wl—a



EQUIPEMENT DU POSTE DE REGLAGE

1 alimentation microbaromètre réglée à 12V +/- 0,1 V.

1 câble alimentation DOP 91251 du microbaromètre à l’alimentation.

1 boîte de dérivation mesure µbaromètre PA et PT9 DOP 92911 du microbaromètre au multimètre.

1 multimètre mesure PT9 de 40000 Pts.

1 mesureur de pression.

1 microbaromètre étalon.

3.2 EQUIPEMENT DU POSTE DE MESURE SORTIE FILTREE

1 alimentation microbaromètre et châssis AUBRAC  réglée à 12V +/- 1v. 

1 câble alimentation DOP 91251 du microbaromètre à l’alimentation.

1 câble alimentation DOP 91253 du châssis AUBRAC à l’alimentation.

1 câble PC châssis AUBRAC DOP 91254.

1 câble de liaison MICROBAROMETRE châssis AUBRAC DOP 91279.

1 PC avec logiciel de test TURQUOISE WINDOWS.

1 châssis AUBRAC.

3.3 EQUIPEMENT DU POSTE DE MESURE EN ETUVE

1 banc de test 92330.

1 alimentation réglée à 12V +/- 1v. 

1 étuve -25°c à +60°c.

1 microbaromètre étalon.

4 TEST

4.1 Schéma MICROBAROMETRE

[image: image10.png][image: image11.wmf]

4.2 Vérification du bon fonctionnement 

Brancher le câble alimentation et le câble mesure.

Mettre l’interrupteur de l’alimentation sur MARCHE.

Faire un court-circuit sur ST1 carte alimentation et vérifier l’allumage de la LED rouge.

Dévisser le LVDT.

Vérifier LVDT bas +13V ±1V.

Vérifier LVDT haut -13V ±1V.

Réglage LVDT à 0V ±150mV.

Fermer le socle du microbaromètre.

Laisser sous tension les microbaromètres sur table pour permettre leurs stabilisation en température .

4.3 Mesure du bruit

4.3.1 Mesure

Déplacer le baromètre de la table de chauffe pour le rebrancher sur le poste de mesure de bruit.

Démonter le socle du microbaromètre.

Démonter le capteur LVDT et le monter sur le socle outillage DOP 91306 capteur bloqué.

Régler le LVDT à 0v ±20mV.

Remonter le socle du microbaromètre.

L’aubrac étant sous tension depuis au moins 15 minutes, la stabilisation en température des cartes est réalisée (Num BB…).

Mettre le microbaromètre sur le marbre pour la réalisation de la mesure.

Lancer sur le PC le logiciel : Paint.

Lancer sur le PC le logiciel TURQUOISE WINDOWS.

Le paramétrage dans TURQUOISE doit être le suivant :

DISPLAY = DIRECT.

WINDOW = RECTANGLE.

AVERAGE = 50 avec DURATION = 4 sec et FREQUENCY = 20 Hertz dans la fenêtre PARAMETERS.

SPECTRUM RANGE = 4096 points.

MODE = DC.

RANGE = 0.0800 mVpp.

Vérifier au début d’un lot que la courbe de bruit dans la fenêtre d’acquisition de TURQUOISE pour l’aubrac seul, est proche de – 120 dB à la fin de la mesure = AVERAGE  50/50 (équivalent à 200/200 dans TURQUOISE DOS).

[image: image12.wmf]CORRECTION THERMIQUE DU µBARO WB1114

1- CALCUL DE LA DERIVE THERMIQUE DU CAPTEUR 

Mesures

facteur de conversion en PT9 (hPa/V)

-10

hPa/V

Temp (°C)

VPT9 Ref (V)

VPT9 mesure (V)

60

-0,8656

-0,9486

-25

-0,9078

-1,6445

60

-0,734

-0,8657

-25

-0,4799

-1,2569

60

-0,8322

-0,8322

Calculs auxiliaires

xi

xmoy

xi-xmoy

(xi-xmoy)*T

Tmoy

Ti-Tmoy

(Ti-Tmoy)²

0,83

3,4568

-2,6268

-157,608

26

34

1156

7,367

3,9102

-97,755

-51

2601

1,317

-2,1398

-128,388

34

1156

7,77

4,3132

-107,83

-51

2601

0

-3,4568

-207,408

34

1156

-698,989

8670

Pente calculée (hPa/°C) 

-0,081

2- CALCUL DE LA LONGUEUR D'INVAR CORRECTRICE

Longueur Théorique nécessaire

-13,1

mm

Longueur réelle correctrice nécessaire:

0,0

mm

0

2

4

6

8

10

-30

-10

10

30

50

70

Température (°C)

Pression (hPa)

Le µbaromètre étant stabilisé en température, brancher le câble de liaison du microbaromètre sur le châssis AUBRAC. 

Paramétrer TURQUOISE avec les valeurs suivantes :

DISPLAY = DIRECT.

WINDOW = RECTANGLE.

AVERAGE = 250 avec DURATION = 4 sec et FREQUENCY = 20 Hertz dans la fenêtre PARAMETERS.

SPECTRUM RANGE = 4096 points.

MODE = DC.

RANGE = 20 mVpp.

Dans COMMENT, entrer le N° du microbaromètre : NV+ N° µbaromètre.(ex : NV****).

Taper CLEAR.

Taper RUN pour lancer l’aquisition.

Durant le temps de la mesure, régler un autre microbaromètre.

A la fin de la mesure = AVERAGE  250/250 (équivalent à 999/999 dans TURQUOISE DOS) vérifier la forme de la courbe.

La courbe doit être dans le gabarit du spectre.

[image: image13.wmf]La séquence

temporelle doit

être horizontale

avec la plus petite

échelle possible.

(Pas de pente)

Spectre

Courbe temporelle


4.3.2 [image: image14.wmf]Sensitive bellow

ref:

Sensor body

ref:

Measurement card

ref:

Pressure range 

-PT9

hPa +/- 100 hPa

for +/- 10V (sens =  1mV/Pa)

hPa +/-     5 hPa

for +/- 10V (sens = 20mV/Pa)

Used components

Hi-pass 100s

C29 = 22 µF

R26 = 732 k

Low-pass 27 Hz

R14 = R15 = 8.45 k

C23 = C24 = 0.47 µF

C28 = 47 nF

R27 = 100 k

Filtered output

R27 = 100 k

R21 = 4.99 k

C28 = 47 nF

Local pressure during measurement :

Pref =

985.1

hPa

Unit

Margin

Dev.

Pressure calibration

+0.5%

D

p

 = 

200 hPa

-0.5%

LVDT Centering

+0.500 V

-0.500 V

Athmospheric pressure

+2 mV

output

-2 mV

Thermal drift

+0.1 hPa/°C

from -25°C to +60°C

-0.1 hPa/°C

Electronic noise

+0 dB

(with locked LVDT)

-10 dB

0.63 mPa/

Ö

Hz

0.2 mPa/

Ö

Hz

Adjusted by

: 

date:

Checked by

 :

date :



27/11/2003

TEKELEC PRODUCTION 



1000

Measure         

Point

CALIBRATION SHEET - MICROBAROMETER

WB1479

WB1479

WB1479

Value

-Filtered output: 

0

PT9

20

19.969

-0.2%

V

OK

Theoretical 

value

Measured value

OK

OK

PT9

1.49

V

Pa out

985.1

mV

985.33

0.2

-0.04

-0.030

1.460

-0.040

OK

Filtered out

-99.24

dBV/

Ö

Hz

 

@ 

1Hz

-1.24

OK

-98

PT9

0

hPa/°C

0.55

-0.08

OK



0.63

mPa/

Ö

Hz

MICROBAROMETER BANDWIDTH FILTERED OUTPUT

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

0.001

0.01

0.1

1

10

100

FREQUENCE (Hz)

ATTENUATION (dB)

- 3dB

0.01 Hz

27 Hz

Electronic Noise Spectrum

-130

-125

-120

-115

-110

-105

-100

-95

-90

-85

-80

-75

-70

0.01

0.10

1.00

10.00

Frequency (Hz)

dBV/

Hz

Sauvegarde mesures
Cliquer sur l’icône « Clipboard » pour coller l’image dans le presse-papiers.

Cliquer sur le bouton « REFERENCE ».

La fenêtre suivante s’ouvre :

[image: image15.wmf]Sensitive bellow

ref:

Sensor body

ref:

Measurement card

ref:

Pressure range 

-PT9

hPa +/- 100 hPa

for +/- 10V (sens =  1mV/Pa)

hPa +/-     5 hPa

for +/- 10V (sens = 20mV/Pa)

Used components

Hi-pass 100s

C29 = 22 µF

R26 = 732 k

Low-pass 27 Hz

R14 = R15 = 8.45 k

C23 = C24 = 0.47 µF

C28 = 47 nF

R27 = 100 k

Filtered output

R27 = 100 k

R21 = 4.99 k

C28 = 47 nF

Local pressure during measurement :

Pref =

985.1

hPa

Unit

Margin

Dev.

Pressure calibration

+0.5%

D

p

 = 

200 hPa

-0.5%

LVDT Centering

+0.500 V

-0.500 V

Athmospheric pressure

+2 mV

output

-2 mV

Thermal drift

+0.1 hPa/°C

from -25°C to +60°C

-0.1 hPa/°C

Electronic noise

+0 dB

(with locked LVDT)

-10 dB

0.63 mPa/

Ö

Hz

0.2 mPa/

Ö

Hz

Adjusted by

: 

date:

Checked by

 :

date :



27/11/2003

TEKELEC PRODUCTION 



1000

Measure         

Point

CALIBRATION SHEET - MICROBAROMETER

WB1479

WB1479

WB1479

Value

-Filtered output: 

0

PT9

20

19.969

-0.2%

V

OK

Theoretical 

value

Measured value

OK

OK

PT9

1.49

V

Pa out

985.1

mV

985.33

0.2

-0.04

-0.030

1.460

-0.040

OK

Filtered out

-99.24

dBV/

Ö

Hz

 

@ 

1Hz

-1.24

OK

-98

PT9

0

hPa/°C

0.55

-0.08

OK



0.63

mPa/

Ö

Hz

MICROBAROMETER BANDWIDTH FILTERED OUTPUT

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

0.001

0.01

0.1

1

10

100

FREQUENCE (Hz)

ATTENUATION (dB)

- 3dB

0.01 Hz

27 Hz

Electronic Noise Spectrum

-130

-125

-120

-115

-110

-105

-100

-95

-90

-85

-80

-75

-70

0.01

0.10

1.00

10.00

Frequency (Hz)

dBV/

Hz

Cliquer sur le bouton « SAVE ».

La fenêtre suivante s’ouvre :

Dans « Nom : », entrer le N° du microbaromètre : NV + N° µbaromètre.(ex : NV****).

[image: image16.wmf]Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder le fichier wb****.020.

Choisir le logiciel Paint.

Faire la fonction : Edition Coller.

Faire la fonction : Fichier Enregistrer sous.

Dans : c:\Mes Documents\Produit\Baro\Courbe de bruit.

Entrer dans NOM : NV + N° µbaromètre.(ex : NV****).

· Sauvegarde du fichier NV****.bmp.

Sous l’explorateur windows, déplacer le fichier NV****.020 sauvegardé par Turquoise dans le dossier c:\Rsnwing\Ref4, dans le dossier c:\Mes Documents\Produit\Baro\.
Pour la transformation des fichiers .020, il est nécessaire d’avoir l’exécutable C020_4.exe associé au fichier convert.bat.


[image: image2.png]| Conteny de ‘G:\DIG\_ PUBLICWBARD\Caliration baros\baros_T ékélecreferences 020°

Nom [ Talle] Type T todfie

[Fc020_4.2ve 19Ko  Appication 13/08/98 16:44
= . 1Ko Fichir de command... 25/05/93 08:31
[wbriore  Quvii 2Ko 020Fictier 23007798 1554
(5] w11 c__lmprimer 13Ko DAT Ficier T4/09/%8 1505
[ w0z c IR 2Ko 020 Fichier 10/08/%8 0655
) w1028 AddtoZip 13Ko DAT Fichier 14/09/38 17:43
[s]wb1103.C 4@ Add o Convertzip 2Ko 020 Fichier 03/07/98 10:31
D103 prymerves 5| 13Ko DATFiher 27msse 1257
[ wh104c 2Ko 020 Fichier 02107138 1229
Sweiiose  Couper 13Ke  DAT Fitier 278 1523
[aweiosc, Copir 2Ko 020 Fichier 02007798 1451
B WOI05¢ Cgorunmecoud | 13%0 DAT Fcher 080581523
SIWRIO6C somine 8Ko 020Ficier 0903/58 0338
Bworiose o 51Ko DAT Fichr 1srsa 12
[ w107 2Ko 020 Fichier 70738 1533
5 whi07.c__ Plopiétés 13Ko DAT Ficier 28/08/%8 1046
[ We1108.620 2Ko 020 Fichier Jo/merse 18715
5] w108 dt 13Ko DAT Ficier 14/09/%8 1750
[ we1103.020 BKo 020 Fichier 28/08038 1531
5] w1109t S1Ko DAT Ficher T4/09/%8 1504
[ we1110.020 Ko 020 Fichier 27108038 0659
2w 110.dat 1Ko DAT Fichier 14/09/98 1745




Editer le fichier convert.bat, pour cela, se placer sur celui-ci, cliquer sur le bouton de droite de la souris et sélectionner Edition.

Taper le nom de fichier à transformer dans la ligne de commande de convert.bat.


[image: image3.png]Bl convert.bat - Bloc-notes

C020_ Vigwwnx 620 gwena].dat





Cliquer sur Fichier puis Enregistrer et fermer le fichier.

Pour valider la commande double cliquer sur le fichier convert.bat (le fichier crée, NV****.dat doit apparaître à la suite du fichier NV****.020).

4.4 Importation des courbes de bruit dans la feuille de calibration EXCEL

Créer la feuille de calibration relative au microbaro ( cali****.xls).

Sélectionner la feuille « importation courbe de bruit » en cliquant sur l’onglet du bas.

[image: image4.png]#ADemarrer| @ Corbeille 3 Microsoft Excel - f... | 3 Explorateur - Modsles »BHY 1201
i Microsoft Excel - feuille etalonnage pBarol JNEIES
8] Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Dornées Fendtre 2 SEIES
DEHeRY[sna ® s @@ B0
Arial R LD A
[T
A B [C[D[E]F G Ho [l J K L N 5
Measure Thearetical
B Value P alte Unit Margin | Measured value | Dev.
28 [Pressure calibration 5%
29 |Ap = 200 hPa rre » v 05%
30 [LVDT Centering FRERY
! ;
1 PTO | #VALEUR v iy
32 | Athmospheric pressure | p, o - - Ty
33 |output - myv
34 [Thermal drift 0.1 hPa/C
hPa/°C

35 from -25°C to +60°C e ° " |odnparc
36 |Electronic noise dBvAHZ | +0dB
gl o lockd Ly Fiteredout|  -98 @i e <1204 |-1404 | NOK
38
39 Electronic Noise Spectrum
40
41 0 Adjusted by
42 15 TEKELEC
43 -8

85
44|, @
as| £ date
46| & lips Checked bt
o
48] i
49 125
50 10 date
51 0ot 0.10 .00 10.00
52 Frequency (Hz) 4
53 -
i1 4 [¥T3i]\ fiche de calibration { impaitation Saube de bt 7 . g il
Prét NUM




Faire : fichier, ouvrir, et ouvrir le fichier .dat de même référence que le baro : « NV****.dat ».


[image: image5.png]#ADémarrer| & Corbeille |[3¢ Microsoft Excel - f... ) Explorateur - Modeles | &% Paint Shop Pro- etap BBHY 1202

x Ex =l81x]
|/$ Eichier Edition affichage Insertion Format Qutils Données Fenétre 2 =l81x|
INECIEIN ALY %2 & 1 T8 RAEEEI
|| arial ¥l Ffe s ==l |o-a-A-
= 0.000005
B C D E F G H | |

250E-06  -112E+02 0015 4

250E-06  -112E+02 0020 5

250E-06  -112E+02 0024 6

250E-06  -112E+02 0029 7

250E-06 IR Sons - - e 2

S sop.0p  Ouwir 21|

250E-06  Regarder dans: | references_020 B ] [eal 5

250606 Ari.exe Ta]Whb1103.dat B wb1110.020 B wb1117.020 Tt ouvrir

2.50E-06 co20_1.exe [Ewbii04020  slwbiiindat [whiiz.dat  Ewt

2.50E-06 co20_4.ex8 [#)Wb1104.dat Bwb1111.020 Bwb1118.020 [t Annuler

250E-06 Comi20viee [EWbLIOS020  [AlWbilildat  slwblusdat  [Swt

250E-06 | [Slcomertbat [Alwhiiosdat  Ewbil2020  [Hwbil1e020  awt | Approfondr.

3 E0E.06 | |Hedtomds  [Ewbiosoe0  wbilizdat  wwbinodat  Hwt

S50E.0p | [Lmutisal [Alwolioedat  Ewhiliaoe  [Ewbli20me  wk

: [Awbiioroeo  Ewbiiozoen  wbiiadat  mwhiindat  Ewt

250E-06 | {41101 dat [s]Wh1107 dat Ewbi14020  [Ewbi121.020 [l

250E-06 | |a]wb1101b.xls 5 wb1108.020 [alWh1114.dat [=lWh1121.dat Hwt

250E-06  [wbiio2020  slwbiiosdst  [Ewbilisoen  Ewbiizzoz  [slwt

250E-06 | [slwbiio2dat  [Fwbiiosce0  Ewbilemn  wwbiizzdat  Hwt

SE0E06 | |FWb1103020  Tslwbiios.dat Wlwbiiedat  [Ewbiizaoeo  lalwk

250E-06 = = . |
5'50E.0p  Chercher les fichiers quirépondent 3 ces crieres;

250E-06 | Nom de fihier: | =] Texte ou propriete: | | Rechercher

% ggggg Type de fichier: [Tous les fichiers (* ) -] wiodifie en dernier: [nimporte quand =] Nourelle rsch,

250E.06 | |106 fichier(€) roue(s).

250E-06 ~-TTZE+T T £)

250E-06  -112E+02 0.142 30

250E-06  -112E+02 0.146 31 »
che de calbrafon ), importation coube de bruit / « I

|
I Somme=1.02E-02 NUM |




La fenêtre suivante apparaît:

[image: image17.png]EEENEEEENE]

10048

DIsPLAY
108 WiNDOW
AVERAGE
20
SPECTRUM
RANGE
308 —
RMS VALUE
14008
: : : : ' CURSOR
-150dB v 3 v 3 3 < )
; ; ; ; ; < >»
asoam | : : : : REFERENCE |
00z 00z 01Hz  03: H aHz 10Hz
0.0V — 10500 MopE
0.02mv" + [CRANGET] -
OFFSET
Oy MAX VALUE
-0.020Y.
RMS VALUE
0.04mY
MMENT _WB1481 Sto)
CHANNEL| iBARO 1 Frequency | 20Hz Date| 2004/020 10:37:48 Ul sTOP

Station Code DASE/LD Model
Received frames

LDG ?

Sens 20 mV/Pa
Errors:

G=1

E

Bl

CLEAR



[image: image6.png]BDeémarrer| G Corbeille 3¢ Microsoft Excel - ... |[3) Explorateur-Modeles | 8 Paint Shop Pro »BHY 1203
x

=l81x]
) Eichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenétre 2 =8|
Ded &k b BB ® i @ | 00w~ @
Arial v DA
AL | = 0.000005
A B C D E F G H J =
1 5.00E-06| 250E-06  -1.12E+02 0.015 4
2 250E-06  -1.12E+02 0.020 5
3 250E-06  -1.12E+02 0.024 6
4 250E-06  -1.12E+02 0.029 7
g % gggg Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3 2%
7 5 50E.( LiAssistant Texte a déterming que vos données sont de type DElimits
8 250E-0 i ce chaix vous convient, choisissez Suivant, sinan choisissez le type de données qui décrit le mieu vos données,

2.50E-0
2.50E-0 Type de données dorigine
250E-0 | choisissez le type de fichier qui décrit le mieu vos données:

250E-0 | @ plimits - Des caractéres ks que des virgules ou des tebulations séparent chague charmp,
250E-0 | ¢ Largeur fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces.
2.50E-0

2.50E-0  Commencer l'importation 2 la ligne: E__Z&| Crigine du fichier:  [windows (NST)

250E-0 apergu du fichier G\DIG\_PUBLICYBARO\Callbration baros\paros... WE1116.DAT,

250E-0 ~

250E.0 |5 1-18262977591388E-0004 =

6 | 1.0451033265243BE-0004 (i

250E-0 8.76388567223091E-0005

250E-0 9.05729518822114E-0005

250E-0 6.52751878726445E-0005

250E.0 4520188660192 1E-000 |

2.50E-0 ~

2.50E-0

55080 Anuler Sutvant > Ein

250E-06T -T2+ T £

250E-06  -1.12E+02 0.142 30

250E-06  -1.12E+02 0.146 31 N
iche de cabation ), importation courbe de bruit /. « | I

Somme=1.02E-02 NUM




Dans le champ : « Commencer l’importation à la ligne », entrer :  5.

Puis cliquer sur FIN.

Selectionner la colonne A en cliquant sur A  et faire copier avec le bouton droit de la souris.

[image: image7.png]MDeémarrer| & Corbeille X Microsoft Excel -.. 3 Explorateur - Modeles | B Paint Shop Pro BBHD 1204

3% Microsoft Excel - Wh1116.dat =18 x|
) Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fendtre 2. =18 x|
DEHERY[sBBI B O Y )
Arial cus-le zs B9 % m i d H-o-A-
= 0.000118262977591388
c D E F G H 5
] [

Somme=3.42E-02 NUM




Fermer la fenêtre en cliquant sur la croix.

On se retrouve alors dans la feuille « cali****.xls / importation courbe de bruit ».

Sélectionner la colonne A en cliquant sur A et faire coller.

Les données copiées de « NV****.dat » sont collées dans la colonne A de la feuille « importation courbe de bruit ». Cliquer sur l’onglet du bas intitulé « fiche de calibration ».

[image: image18.wmf]La séquence

temporelle doit

être horizontale

avec la plus petite

échelle possible.

(Pas de pente)

Spectre

Courbe temporelle

[image: image19.png]SAVE

DISPLAY.

CANCEL



[image: image8.png]BDeémarrer| G Corbeille 3¢ Microsoft Excel - ... |[3) Explorateur-Modeles | 8 Paint Shop Pro »BHY 1210
i Microsoft Excel - feuille etalonnage pBarol I
8] Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Dornées Fendtre 2 =8|
DeH &k PRI o- & £ il @ B w00~ @
Arial R LD A
[T
A B [C[D[E]F G H 1 J K L N 5
Measure Thearetical
B Value P alte Unit Margin | Measured value | Dev.
28 [Pressure calibration 5%
29 |Ap = 200 hPa rre » v 05%
30 [LVDT Centering FRERY
! ;
1 PTO | #VALEUR v iy
32 | Athmospheric pressure | p, o - v v
33 |output - myv
34 [Thermal drift 0.1 hPa/C
hPa/°C
35 from -25°C to +60°C e ° " |odnparc
36 |Electronic noise dBVAHZ | 40 dB
37 it locked LYDT] Fiteredout|  -98 @i e 410007 | -207 | OK
38
39 Electronic Noise Spectrum
40
41 0 Adjusted by
42 15 TEKELEC
43 -8
:
44|, ‘o
as| £ date
46| & lips Y Checked bt
47 -110 )
“115
48] i -
49 125 1
50 10 date
51 0ot 0.10 .00 10.00
52 Frequency (Hz) 4
53 -
i1 4 [¥T3i]\ fiche de calibration { impaitation Saube de bt 7 . g il
Prét NUM




La courbe de bruit est insérée et la valeur à 1 Hz est mise à jour.

Enregistrer la feuille de calcul cali****.xls dans c:\Mes documents\produit\baro\Calibration.

Démonter le capteur bloqué du µbaromètre.

Remonter le soufflet d’origine et régler la position du LVDT pour avoir une tension PT9 de 0V+-40mV.

Remonter le microbaromètre et coller une étiquette N/S NV**** provisoire sur le capot.

4.5 Vérification de la sortie filtrée:

Paramétrer TURQUOISE avec les valeurs suivantes :

DISPLAY = DIRECT.

WINDOW = RECTANGLE.

AVERAGE = 1 = CONTINU avec DURATION = 4 sec et FREQUENCY = 20 Hertz dans la fenêtre PARAMETERS.

SPECTRUM RANGE = 1024 points.

MODE = DC.

RANGE = 20 Vpp.

Dans COMMENT, entrer le N° du microbaromètre : NV + N° µbaromètre.(ex : NV****).

Taper CLEAR.

Taper RUN pour lancer l’aquisition.

Prendre le MicroBaro dans les mains, le tenir vertical et attendre sa stabilisation. Le pencher doucement à l'horizontale et le relever en environ 2 secondes.

[image: image9.png]T s

TR\

REE T




Vérifier que le signal visualisé sur Turquoise présente une impulsion négative de 9.5 ± 0.5 V.

[image: image20.png]Enregistrer sous. [2]x]

L I || < =] ===

B

Nom [ Envegistrer
e — (T

2





Déplacer le microbaromètre au poste de réglage ou sur la table de maintien en chauffe.

Démarrer une autre courbe de bruit.

4.6 Réglage

4.6.1 Réglage en pression du capteur

Boucher 3 buses sur 4 à l’aide de bouchons.

Attendre une minute de stabilisation.

Mettre le mesureur de pression sur la buse 4 et régler la surpression à +100hPa ±0.5 hPa.

S’assurer que la pression indiquée par le manomètre ne varie pas de plus de ±0,4 hPa durant la mesure et le réglage.

Relever la valeur U1 sur PT9 (~-10V).

Mettre le mesureur de pression en dépression -100hPa. ±0.5 hPa.

S’assurer que la pression indiquée par le manomètre ne varie pas de plus de ±0,4 hPa durant la mesure et le réglage.

Relever la tension U2 sur PT9(~+10V).

Faire le calcul (U2 x 20 / (U2 + U1 )) = U’2 et régler P1 pour obtenir la valeur U’2.

Remettre l’ensemble en surpression +100hPa et relever U’1 (~-10V).

S’assurer que la pression indiquée par le manomètre ne varie pas de plus de +/- 0,4 hPa durant la mesure et le réglage.

Faire le calcul « U’2 - U’1 », le résultat est égal à V=20V±0.5%, si nécessaire reprendre le réglage de P1 pour arriver à ce résultat.

Refaire des relevés de mesures pression / dépression jusqu'à ce qu’il ne soit plus nécessaire de modifier le réglage de P1 pour avoir V=20V ±0.5%.

4.6.2 Réglage PT9

Relever la pression atmosphérique locale « Pref » à l’aide d’un baromètre étalon.

Calculer la tension qui doit être présente en PT9 ( VPT9=(1000-Pref) x 0.1.

Démonter la semelle et ajuster la position du LVDT pour obtenir cette tension en PT9.

Bien bloquer les 3 vis de serrage pour éviter tout déréglage. Le fait de serrer les vis, modifie le réglage, il faut donc ajuster celui ci tout au long du serrage.

Remonter la semelle et vérifier la valeur. 

VPT9=VPT9 Théorique ±30mV.

Réajuster si nécessaire la position du LVDT en tenant compte de la différence entre semelle ouverte et fermée.

4.6.3 Réglage PA

La tension PT9 étant réglée avec précision (±30mV), la PA sera ajustée sur cette valeur.

PA=1000-(VPT9*10).

Ajuster P3 pour obtenir une tension PA en mV égale à la valeur de la pression en hPa.

Ex : VPT9= -1.2V ( PA= 1012.00 mV ( 1012.00 hPa.

Mettre deux points de vernis sur P2 et P3.

Remonter le capot.

Laisser sous tension les microbaromètres sur table en attendant le test en étuve.

5 Mise au point des colonnettes

5.1 Mesure en étuve

Mettre les microbaromètres à tester en étuve et raccorder les tuyaux sur les buses.

Microbaromètre Etalon dans la salle.

[image: image21.wmf]CORRECTION THERMIQUE DU µBARO WB1114

1- CALCUL DE LA DERIVE THERMIQUE DU CAPTEUR 

Mesures

facteur de conversion en PT9 (hPa/V)

-10

hPa/V

Temp (°C)

VPT9 Ref (V)

VPT9 mesure (V)

60

-0,8656

-0,9486

-25

-0,9078

-1,6445

60

-0,734

-0,8657

-25

-0,4799

-1,2569

60

-0,8322

-0,8322

Calculs auxiliaires

xi

xmoy

xi-xmoy

(xi-xmoy)*T

Tmoy

Ti-Tmoy

(Ti-Tmoy)²

0,83

3,4568

-2,6268

-157,608

26

34

1156

7,367

3,9102

-97,755

-51

2601

1,317

-2,1398

-128,388

34

1156

7,77

4,3132

-107,83

-51

2601

0

-3,4568

-207,408

34

1156

-698,989

8670

Pente calculée (hPa/°C) 

-0,081

2- CALCUL DE LA LONGUEUR D'INVAR CORRECTRICE

Longueur Théorique nécessaire

-13,1

mm

Longueur réelle correctrice nécessaire:

0,0

mm

0

2

4

6

8

10

-30

-10

10

30

50

70

Température (°C)

Pression (hPa)



microbaromètre Etalon dans la salle





     1

 2

       6


    7










Etuve



   3





8



     4

 5


      9


   10



Relier les microbaromètres au banc de test 92330. 

Voir le DOP 92330 pour tout le détail de fonctionnement du banc de test et d’enregistrement des mesures des µBaro.

Charger le programme n° 10 de l’étuve cyclique (de –25°C à + 60°C) et mettre les microbaromètres sous tension. 

5.2 Fiche de mesures en étuve

Les fiches de mesure sont en fait intégrées dans les fichiers issus du banc de test 92330. Les fichiers au format plx sont retranscrits en prenant les valeurs nécessaires en fichiers excel et directement injectés dans les feuilles de calcul des colonnettes.

5.3 Calcul de LA DERIVE

Ouvrir le fichier nouveau « ct****.xls » sous Excel.

Sauvegarder la fiche sous le nom « ct****.xls ».

Saisir le numéro de µbaro en            .

Entrer les valeurs de mesure PT9 de la fiche de mesure température pour le baro concerné, dans les zones          et pour la référence en       .  .

Vérifier sur le graphe          que les points sont groupés comme sur la référence.

Dans le cas où les points ne sont pas groupés, recommencer les mesures dans la totalité.

La dérive du capteur est calculée automatiquement et donnée en          .

La longueur d’Invar nécessaire est donnée en         . Enregistrer la fiche.

Les colonnettes sont commandés chez le sous traitant habilité pour leur fabrication. Demande à faire auprès de votre agent de maitrise.

Dés réception des colonnettes, les monter sur le microbaro concerné.

Mettre des points de vernis sur les écrous.

Appairer les sous-ensembles en collant les étiquettes N/S livrées.

· Intérieur capot

· Carte mesure

· Carte alimentation

· Bride principale

· Intérieur cylindre

· Support piston

· Semelle

Passer de nouveau le µbaro en réglage (paragraphe 4.6).

5.4 Vérification des colonnettes

Reprendre les mesures du paragraphe 5.1 au 5.3.

Vérifier que la dérive après correction est comprise entre –0.1 et +0.1 hPa/°C.

Enregistrer le fichier sous le nom « ct****.xls ».

Dans le cas ou la dérive dépasse la tolérance, refuser le soufflet et reprendre la procédure avec un nouveau soufflet.

6 Fiche de calibration

Mettre le microbaromètre à tester et le microbaromètre ETALON sous tension et attendre la stabilisation de la tension PT9.

Appliquer la procédure d’enregistrement de la feuille de calibration fournie en annexe 1 jusqu’au point 2.

6.1.1 Mesure en pression du capteur

Boucher 3 buses sur 4 à l’aide de bouchons.

Attendre une minute de stabilisation.

Mettre le mesureur de pression sur la buse 4 et régler la surpression à +100hPa ±0.5 hPa.

S’assurer que la pression indiquée par le manomètre ne varie pas de plus de ±0,4 hPa durant la mesure et le réglage.

Relever la valeur U1 sur PT9 (~-10V).

Mettre le mesureur de pression en dépression -100hPa. ±0.5 hPa.

S’assurer que la pression indiquée par le manomètre ne varie pas de plus de ±0,4 hPa durant la mesure et le réglage.

Relever la tension U2 sur PT9(~+10V). 

S’assurer que la pression indiquée par le manomètre ne varie pas de plus de +/- 0,4 hPa durant la mesure et le réglage.

Faire le calcul « U2 - U1 », le résultat est égal à 20V±0.5%. 

Si nécessaire reprendre le réglage de P1 pour arriver à ce résultat conformément au paragraphe 4.6.1

Mettre le résultat dans la fiche de calibration au point 3.

6.1.2 Mesure PT9

Relever la pression atmosphérique locale « Pref » à l’aide d’un baromètre étalon.

Mettre le résultat dans la fiche de calibration au point 4.

Mesurer la tension PT9 du microbaromètre en test.

Mettre le résultat dans la fiche de calibration au point 6.

Si nécessaire reprendre le réglage du LVDT pour arriver à ce résultat conformément au paragraphe 4.6.2 .

6.1.3 Mesure PA

Mesurer la valeur de la tension P.A. du microbaromètre en test.

Mettre le résultat de réglage dans la fiche de calibration au point 8.

Si nécessaire reprendre le réglage de P1 pour arriver à ce résultat conformément au paragraphe 4.6.3  

7 verifICATION de stabilitÉ

Laisser le microbaromètre sous tension et refaire la fiche de calibration conformément au paragraphe 6 afin de s’assurer de la stabilité de l’ensemble sur plusieurs jours.

Réajuster si nécessaire et suivre la dérive.

8 finition / personnalisation

Coller l’étiquette finale du µbaromètre sur le coté extérieur en face des connecteurs.

Coller l’étiquette MAT.

Imprimer la fiche de calibration.

Mettre les documents dans une pochette plastique pour la présentation à la recette.

Grouper les fichiers sauvegardés tout au long du test soit :

· ct****.xls

· NV****.020

· NV****.dat

· NV****.bmp

· cali****.xls

sous la forme d’un « zip » « wb****.zip » et le sauvegarder sur le serveur methodes dans :


Serveur-meth\Atelier\Cea\µBaro\wb****.

9 ANNEXE 1

Procédure d’enregistrement de la feuille de calibration (sous Excel).

Entrer les références des 3 parties du capteur.

Entrer la valeur en hPa du milieu de gamme de mesure (1000 hPa pour Troyes).


Entrer la valeur de la variation de tension en PT9 (U’2 – U’1) pour un Delta p de 200 hPa (Voir 6.1.1 de la procédure). La valeur théorique est de 20V +/- 0,5%.

Entrer la valeur en mV de la sortie Pa du microbaro étalon.

Valeur calculée de l’offset en PT9 suivant Préf et milieu de gamme (sert pour 4.6.1).

Entrer la valeur mesurée de l’offset en PT9.

Valeur théorique en PA.


Entrer la valeur réelle mesurée en PA.

Entrer la valeur de la dérive thermique du capteur après correction donnée en 5 du fichier « ct****.xls ».


Importation de la courbe de bruit.

Signer la feuille dans la case.


� EMBED Designer.Drawing.7  ���





1 : Capot


2 : Carte alimentation


3 : Carte mesure


4 : Prise sortie signal


5 : Prise alimentation


6 : Buses


7 : Chambre de mesure


8 : Connecteur de liaison LVDT


9 : Capteur LVDT


10 : Soufflet assemblé





1





11

















//








6





1





6





5





3





2





4





4





3





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





2





1





9





8





7





6





5





3








4





2





1








11





10





� EMBED Word.Picture.8  ���





5





10





9





8





7





6





5





4





3





2





� EMBED Excel.Sheet.8  ���
































NDP 144-1
Ed 03

IC 7510 A0
1/
DATE 

PAGE  
	Rédigé par : Dominique PROVENT
	PAGE
	IC07620
	B0

	Approuvé par : Eric MARTEL
	Page 1 sur 29
	DATE : 02/03/07
	



_989825748.bin

_1136108936.doc
[image: image1.png]EEENEEREEN]

7048

: : : : : : DIsPLAY
8048 1 WiNDOW
AVERAGE
-s0am | _
SPECTRUM
RANGE
0008 | —
RMS VALUE
at0am |
: : : : ' CURSOR
2008 | : : : :
Az L : : : : REFERENCE |
00z 00z 01Hz  03: H aHz 10Hz
10,00V — 10500 MopE
500y [ RANGE |-
OFFSET |  0.0348mV
e MAXVALUE | 02516 mVpp
5.00mY.
RMS VALUE
10.00mv.
IMMENT _WB1476 Sto)
CHANNEL| 1BARO 1 Frequency | 20Hz Date| 2004/019 15:37:56 RUN sTOP
Station Code 96.1.1 Model LDG Z Sens| 20 mV/Pa G=1 — —
CLEAR
Received frames Errors:







Courbe temporelle







Spectre







La séquence temporelle doit être horizontale  avec la plus petite échelle possible. (Pas de pente)












_1136352835.xls
fiche de calibration

		CALIBRATION SHEET - MICROBAROMETER

		Sensitive bellow				ref:		WB1479

		Sensor body				ref:		WB1479

		Measurement card				ref:		WB1479

		Pressure range				-PT9		1000				hPa +/- 100 hPa				for +/- 10V (sens =  1mV/Pa)

						-Filtered output: 0						hPa +/-     5 hPa				for +/- 10V (sens = 20mV/Pa)

																Used components

																Hi-pass 100s

																		C29 = 22 µF

																		R26 = 732 k

																Low-pass 27 Hz

																		R14 = R15 = 8.45 k

																		C23 = C24 = 0.47 µF

																		C28 = 47 nF

																		R27 = 100 k

																Filtered output

																		R27 = 100 k

																		R21 = 4.99 k

																		C28 = 47 nF

		Local pressure during measurement :										Pref =		985.1		hPa

		Value				Measure         Point				Theoretical value				Unit		Margin		Measured value				Dev.

		Pressure calibration				PT9				20				V		+0.5%		19.969				-0.2%		OK

		Dp = 200 hPa														-0.5%

		LVDT Centering				PT9				1.49				V		+0.500 V		1.460				-0.030		OK

																-0.500 V

		Athmospheric pressure				Pa out				985.1				mV		+2 mV		985.33				0.2		OK

		output														-2 mV

		Thermal drift				PT9				0				hPa/°C		+0.1 hPa/°C		-0.04				-0.040		OK

		from -25°C to +60°C														-0.1 hPa/°C

		Electronic noise				Filtered out				-98				dBV/ÖHz @ 1Hz		+0 dB		-99.24				-1.24		OK

		(with locked LVDT)														-10 dB

										0.63				mPa/ÖHz		0.63 mPa/ÖHz		0.55				-0.08		OK

																0.2 mPa/ÖHz

																				10.9100237093

																				Adjusted by:

																				TEKELEC PRODUCTION

																				date:		11/27/03

																				Checked by :

																				date :



&L&"Arial,Italique"Calibration report &R&"Arial,Italique"Page 1 of 1

&LDASE/TMG/DIG&CDOCDIG9902001&R10 Sept 2003



fiche de calibration

		0.0146484375

		0.01953125

		0.0244140625

		0.029296875

		0.0341796875

		0.0390625

		0.0439453125

		0.048828125

		0.0537109375

		0.05859375

		0.0634765625

		0.068359375

		0.0732421875

		0.078125

		0.0830078125

		0.087890625

		0.0927734375

		0.09765625

		0.1025390625

		0.107421875

		0.1123046875

		0.1171875

		0.1220703125

		0.126953125

		0.1318359375

		0.13671875

		0.1416015625

		0.146484375

		0.1513671875

		0.15625

		0.1611328125

		0.166015625

		0.1708984375

		0.17578125

		0.1806640625

		0.185546875

		0.1904296875

		0.1953125

		0.2001953125

		0.205078125

		0.2099609375

		0.21484375

		0.2197265625

		0.224609375

		0.2294921875

		0.234375

		0.2392578125

		0.244140625

		0.2490234375

		0.25390625

		0.2587890625

		0.263671875

		0.2685546875

		0.2734375

		0.2783203125

		0.283203125

		0.2880859375

		0.29296875

		0.2978515625

		0.302734375

		0.3076171875

		0.3125

		0.3173828125

		0.322265625

		0.3271484375

		0.33203125

		0.3369140625

		0.341796875

		0.3466796875

		0.3515625

		0.3564453125

		0.361328125

		0.3662109375

		0.37109375

		0.3759765625

		0.380859375

		0.3857421875

		0.390625

		0.3955078125

		0.400390625

		0.4052734375

		0.41015625

		0.4150390625

		0.419921875

		0.4248046875

		0.4296875

		0.4345703125

		0.439453125

		0.4443359375

		0.44921875

		0.4541015625

		0.458984375

		0.4638671875

		0.46875

		0.4736328125

		0.478515625

		0.4833984375

		0.48828125

		0.4931640625

		0.498046875

		0.5029296875

		0.5078125

		0.5126953125

		0.517578125

		0.5224609375

		0.52734375

		0.5322265625

		0.537109375

		0.5419921875

		0.546875

		0.5517578125

		0.556640625

		0.5615234375

		0.56640625

		0.5712890625

		0.576171875

		0.5810546875

		0.5859375

		0.5908203125

		0.595703125

		0.6005859375

		0.60546875

		0.6103515625

		0.615234375

		0.6201171875

		0.625

		0.6298828125

		0.634765625

		0.6396484375

		0.64453125

		0.6494140625

		0.654296875

		0.6591796875

		0.6640625

		0.6689453125

		0.673828125

		0.6787109375

		0.68359375

		0.6884765625

		0.693359375

		0.6982421875

		0.703125

		0.7080078125

		0.712890625

		0.7177734375

		0.72265625

		0.7275390625

		0.732421875

		0.7373046875

		0.7421875

		0.7470703125

		0.751953125

		0.7568359375

		0.76171875

		0.7666015625

		0.771484375

		0.7763671875

		0.78125

		0.7861328125

		0.791015625

		0.7958984375

		0.80078125

		0.8056640625

		0.810546875

		0.8154296875

		0.8203125

		0.8251953125

		0.830078125

		0.8349609375

		0.83984375

		0.8447265625

		0.849609375

		0.8544921875

		0.859375

		0.8642578125

		0.869140625

		0.8740234375

		0.87890625

		0.8837890625

		0.888671875

		0.8935546875

		0.8984375

		0.9033203125

		0.908203125

		0.9130859375

		0.91796875

		0.9228515625

		0.927734375

		0.9326171875

		0.9375

		0.9423828125

		0.947265625

		0.9521484375

		0.95703125

		0.9619140625

		0.966796875

		0.9716796875

		0.9765625

		0.9814453125

		0.986328125

		0.9912109375

		0.99609375

		1.0009765625

		1.005859375

		1.0107421875

		1.015625

		1.0205078125

		1.025390625

		1.0302734375

		1.03515625

		1.0400390625

		1.044921875

		1.0498046875

		1.0546875

		1.0595703125

		1.064453125

		1.0693359375

		1.07421875

		1.0791015625

		1.083984375

		1.0888671875

		1.09375

		1.0986328125

		1.103515625

		1.1083984375

		1.11328125

		1.1181640625

		1.123046875

		1.1279296875

		1.1328125

		1.1376953125

		1.142578125

		1.1474609375

		1.15234375

		1.1572265625

		1.162109375

		1.1669921875

		1.171875

		1.1767578125

		1.181640625

		1.1865234375

		1.19140625

		1.1962890625

		1.201171875

		1.2060546875

		1.2109375

		1.2158203125

		1.220703125

		1.2255859375

		1.23046875

		1.2353515625

		1.240234375

		1.2451171875

		1.25

		1.2548828125

		1.259765625

		1.2646484375

		1.26953125

		1.2744140625

		1.279296875

		1.2841796875

		1.2890625

		1.2939453125

		1.298828125

		1.3037109375

		1.30859375

		1.3134765625

		1.318359375

		1.3232421875

		1.328125

		1.3330078125

		1.337890625

		1.3427734375

		1.34765625

		1.3525390625

		1.357421875

		1.3623046875

		1.3671875

		1.3720703125

		1.376953125

		1.3818359375

		1.38671875

		1.3916015625

		1.396484375

		1.4013671875

		1.40625

		1.4111328125

		1.416015625

		1.4208984375

		1.42578125

		1.4306640625

		1.435546875

		1.4404296875

		1.4453125

		1.4501953125

		1.455078125

		1.4599609375

		1.46484375

		1.4697265625

		1.474609375

		1.4794921875

		1.484375

		1.4892578125

		1.494140625

		1.4990234375

		1.50390625

		1.5087890625

		1.513671875

		1.5185546875

		1.5234375

		1.5283203125

		1.533203125

		1.5380859375

		1.54296875

		1.5478515625

		1.552734375

		1.5576171875

		1.5625

		1.5673828125

		1.572265625

		1.5771484375

		1.58203125

		1.5869140625

		1.591796875

		1.5966796875

		1.6015625

		1.6064453125

		1.611328125

		1.6162109375

		1.62109375

		1.6259765625

		1.630859375

		1.6357421875

		1.640625

		1.6455078125

		1.650390625

		1.6552734375

		1.66015625

		1.6650390625

		1.669921875

		1.6748046875

		1.6796875

		1.6845703125

		1.689453125

		1.6943359375

		1.69921875

		1.7041015625

		1.708984375

		1.7138671875

		1.71875

		1.7236328125

		1.728515625

		1.7333984375

		1.73828125

		1.7431640625

		1.748046875

		1.7529296875

		1.7578125

		1.7626953125

		1.767578125

		1.7724609375

		1.77734375

		1.7822265625

		1.787109375

		1.7919921875

		1.796875

		1.8017578125

		1.806640625

		1.8115234375

		1.81640625

		1.8212890625

		1.826171875

		1.8310546875

		1.8359375

		1.8408203125

		1.845703125

		1.8505859375

		1.85546875

		1.8603515625

		1.865234375

		1.8701171875

		1.875

		1.8798828125

		1.884765625

		1.8896484375

		1.89453125

		1.8994140625

		1.904296875

		1.9091796875

		1.9140625

		1.9189453125

		1.923828125

		1.9287109375

		1.93359375

		1.9384765625

		1.943359375

		1.9482421875

		1.953125

		1.9580078125

		1.962890625

		1.9677734375

		1.97265625

		1.9775390625

		1.982421875

		1.9873046875

		1.9921875

		1.9970703125

		2.001953125

		2.0068359375

		2.01171875

		2.0166015625

		2.021484375

		2.0263671875

		2.03125

		2.0361328125

		2.041015625

		2.0458984375

		2.05078125

		2.0556640625

		2.060546875

		2.0654296875

		2.0703125

		2.0751953125

		2.080078125

		2.0849609375

		2.08984375

		2.0947265625

		2.099609375

		2.1044921875

		2.109375

		2.1142578125

		2.119140625

		2.1240234375

		2.12890625

		2.1337890625

		2.138671875

		2.1435546875

		2.1484375

		2.1533203125

		2.158203125

		2.1630859375

		2.16796875

		2.1728515625

		2.177734375

		2.1826171875

		2.1875

		2.1923828125

		2.197265625

		2.2021484375

		2.20703125

		2.2119140625

		2.216796875

		2.2216796875

		2.2265625

		2.2314453125

		2.236328125

		2.2412109375

		2.24609375

		2.2509765625

		2.255859375

		2.2607421875

		2.265625

		2.2705078125

		2.275390625

		2.2802734375

		2.28515625

		2.2900390625

		2.294921875

		2.2998046875

		2.3046875

		2.3095703125

		2.314453125

		2.3193359375

		2.32421875

		2.3291015625

		2.333984375

		2.3388671875

		2.34375

		2.3486328125

		2.353515625

		2.3583984375

		2.36328125

		2.3681640625

		2.373046875

		2.3779296875

		2.3828125

		2.3876953125

		2.392578125

		2.3974609375

		2.40234375

		2.4072265625

		2.412109375

		2.4169921875

		2.421875

		2.4267578125

		2.431640625

		2.4365234375

		2.44140625

		2.4462890625

		2.451171875

		2.4560546875

		2.4609375

		2.4658203125

		2.470703125

		2.4755859375

		2.48046875

		2.4853515625

		2.490234375

		2.4951171875

		2.5

		2.5048828125

		2.509765625

		2.5146484375

		2.51953125

		2.5244140625

		2.529296875

		2.5341796875

		2.5390625

		2.5439453125

		2.548828125

		2.5537109375

		2.55859375

		2.5634765625

		2.568359375

		2.5732421875

		2.578125

		2.5830078125

		2.587890625

		2.5927734375

		2.59765625

		2.6025390625

		2.607421875

		2.6123046875

		2.6171875

		2.6220703125

		2.626953125

		2.6318359375

		2.63671875

		2.6416015625

		2.646484375

		2.6513671875

		2.65625

		2.6611328125

		2.666015625

		2.6708984375

		2.67578125

		2.6806640625

		2.685546875

		2.6904296875

		2.6953125

		2.7001953125

		2.705078125

		2.7099609375

		2.71484375

		2.7197265625

		2.724609375

		2.7294921875

		2.734375

		2.7392578125

		2.744140625

		2.7490234375

		2.75390625

		2.7587890625

		2.763671875

		2.7685546875

		2.7734375

		2.7783203125

		2.783203125

		2.7880859375

		2.79296875

		2.7978515625

		2.802734375

		2.8076171875

		2.8125

		2.8173828125

		2.822265625

		2.8271484375

		2.83203125

		2.8369140625

		2.841796875

		2.8466796875

		2.8515625

		2.8564453125

		2.861328125

		2.8662109375

		2.87109375

		2.8759765625

		2.880859375

		2.8857421875

		2.890625

		2.8955078125

		2.900390625

		2.9052734375

		2.91015625

		2.9150390625

		2.919921875

		2.9248046875

		2.9296875

		2.9345703125

		2.939453125

		2.9443359375

		2.94921875

		2.9541015625

		2.958984375

		2.9638671875

		2.96875

		2.9736328125

		2.978515625

		2.9833984375

		2.98828125

		2.9931640625

		2.998046875

		3.0029296875

		3.0078125

		3.0126953125

		3.017578125

		3.0224609375

		3.02734375

		3.0322265625

		3.037109375

		3.0419921875

		3.046875

		3.0517578125

		3.056640625

		3.0615234375

		3.06640625

		3.0712890625

		3.076171875

		3.0810546875

		3.0859375

		3.0908203125

		3.095703125

		3.1005859375

		3.10546875

		3.1103515625

		3.115234375

		3.1201171875

		3.125

		3.1298828125

		3.134765625

		3.1396484375

		3.14453125

		3.1494140625

		3.154296875

		3.1591796875

		3.1640625

		3.1689453125

		3.173828125

		3.1787109375

		3.18359375

		3.1884765625

		3.193359375

		3.1982421875

		3.203125

		3.2080078125

		3.212890625

		3.2177734375

		3.22265625

		3.2275390625

		3.232421875

		3.2373046875

		3.2421875

		3.2470703125

		3.251953125

		3.2568359375

		3.26171875

		3.2666015625

		3.271484375

		3.2763671875

		3.28125

		3.2861328125

		3.291015625

		3.2958984375

		3.30078125

		3.3056640625

		3.310546875

		3.3154296875

		3.3203125

		3.3251953125

		3.330078125

		3.3349609375

		3.33984375

		3.3447265625

		3.349609375

		3.3544921875

		3.359375

		3.3642578125

		3.369140625

		3.3740234375

		3.37890625

		3.3837890625

		3.388671875

		3.3935546875

		3.3984375

		3.4033203125

		3.408203125

		3.4130859375

		3.41796875

		3.4228515625

		3.427734375

		3.4326171875

		3.4375

		3.4423828125

		3.447265625

		3.4521484375

		3.45703125

		3.4619140625

		3.466796875

		3.4716796875

		3.4765625

		3.4814453125

		3.486328125

		3.4912109375

		3.49609375

		3.5009765625

		3.505859375

		3.5107421875

		3.515625

		3.5205078125

		3.525390625

		3.5302734375

		3.53515625

		3.5400390625

		3.544921875

		3.5498046875

		3.5546875

		3.5595703125

		3.564453125

		3.5693359375

		3.57421875

		3.5791015625

		3.583984375

		3.5888671875

		3.59375

		3.5986328125

		3.603515625

		3.6083984375

		3.61328125

		3.6181640625

		3.623046875

		3.6279296875

		3.6328125

		3.6376953125

		3.642578125

		3.6474609375

		3.65234375

		3.6572265625

		3.662109375

		3.6669921875

		3.671875

		3.6767578125

		3.681640625

		3.6865234375

		3.69140625

		3.6962890625

		3.701171875

		3.7060546875

		3.7109375

		3.7158203125

		3.720703125

		3.7255859375

		3.73046875

		3.7353515625

		3.740234375

		3.7451171875

		3.75

		3.7548828125

		3.759765625

		3.7646484375

		3.76953125

		3.7744140625

		3.779296875

		3.7841796875

		3.7890625

		3.7939453125

		3.798828125

		3.8037109375

		3.80859375

		3.8134765625

		3.818359375

		3.8232421875

		3.828125

		3.8330078125

		3.837890625

		3.8427734375

		3.84765625

		3.8525390625

		3.857421875

		3.8623046875

		3.8671875

		3.8720703125

		3.876953125

		3.8818359375

		3.88671875

		3.8916015625

		3.896484375

		3.9013671875

		3.90625

		3.9111328125

		3.916015625

		3.9208984375

		3.92578125

		3.9306640625

		3.935546875

		3.9404296875

		3.9453125

		3.9501953125

		3.955078125

		3.9599609375

		3.96484375

		3.9697265625

		3.974609375

		3.9794921875

		3.984375

		3.9892578125

		3.994140625

		3.9990234375

		4.00390625

		4.0087890625

		4.013671875

		4.0185546875

		4.0234375

		4.0283203125

		4.033203125

		4.0380859375

		4.04296875

		4.0478515625

		4.052734375

		4.0576171875

		4.0625

		4.0673828125

		4.072265625

		4.0771484375

		4.08203125

		4.0869140625

		4.091796875

		4.0966796875

		4.1015625

		4.1064453125

		4.111328125

		4.1162109375

		4.12109375

		4.1259765625

		4.130859375

		4.1357421875

		4.140625

		4.1455078125

		4.150390625

		4.1552734375

		4.16015625

		4.1650390625

		4.169921875

		4.1748046875

		4.1796875

		4.1845703125

		4.189453125

		4.1943359375

		4.19921875

		4.2041015625

		4.208984375

		4.2138671875

		4.21875

		4.2236328125

		4.228515625

		4.2333984375

		4.23828125

		4.2431640625

		4.248046875

		4.2529296875

		4.2578125

		4.2626953125

		4.267578125

		4.2724609375

		4.27734375

		4.2822265625

		4.287109375

		4.2919921875

		4.296875

		4.3017578125

		4.306640625

		4.3115234375

		4.31640625

		4.3212890625

		4.326171875

		4.3310546875

		4.3359375

		4.3408203125

		4.345703125

		4.3505859375

		4.35546875

		4.3603515625

		4.365234375

		4.3701171875

		4.375

		4.3798828125

		4.384765625

		4.3896484375

		4.39453125

		4.3994140625

		4.404296875

		4.4091796875

		4.4140625

		4.4189453125

		4.423828125

		4.4287109375

		4.43359375

		4.4384765625

		4.443359375

		4.4482421875

		4.453125

		4.4580078125

		4.462890625

		4.4677734375

		4.47265625

		4.4775390625

		4.482421875

		4.4873046875

		4.4921875

		4.4970703125

		4.501953125

		4.5068359375

		4.51171875

		4.5166015625

		4.521484375

		4.5263671875

		4.53125

		4.5361328125

		4.541015625

		4.5458984375

		4.55078125

		4.5556640625

		4.560546875

		4.5654296875

		4.5703125

		4.5751953125

		4.580078125

		4.5849609375

		4.58984375

		4.5947265625

		4.599609375

		4.6044921875

		4.609375

		4.6142578125

		4.619140625

		4.6240234375

		4.62890625

		4.6337890625

		4.638671875

		4.6435546875

		4.6484375

		4.6533203125

		4.658203125

		4.6630859375

		4.66796875

		4.6728515625

		4.677734375

		4.6826171875

		4.6875

		4.6923828125

		4.697265625

		4.7021484375

		4.70703125

		4.7119140625

		4.716796875

		4.7216796875

		4.7265625

		4.7314453125

		4.736328125

		4.7412109375

		4.74609375

		4.7509765625

		4.755859375

		4.7607421875

		4.765625

		4.7705078125

		4.775390625

		4.7802734375

		4.78515625

		4.7900390625

		4.794921875

		4.7998046875

		4.8046875

		4.8095703125

		4.814453125

		4.8193359375

		4.82421875

		4.8291015625

		4.833984375

		4.8388671875

		4.84375

		4.8486328125

		4.853515625

		4.8583984375

		4.86328125

		4.8681640625

		4.873046875

		4.8779296875

		4.8828125

		4.8876953125

		4.892578125

		4.8974609375

		4.90234375

		4.9072265625

		4.912109375

		4.9169921875

		4.921875

		4.9267578125

		4.931640625

		4.9365234375

		4.94140625

		4.9462890625

		4.951171875

		4.9560546875

		4.9609375

		4.9658203125

		4.970703125

		4.9755859375

		4.98046875

		4.9853515625

		4.990234375

		4.9951171875

		5

		5.0048828125

		5.009765625

		5.0146484375

		5.01953125

		5.0244140625

		5.029296875

		5.0341796875

		5.0390625

		5.0439453125

		5.048828125

		5.0537109375

		5.05859375

		5.0634765625

		5.068359375

		5.0732421875

		5.078125

		5.0830078125

		5.087890625

		5.0927734375

		5.09765625

		5.1025390625

		5.107421875

		5.1123046875

		5.1171875

		5.1220703125

		5.126953125

		5.1318359375

		5.13671875

		5.1416015625

		5.146484375

		5.1513671875

		5.15625

		5.1611328125

		5.166015625

		5.1708984375

		5.17578125

		5.1806640625

		5.185546875

		5.1904296875

		5.1953125

		5.2001953125

		5.205078125

		5.2099609375

		5.21484375

		5.2197265625

		5.224609375

		5.2294921875

		5.234375

		5.2392578125

		5.244140625

		5.2490234375

		5.25390625

		5.2587890625

		5.263671875

		5.2685546875

		5.2734375

		5.2783203125

		5.283203125

		5.2880859375

		5.29296875

		5.2978515625

		5.302734375

		5.3076171875

		5.3125

		5.3173828125

		5.322265625

		5.3271484375

		5.33203125

		5.3369140625

		5.341796875

		5.3466796875

		5.3515625

		5.3564453125

		5.361328125

		5.3662109375

		5.37109375

		5.3759765625

		5.380859375

		5.3857421875

		5.390625

		5.3955078125

		5.400390625

		5.4052734375

		5.41015625

		5.4150390625

		5.419921875

		5.4248046875

		5.4296875

		5.4345703125

		5.439453125

		5.4443359375

		5.44921875

		5.4541015625

		5.458984375

		5.4638671875

		5.46875

		5.4736328125

		5.478515625

		5.4833984375

		5.48828125

		5.4931640625

		5.498046875

		5.5029296875

		5.5078125

		5.5126953125

		5.517578125

		5.5224609375

		5.52734375

		5.5322265625

		5.537109375

		5.5419921875

		5.546875

		5.5517578125

		5.556640625

		5.5615234375

		5.56640625

		5.5712890625

		5.576171875

		5.5810546875

		5.5859375

		5.5908203125

		5.595703125

		5.6005859375

		5.60546875

		5.6103515625

		5.615234375

		5.6201171875

		5.625

		5.6298828125

		5.634765625

		5.6396484375

		5.64453125

		5.6494140625

		5.654296875

		5.6591796875

		5.6640625

		5.6689453125

		5.673828125

		5.6787109375

		5.68359375

		5.6884765625

		5.693359375

		5.6982421875

		5.703125

		5.7080078125

		5.712890625

		5.7177734375

		5.72265625

		5.7275390625

		5.732421875

		5.7373046875

		5.7421875

		5.7470703125

		5.751953125

		5.7568359375

		5.76171875

		5.7666015625

		5.771484375

		5.7763671875

		5.78125

		5.7861328125

		5.791015625

		5.7958984375

		5.80078125

		5.8056640625

		5.810546875

		5.8154296875

		5.8203125

		5.8251953125

		5.830078125

		5.8349609375

		5.83984375

		5.8447265625

		5.849609375

		5.8544921875

		5.859375

		5.8642578125

		5.869140625

		5.8740234375

		5.87890625

		5.8837890625

		5.888671875

		5.8935546875

		5.8984375

		5.9033203125

		5.908203125

		5.9130859375

		5.91796875

		5.9228515625

		5.927734375

		5.9326171875

		5.9375

		5.9423828125

		5.947265625

		5.9521484375

		5.95703125

		5.9619140625

		5.966796875

		5.9716796875

		5.9765625

		5.9814453125

		5.986328125

		5.9912109375

		5.99609375

		6.0009765625

		6.005859375

		6.0107421875

		6.015625

		6.0205078125

		6.025390625

		6.0302734375

		6.03515625

		6.0400390625

		6.044921875

		6.0498046875

		6.0546875

		6.0595703125

		6.064453125

		6.0693359375

		6.07421875

		6.0791015625

		6.083984375

		6.0888671875

		6.09375

		6.0986328125

		6.103515625

		6.1083984375

		6.11328125

		6.1181640625

		6.123046875

		6.1279296875

		6.1328125

		6.1376953125

		6.142578125

		6.1474609375

		6.15234375

		6.1572265625

		6.162109375

		6.1669921875

		6.171875

		6.1767578125

		6.181640625

		6.1865234375

		6.19140625

		6.1962890625

		6.201171875

		6.2060546875

		6.2109375

		6.2158203125

		6.220703125

		6.2255859375

		6.23046875

		6.2353515625

		6.240234375

		6.2451171875

		6.25

		6.2548828125

		6.259765625

		6.2646484375

		6.26953125

		6.2744140625

		6.279296875

		6.2841796875

		6.2890625

		6.2939453125

		6.298828125

		6.3037109375

		6.30859375

		6.3134765625

		6.318359375

		6.3232421875

		6.328125

		6.3330078125

		6.337890625

		6.3427734375

		6.34765625

		6.3525390625

		6.357421875

		6.3623046875

		6.3671875

		6.3720703125

		6.376953125

		6.3818359375

		6.38671875

		6.3916015625

		6.396484375

		6.4013671875

		6.40625

		6.4111328125

		6.416015625

		6.4208984375

		6.42578125

		6.4306640625

		6.435546875

		6.4404296875

		6.4453125

		6.4501953125

		6.455078125

		6.4599609375

		6.46484375

		6.4697265625

		6.474609375

		6.4794921875

		6.484375

		6.4892578125

		6.494140625

		6.4990234375

		6.50390625

		6.5087890625

		6.513671875

		6.5185546875

		6.5234375

		6.5283203125

		6.533203125

		6.5380859375

		6.54296875

		6.5478515625

		6.552734375

		6.5576171875

		6.5625

		6.5673828125

		6.572265625

		6.5771484375

		6.58203125

		6.5869140625

		6.591796875

		6.5966796875

		6.6015625

		6.6064453125

		6.611328125

		6.6162109375

		6.62109375

		6.6259765625

		6.630859375

		6.6357421875

		6.640625

		6.6455078125

		6.650390625

		6.6552734375

		6.66015625

		6.6650390625

		6.669921875

		6.6748046875

		6.6796875

		6.6845703125

		6.689453125

		6.6943359375

		6.69921875

		6.7041015625

		6.708984375

		6.7138671875

		6.71875

		6.7236328125

		6.728515625

		6.7333984375

		6.73828125

		6.7431640625

		6.748046875

		6.7529296875

		6.7578125

		6.7626953125

		6.767578125

		6.7724609375

		6.77734375

		6.7822265625

		6.787109375

		6.7919921875

		6.796875

		6.8017578125

		6.806640625

		6.8115234375

		6.81640625

		6.8212890625

		6.826171875

		6.8310546875

		6.8359375

		6.8408203125

		6.845703125

		6.8505859375

		6.85546875

		6.8603515625

		6.865234375

		6.8701171875

		6.875

		6.8798828125

		6.884765625

		6.8896484375

		6.89453125

		6.8994140625

		6.904296875

		6.9091796875

		6.9140625

		6.9189453125

		6.923828125

		6.9287109375

		6.93359375

		6.9384765625

		6.943359375

		6.9482421875

		6.953125

		6.9580078125

		6.962890625

		6.9677734375

		6.97265625

		6.9775390625

		6.982421875

		6.9873046875

		6.9921875

		6.9970703125

		7.001953125

		7.0068359375

		7.01171875

		7.0166015625

		7.021484375

		7.0263671875

		7.03125

		7.0361328125

		7.041015625

		7.0458984375

		7.05078125

		7.0556640625

		7.060546875

		7.0654296875

		7.0703125

		7.0751953125

		7.080078125

		7.0849609375

		7.08984375

		7.0947265625

		7.099609375

		7.1044921875

		7.109375

		7.1142578125

		7.119140625

		7.1240234375

		7.12890625

		7.1337890625

		7.138671875

		7.1435546875

		7.1484375

		7.1533203125

		7.158203125

		7.1630859375

		7.16796875

		7.1728515625

		7.177734375

		7.1826171875

		7.1875

		7.1923828125

		7.197265625

		7.2021484375

		7.20703125

		7.2119140625

		7.216796875

		7.2216796875

		7.2265625

		7.2314453125

		7.236328125

		7.2412109375

		7.24609375

		7.2509765625

		7.255859375

		7.2607421875

		7.265625

		7.2705078125

		7.275390625

		7.2802734375

		7.28515625

		7.2900390625

		7.294921875

		7.2998046875

		7.3046875

		7.3095703125

		7.314453125

		7.3193359375

		7.32421875

		7.3291015625

		7.333984375

		7.3388671875

		7.34375

		7.3486328125

		7.353515625

		7.3583984375

		7.36328125

		7.3681640625

		7.373046875

		7.3779296875

		7.3828125

		7.3876953125

		7.392578125

		7.3974609375

		7.40234375

		7.4072265625

		7.412109375

		7.4169921875

		7.421875

		7.4267578125

		7.431640625

		7.4365234375

		7.44140625

		7.4462890625

		7.451171875

		7.4560546875

		7.4609375

		7.4658203125

		7.470703125

		7.4755859375

		7.48046875

		7.4853515625

		7.490234375

		7.4951171875

		7.5

		7.5048828125

		7.509765625

		7.5146484375

		7.51953125

		7.5244140625

		7.529296875

		7.5341796875

		7.5390625

		7.5439453125

		7.548828125

		7.5537109375

		7.55859375

		7.5634765625

		7.568359375

		7.5732421875

		7.578125

		7.5830078125

		7.587890625

		7.5927734375

		7.59765625

		7.6025390625

		7.607421875

		7.6123046875

		7.6171875

		7.6220703125

		7.626953125

		7.6318359375

		7.63671875

		7.6416015625

		7.646484375

		7.6513671875

		7.65625

		7.6611328125

		7.666015625

		7.6708984375

		7.67578125

		7.6806640625

		7.685546875

		7.6904296875

		7.6953125

		7.7001953125

		7.705078125

		7.7099609375

		7.71484375

		7.7197265625

		7.724609375

		7.7294921875

		7.734375

		7.7392578125

		7.744140625

		7.7490234375

		7.75390625

		7.7587890625

		7.763671875

		7.7685546875

		7.7734375

		7.7783203125

		7.783203125

		7.7880859375

		7.79296875

		7.7978515625

		7.802734375

		7.8076171875

		7.8125

		7.8173828125

		7.822265625

		7.8271484375

		7.83203125

		7.8369140625

		7.841796875

		7.8466796875

		7.8515625

		7.8564453125

		7.861328125

		7.8662109375

		7.87109375

		7.8759765625

		7.880859375

		7.8857421875

		7.890625

		7.8955078125

		7.900390625

		7.9052734375

		7.91015625

		7.9150390625

		7.919921875

		7.9248046875

		7.9296875

		7.9345703125

		7.939453125

		7.9443359375

		7.94921875

		7.9541015625

		7.958984375

		7.9638671875

		7.96875

		7.9736328125

		7.978515625

		7.9833984375

		7.98828125

		7.9931640625

		7.998046875

		8.0029296875

		8.0078125

		8.0126953125

		8.017578125

		8.0224609375

		8.02734375

		8.0322265625

		8.037109375

		8.0419921875

		8.046875

		8.0517578125

		8.056640625

		8.0615234375

		8.06640625

		8.0712890625

		8.076171875

		8.0810546875

		8.0859375

		8.0908203125

		8.095703125

		8.1005859375

		8.10546875

		8.1103515625

		8.115234375

		8.1201171875

		8.125

		8.1298828125

		8.134765625

		8.1396484375

		8.14453125

		8.1494140625

		8.154296875

		8.1591796875

		8.1640625

		8.1689453125

		8.173828125

		8.1787109375

		8.18359375

		8.1884765625

		8.193359375

		8.1982421875

		8.203125

		8.2080078125

		8.212890625

		8.2177734375

		8.22265625

		8.2275390625

		8.232421875

		8.2373046875

		8.2421875

		8.2470703125

		8.251953125

		8.2568359375

		8.26171875

		8.2666015625

		8.271484375

		8.2763671875

		8.28125

		8.2861328125

		8.291015625

		8.2958984375

		8.30078125

		8.3056640625

		8.310546875

		8.3154296875

		8.3203125

		8.3251953125

		8.330078125

		8.3349609375

		8.33984375

		8.3447265625

		8.349609375

		8.3544921875

		8.359375

		8.3642578125

		8.369140625

		8.3740234375

		8.37890625

		8.3837890625

		8.388671875

		8.3935546875

		8.3984375

		8.4033203125

		8.408203125

		8.4130859375

		8.41796875

		8.4228515625

		8.427734375

		8.4326171875

		8.4375

		8.4423828125

		8.447265625

		8.4521484375

		8.45703125

		8.4619140625

		8.466796875

		8.4716796875

		8.4765625

		8.4814453125

		8.486328125

		8.4912109375

		8.49609375

		8.5009765625

		8.505859375

		8.5107421875

		8.515625

		8.5205078125

		8.525390625

		8.5302734375

		8.53515625

		8.5400390625

		8.544921875

		8.5498046875

		8.5546875

		8.5595703125

		8.564453125

		8.5693359375

		8.57421875

		8.5791015625

		8.583984375

		8.5888671875

		8.59375

		8.5986328125

		8.603515625

		8.6083984375

		8.61328125

		8.6181640625

		8.623046875

		8.6279296875

		8.6328125

		8.6376953125

		8.642578125

		8.6474609375

		8.65234375

		8.6572265625

		8.662109375

		8.6669921875

		8.671875

		8.6767578125

		8.681640625

		8.6865234375

		8.69140625

		8.6962890625

		8.701171875

		8.7060546875

		8.7109375

		8.7158203125

		8.720703125

		8.7255859375

		8.73046875

		8.7353515625

		8.740234375

		8.7451171875

		8.75

		8.7548828125

		8.759765625

		8.7646484375

		8.76953125

		8.7744140625

		8.779296875

		8.7841796875

		8.7890625

		8.7939453125

		8.798828125

		8.8037109375

		8.80859375

		8.8134765625

		8.818359375

		8.8232421875

		8.828125

		8.8330078125

		8.837890625

		8.8427734375

		8.84765625

		8.8525390625

		8.857421875

		8.8623046875

		8.8671875

		8.8720703125

		8.876953125

		8.8818359375

		8.88671875

		8.8916015625

		8.896484375

		8.9013671875

		8.90625

		8.9111328125

		8.916015625

		8.9208984375

		8.92578125

		8.9306640625

		8.935546875

		8.9404296875

		8.9453125

		8.9501953125

		8.955078125

		8.9599609375

		8.96484375

		8.9697265625

		8.974609375

		8.9794921875

		8.984375

		8.9892578125

		8.994140625

		8.9990234375

		9.00390625

		9.0087890625

		9.013671875

		9.0185546875

		9.0234375

		9.0283203125

		9.033203125

		9.0380859375

		9.04296875

		9.0478515625

		9.052734375

		9.0576171875

		9.0625

		9.0673828125

		9.072265625

		9.0771484375

		9.08203125

		9.0869140625

		9.091796875

		9.0966796875

		9.1015625

		9.1064453125

		9.111328125

		9.1162109375

		9.12109375

		9.1259765625

		9.130859375

		9.1357421875

		9.140625

		9.1455078125

		9.150390625

		9.1552734375

		9.16015625

		9.1650390625

		9.169921875

		9.1748046875

		9.1796875

		9.1845703125

		9.189453125

		9.1943359375

		9.19921875

		9.2041015625

		9.208984375

		9.2138671875

		9.21875

		9.2236328125

		9.228515625

		9.2333984375

		9.23828125

		9.2431640625

		9.248046875

		9.2529296875

		9.2578125

		9.2626953125

		9.267578125

		9.2724609375

		9.27734375

		9.2822265625

		9.287109375

		9.2919921875

		9.296875

		9.3017578125

		9.306640625

		9.3115234375

		9.31640625

		9.3212890625

		9.326171875

		9.3310546875

		9.3359375

		9.3408203125

		9.345703125

		9.3505859375

		9.35546875

		9.3603515625

		9.365234375

		9.3701171875

		9.375

		9.3798828125

		9.384765625

		9.3896484375

		9.39453125

		9.3994140625

		9.404296875

		9.4091796875

		9.4140625

		9.4189453125

		9.423828125

		9.4287109375

		9.43359375

		9.4384765625

		9.443359375

		9.4482421875

		9.453125

		9.4580078125

		9.462890625

		9.4677734375

		9.47265625

		9.4775390625

		9.482421875

		9.4873046875

		9.4921875

		9.4970703125

		9.501953125

		9.5068359375

		9.51171875

		9.5166015625

		9.521484375

		9.5263671875

		9.53125

		9.5361328125

		9.541015625

		9.5458984375

		9.55078125

		9.5556640625

		9.560546875

		9.5654296875

		9.5703125

		9.5751953125

		9.580078125

		9.5849609375

		9.58984375

		9.5947265625

		9.599609375

		9.6044921875

		9.609375

		9.6142578125

		9.619140625

		9.6240234375

		9.62890625

		9.6337890625

		9.638671875

		9.6435546875

		9.6484375

		9.6533203125

		9.658203125

		9.6630859375

		9.66796875

		9.6728515625

		9.677734375

		9.6826171875

		9.6875

		9.6923828125

		9.697265625

		9.7021484375

		9.70703125

		9.7119140625

		9.716796875

		9.7216796875

		9.7265625

		9.7314453125

		9.736328125

		9.7412109375

		9.74609375

		9.7509765625

		9.755859375

		9.7607421875

		9.765625

		9.7705078125

		9.775390625

		9.7802734375

		9.78515625

		9.7900390625

		9.794921875

		9.7998046875

		9.8046875

		9.8095703125

		9.814453125

		9.8193359375

		9.82421875

		9.8291015625

		9.833984375

		9.8388671875

		9.84375

		9.8486328125

		9.853515625

		9.8583984375

		9.86328125

		9.8681640625

		9.873046875

		9.8779296875

		9.8828125

		9.8876953125

		9.892578125

		9.8974609375

		9.90234375

		9.9072265625

		9.912109375

		9.9169921875

		9.921875

		9.9267578125

		9.931640625

		9.9365234375

		9.94140625

		9.9462890625

		9.951171875

		9.9560546875

		9.9609375

		9.9658203125

		9.970703125

		9.9755859375

		9.98046875

		9.9853515625

		9.990234375

		9.9951171875

		10



Frequency (Hz)

dBV/ÖHz

Electronic Noise Spectrum

-71.1731260668

-73.9251592221

-76.1901650103

-78.6899727333

-80.758917842

-82.6143225365

-84.1525510264

-84.406499419

-85.5706483408

-86.6600147934

-87.5471282203

-88.1128058958

-88.8292766681

-89.4111512255

-89.8928123181

-90.1935044074

-90.37630051

-90.7668039272

-91.0550353186

-91.3686305744

-91.6338200602

-91.8299994565

-92.0075042637

-92.2983031575

-92.5330541467

-92.7811833053

-92.9582993473

-93.2068604323

-93.4037662252

-93.6183429442

-93.813143618

-93.9759492623

-94.1984689401

-94.22494096

-94.3785184751

-94.4712163146

-94.5873864264

-94.6866912918

-94.8468290281

-95.045087072

-95.2272540019

-95.2920221444

-95.4601692367

-95.5662738447

-95.5828598937

-95.6167158257

-95.7539526213

-95.8370123913

-95.9729128852

-96.0372405504

-96.1417511625

-96.2841656423

-96.4062830228

-96.5174631744

-96.7006973645

-96.7848215487

-96.7789513534

-96.8388180646

-97.0616956027

-97.2137571522

-97.2723725483

-97.2290624292

-97.3248850726

-97.2716289475

-97.3312057151

-97.419320166

-97.5492935306

-97.5453998034

-97.515797957

-97.5058926962

-97.6274124907

-97.6105912027

-97.6899897096

-97.7425099806

-97.676164583

-97.5996418914

-97.5922444334

-97.6928807629

-97.6407823046

-97.5979855635

-97.663618352

-97.6309471021

-97.8415716829

-97.881741156

-97.8681168338

-97.91413226

-97.90513743

-97.8959853706

-97.9449763644

-98.0007747673

-98.0541727607

-98.1239286144

-98.1888593699

-98.2774583702

-98.2752111915

-98.2350246911

-98.2590003103

-98.3322007863

-98.3428027276

-98.3555246989

-98.3181193

-98.2666913762

-98.2611593841

-98.2396182798

-98.290229204

-98.2942915325

-98.2884422041

-98.3360795366

-98.2946777834

-98.3415323346

-98.4168122006

-98.4492911949

-98.4877988692

-98.5044745799

-98.5233531434

-98.508295124

-98.5047885077

-98.4705120699

-98.461885992

-98.4489180407

-98.5109443239

-98.585562568

-98.6647883708

-98.6453730955

-98.638990281

-98.5982749671

-98.6509857047

-98.6336367734

-98.5744309067

-98.6188880642

-98.6261742836

-98.5935895435

-98.5985625861

-98.6095065861

-98.6198016524

-98.6332173684

-98.6393113841

-98.5999126939

-98.6453890391

-98.6337833787

-98.6049827517

-98.5429061223

-98.4972281742

-98.4866668809

-98.4056888108

-98.3941476819

-98.4843433883

-98.5128870084

-98.454092202

-98.473517756

-98.5361174005

-98.6198598044

-98.6730306696

-98.6357124702

-98.6742678567

-98.6830395505

-98.7420105904

-98.7109455177

-98.6952122472

-98.7482024398

-98.7762672634

-98.8211210622

-98.8217540881

-98.797029233

-98.8343348542

-98.8874566604

-98.8989368877

-98.9183507129

-98.9850005498

-98.9465918324

-98.9349350396

-98.8803177617

-98.8534509385

-98.8237814241

-98.8496448359

-98.8544280376

-98.8787025952

-98.8856065503

-98.9158468023

-98.9410684098

-98.8897425486

-98.9152510095

-98.972412514

-99.0082770685

-98.9484020888

-98.8963453014

-98.9436910898

-99.0349644378

-99.1139234599

-99.1164579573

-99.1528559318

-99.2021399723

-99.2613300882

-99.3115989229

-99.3464327375

-99.4330440554

-99.4336842107

-99.4090883577

-99.3355831769

-99.3809508758

-99.3206388927

-99.305174695

-99.2434861123

-99.2353273729

-99.2346399484

-99.2208658951

-99.2435876232

-99.2352741262

-99.2609860996

-99.2443998761

-99.1981339986

-99.1784031915

-99.0854349949

-99.1284001411

-99.1441765509

-99.1531741169

-99.1381548377

-99.2258612457

-99.2100645012

-99.2230680497

-99.3478018894

-99.4281424092

-99.4031376587

-99.4159647816

-99.3947755566

-99.4165702473

-99.474332379

-99.5583159376

-99.6192704431

-99.6254392755

-99.6223391285

-99.7198816262

-99.7369355037

-99.6685145607

-99.5873139196

-99.6561005872

-99.7006318456

-99.7099954027

-99.598969681

-99.5493066204

-99.4815242481

-99.4667445224

-99.4256859722

-99.4441615236

-99.4210867998

-99.4101770357

-99.3753854913

-99.357393321

-99.3946432721

-99.4203636675

-99.3781014149

-99.4693020363

-99.4060972885

-99.4652488757

-99.5349801145

-99.5665312805

-99.5269993363

-99.5426370364

-99.5989130035

-99.6209025642

-99.663633709

-99.6846269803

-99.6598422587

-99.7120231683

-99.685833465

-99.691065808

-99.63804825

-99.6691167996

-99.5769988551

-99.5804985096

-99.5412211905

-99.5305902301

-99.5323862807

-99.5560925799

-99.5622094072

-99.583739407

-99.607846361

-99.5511127459

-99.498184991

-99.4278918307

-99.4257573374

-99.4451133305

-99.4195114102

-99.4837166975

-99.5679109118

-99.6746205641

-99.7119764665

-99.7750560354

-99.7561707149

-99.7772397524

-99.8218595289

-99.8571128621

-99.8339956829

-99.7933359

-99.7934070522

-99.7471932195

-99.7470545668

-99.7160743284

-99.7484562829

-99.645968395

-99.6190679994

-99.6718971521

-99.6496181335

-99.7038998091

-99.7339523637

-99.7064255754

-99.6875084609

-99.8183300817

-99.7971350439

-99.7324650735

-99.6441303852

-99.5977061706

-99.576255997

-99.5930427719

-99.6467191339

-99.6568449795

-99.6787455694

-99.7395413586

-99.7348715683

-99.7982123335

-99.7787447422

-99.8044937379

-99.8223260365

-99.9178021482

-99.9281841457

-99.9157659843

-99.9658249973

-99.9710007711

-99.9608427377

-99.9983652501

-100.0474897993

-100.0249295196

-100.0404512998

-99.9876183144

-99.8618296175

-99.7726612024

-99.7459052677

-99.77697097

-99.7776435246

-99.7539122063

-99.7378149222

-99.7374338776

-99.7341994958

-99.7511603742

-99.8234587399

-99.7565777537

-99.7961413502

-99.7747080243

-99.8256457221

-99.8494680451

-99.9113658671

-99.9157331909

-99.8697434498

-99.9005718796

-99.9007402397

-99.8044891434

-99.7868356758

-99.8521175758

-99.812879164

-99.8494453328

-99.8627649061

-99.9151534744

-99.9011941473

-99.9532977771

-99.9655684749

-99.8952522035

-99.9810104658

-99.9598961665

-99.9432218376

-99.9371616832

-99.9224351526

-99.9362990819

-99.9758521021

-99.9285938073

-99.8400108058

-99.8525568243

-99.8312804137

-99.7695226911

-99.7687426826

-99.8093175251

-99.8101909069

-99.7471375058

-99.7979908335

-99.7814584199

-99.7723253432

-99.8046041188

-99.8959449767

-99.8472201887

-99.8058160371

-99.7908323866

-99.8396445678

-99.835302405

-99.858539715

-99.8883909578

-99.8485375852

-99.8451362032

-99.8539628976

-99.8753928904

-99.9127112301

-99.864383168

-99.8205282054

-99.8819780325

-99.9542281478

-100.0225539752

-99.981887292

-99.9749306945

-100.0530480765

-100.107720237

-100.0916545249

-100.0388088028

-100.0408780048

-100.1384310922

-100.2200984244

-100.21857619

-100.2629721401

-100.2685007676

-100.3112945914

-100.2249174109

-100.2179440246

-100.1969693482

-100.219309841

-100.1936247496

-100.1614443523

-100.1386339129

-100.1332935919

-100.0476425699

-100.0309827672

-100.0144309761

-100.0604843321

-100.0493143947

-100.0923183607

-100.0722255709

-100.1543268451

-100.1288933426

-100.1499441046

-100.2011904865

-100.232155615

-100.1556862363

-100.1658795273

-100.154302271

-100.1047308968

-100.055027188

-100.0851902803

-99.9946023942

-99.9442996878

-99.9323853494

-99.922515643

-99.9945475222

-100.0372175623

-100.0633945192

-100.0869565755

-100.1525319695

-100.1181798601

-100.1087526334

-100.0413002592

-100.0380210949

-100.0676939479

-100.0954749617

-100.0832206569

-100.090471565

-100.1443761354

-100.13499934

-100.0036289582

-99.9394542939

-99.9235858237

-99.890898309

-99.9069075829

-99.8757651733

-99.8973075742

-99.9281382986

-99.9707088616

-100.0299858565

-100.0261141729

-100.0853069838

-100.0613524222

-100.0306728098

-100.1104963698

-100.1626049223

-100.1961750344

-100.170967685

-100.1477682215

-100.0750882834

-100.039901249

-99.9940877531

-100.0164429713

-100.0105304981

-99.9675351379

-99.9288697316

-99.9151988904

-99.9251973051

-99.8977779122

-99.8900394082

-99.8896357332

-99.8719054786

-99.9925501435

-100.0290257424

-100.069963989

-100.1076265935

-100.1487287994

-100.0805188967

-100.0095429967

-100.0758058801

-100.0545949609

-100.0591596937

-100.0246153608

-100.1199500662

-100.1535461717

-100.1359374357

-100.0778758099

-100.085984147

-100.0674966871

-100.1064303089

-100.0663080954

-100.0394844469

-100.10376592

-100.1342994837

-100.1378714032

-100.0927930221

-100.1105020037

-100.1155643215

-100.0928417804

-100.0711713954

-99.9824345

-100.0237881663

-99.9492606878

-99.9550291293

-99.8904444738

-99.8642760797

-99.8068442984

-99.8301449561

-99.7694353698

-99.8542219935

-99.8749751805

-99.9274638936

-99.9954952982

-99.9503168926

-99.9565332073

-99.9816626889

-100.0237499236

-100.0621434264

-100.0086586274

-100.0514570018

-100.0466088448

-100.1190856518

-100.1733525388

-100.1206279391

-100.1615585609

-100.1786610531

-100.0931152943

-99.9789364507

-100.00414548

-100.054228683

-99.9749453347

-99.9701233063

-99.901723294

-99.9360742233

-99.8693142116

-99.8728121368

-99.882162399

-99.9135105718

-99.8272243667

-99.8502853756

-99.8169560283

-99.8794964615

-99.983999469

-99.9474562604

-99.9195197209

-99.9506078591

-99.932601777

-99.9953153912

-100.0108968111

-100.0071120136

-100.0076506286

-100.0401107393

-100.0671712384

-100.0948468546

-100.0702176082

-100.1328091397

-100.1473279479

-100.1511698877

-100.1373443817

-100.1761921702

-100.127761813

-100.1288226455

-100.0554103069

-100.0448984893

-100.114618558

-100.1234534801

-100.1096424912

-100.0543232295

-100.0311761653

-100.0619732506

-100.0461640132

-100.0631152563

-100.0001398477

-99.940396193

-99.9277098981

-99.8797740343

-99.8345850018

-99.8636328941

-99.9498329425

-99.9482608314

-99.922453818

-99.9968417926

-99.9561753912

-99.9994442613

-100.0499232955

-100.0863577054

-100.0559869314

-100.0217370857

-100.0089611415

-100.0828667976

-100.0464764405

-100.0250732887

-100.0276293886

-100.0021353905

-100.0251760073

-100.1484974838

-100.0905226873

-100.118698499

-99.9987861581

-99.9834890292

-100.008012871

-100.0071577435

-99.99636324

-99.9707518355

-99.9674740205

-99.9979608432

-100.0128176638

-100.0593331869

-100.0802284333

-100.0730849882

-100.1287542516

-100.0837570315

-100.0915787787

-100.1080024252

-100.0473369972

-99.9944675705

-99.9790678686

-100.0612938151

-100.1293311941

-100.152328349

-100.1366175638

-100.1207067575

-100.1370277281

-100.1668920824

-100.193624965

-100.2120856162

-100.2619949189

-100.3004501985

-100.298611651

-100.2320607316

-100.2339543392

-100.2430786598

-100.1915204096

-100.2791660218

-100.2809626808

-100.1983553314

-100.1328400878

-100.1718163931

-100.2234977251

-100.2299283057

-100.2578612313

-100.2881922264

-100.2837864914

-100.2639231301

-100.245307194

-100.1910816474

-100.1560437987

-100.1309012054

-100.1716771041

-100.2572458107

-100.3048532357

-100.3455305936

-100.3337980748

-100.333736545

-100.2863107211

-100.3077516238

-100.3223031606

-100.3251958612

-100.2464976831

-100.235165321

-100.2192094651

-100.1467853897

-100.1856838608

-100.2031603087

-100.2515729886

-100.2577552101

-100.2843366526

-100.2970445991

-100.3105295203

-100.2683954414

-100.2720166551

-100.2973544496

-100.3178192

-100.3640190221

-100.4092053883

-100.4018672659

-100.3947146185

-100.3940586874

-100.4322891566

-100.4667509917

-100.5301728997

-100.5605855281

-100.6104385514

-100.6466981828

-100.5934103637

-100.5181590493

-100.5259592494

-100.6054126284

-100.5993168758

-100.5659449162

-100.5210516393

-100.4653865062

-100.4584774914

-100.467725567

-100.4595169291

-100.4774181248

-100.5079957312

-100.5351281428

-100.5930642709

-100.5984441522

-100.5819148165

-100.5974991243

-100.5166029409

-100.5456974107

-100.5633947655

-100.5815084585

-100.5725138823

-100.5739495825

-100.5535859748

-100.5587079299

-100.571740627

-100.5952767183

-100.6753234708

-100.7031257499

-100.6865477197

-100.7487902222

-100.7641021371

-100.72337164

-100.6964312111

-100.5712717898

-100.5860829427

-100.6259833153

-100.6331139129

-100.6458344019

-100.6272704775

-100.5407922975

-100.5778494668

-100.5833199175

-100.561211592

-100.6201821434

-100.6262944826

-100.584306712

-100.5253309753

-100.4790441055

-100.4854422451

-100.4691011627

-100.5417722626

-100.6086480376

-100.583995765

-100.6064212152

-100.5914178303

-100.605533793

-100.6051679466

-100.6320137162

-100.6524559792

-100.6689302365

-100.6517084735

-100.6623455967

-100.5915033163

-100.5456538237

-100.4873253252

-100.4315248143

-100.3660508277

-100.3589487689

-100.3381358475

-100.3210959355

-100.3329555639

-100.3325371767

-100.3395707728

-100.3595271742

-100.3770209538

-100.365279817

-100.3705301884

-100.2956746564

-100.2394842896

-100.2603952637

-100.2337782463

-100.1903895354

-100.1902851066

-100.1990843706

-100.3048216507

-100.3195609227

-100.2408326128

-100.2730853439

-100.2188729274

-100.2348598734

-100.249231465

-100.1988047423

-100.1963220081

-100.1904348

-100.1546038953

-100.1646367072

-100.1852986407

-100.1988699365

-100.2700778613

-100.2527927648

-100.2936010037

-100.3124558222

-100.2014999373

-100.1792985635

-100.1582540895

-100.1474506055

-100.1895558291

-100.2481557565

-100.2316291974

-100.1494253235

-100.144592687

-100.1167150378

-100.1034374705

-100.1035843573

-100.0896408311

-100.0924809101

-100.1434897366

-100.1453136685

-100.172329166

-100.1954361769

-100.2200523266

-100.165445493

-100.1622893092

-100.0908720688

-100.0911365919

-100.101659315

-100.1405656916

-100.0670388316

-100.132771234

-100.1443521115

-100.1394101655

-100.132227279

-100.1992753006

-100.2407356651

-100.3193140691

-100.2328916616

-100.2961787258

-100.3706574546

-100.3026301554

-100.2934204973

-100.2785160299

-100.2879104506

-100.3274924059

-100.3295771404

-100.3081448086

-100.2905670044

-100.2660281963

-100.2763826736

-100.2801974117

-100.2260475841

-100.1669944604

-100.131177111

-100.1339013544

-100.2017821405

-100.1787711737

-100.1711019458

-100.224523112

-100.2498277863

-100.1970163048

-100.1917879548

-100.249460973

-100.1792997274

-100.1539266887

-100.1379315338

-100.2126751959

-100.2124839533

-100.2298237985

-100.2752777739

-100.2924495414

-100.3109008706

-100.2628081276

-100.2444203814

-100.3227552593

-100.373529569

-100.3940129251

-100.3688168447

-100.3463869044

-100.3002822707

-100.3144141938

-100.291917994

-100.3321044708

-100.2831862878

-100.1989703619

-100.1954845735

-100.1203715721

-99.9930342498

-100.0575760372

-99.9527840837

-99.8921591038

-99.8911849161

-99.9377249524

-99.9814768951

-100.0289600706

-99.9740879456

-99.9823997946

-100.0135952163

-100.0165524093

-99.9849385763

-99.9452534665

-99.9130056885

-99.8706740433

-99.9103327421

-99.8724268998

-99.8573282938

-99.8869763558

-99.8803014577

-99.8310273327

-99.7947885521

-99.7112130616

-99.7386091612

-99.8054099919

-99.8067609903

-99.9024199981

-99.9749781377

-100.018318319

-99.9414532964

-99.9703615558

-99.9821021251

-99.9363715171

-99.9460284096

-99.9615702451

-100.0877330704

-100.1579632269

-100.157430091

-100.0786635584

-100.1231394288

-100.1414066306

-100.1710346747

-100.1481702365

-100.1902837356

-100.2157925894

-100.1914302881

-100.2493863423

-100.2837229905

-100.2727389137

-100.3723834746

-100.4405243387

-100.4250483048

-100.3786233736

-100.3599562874

-100.3917748984

-100.4373528429

-100.3908744822

-100.3255319112

-100.3208872554

-100.3275189534

-100.2534459895

-100.2454880458

-100.2766673357

-100.2963694378

-100.3162625142

-100.3681006701

-100.3597637364

-100.3890198119

-100.371947595

-100.2890981603

-100.3463511099

-100.4331232103

-100.5044633159

-100.5604063164

-100.5831877299

-100.4768660315

-100.4968213747

-100.4703086864

-100.5021579279

-100.5243908721

-100.5527590365

-100.5324559155

-100.5183476453

-100.5502295944

-100.5567396316

-100.5237217407

-100.4971139791

-100.4090318744

-100.3469124729

-100.4427346929

-100.4536852646

-100.499030902

-100.4621727285

-100.4937705767

-100.5040498866

-100.4629983029

-100.425791781

-100.3747791344

-100.3855282333

-100.3839413146

-100.3281700706

-100.2943851701

-100.2813367668

-100.3251150752

-100.3637051097

-100.2814157212

-100.2330152462

-100.2286401308

-100.2524760914

-100.3096394019

-100.2603675622

-100.2717877497

-100.2746580981

-100.2851517328

-100.2475810066

-100.2289848908

-100.1848745037

-100.1894810037

-100.2494951737

-100.2978787378

-100.4101059467

-100.4038295203

-100.3706488435

-100.4004185048

-100.4677710213

-100.4233456833

-100.4516018087

-100.4328951369

-100.3189328282

-100.2071384782

-100.1351044028

-100.082623263

-100.1201087531

-100.1350658418

-100.1343635921

-100.1052628575

-100.1414072357

-100.0570441002

-100.0893378989

-100.1565275595

-100.0863957736

-100.0637749398

-100.0172580375

-100.0561338344

-100.0998606446

-100.1113601673

-100.1345630061

-100.1510544823

-100.1184104156

-100.1471439846

-100.1899146381

-100.2066008967

-100.2195092338

-100.2074144019

-100.2050414991

-100.1713891021

-100.2410382598

-100.2448316193

-100.2417938147

-100.2409229318

-100.2688289053

-100.2889161607

-100.3445875587

-100.315830622

-100.2770378798

-100.334471841

-100.3165796881

-100.3142770218

-100.286156793

-100.2003845737

-100.1480120259

-100.0993871204

-100.0827303246

-100.0974954344

-100.000822658

-99.9172456788

-99.959501164

-99.9487667308

-99.9275273859

-99.975941352

-100.0099345685

-100.0003314759

-100.0793849019

-100.0619155388

-100.021107168

-100.0178381829

-100.0236324636

-99.9654656437

-99.9537293733

-99.9055944347

-99.8885254816

-99.8682245251

-99.8609913821

-99.8853666916

-99.8354039508

-99.7782098315

-99.7599647345

-99.6854738086

-99.6366674596

-99.7450780667

-99.7886574727

-99.7526709152

-99.7572681877

-99.737427655

-99.7687321783

-99.8313611342

-99.9342483574

-99.9344845475

-99.9219900337

-99.9039557776

-99.9399610969

-99.9121478172

-99.9347187059

-99.9824212751

-99.9723849566

-100.017121181

-99.9923718893

-99.9958966303

-100.0643850018

-100.1034577795

-100.1483466607

-100.1356066554

-100.1143185925

-100.1176366848

-100.0985376737

-100.1195542566

-100.1052951386

-100.0857321083

-100.0977920269

-100.1206337012

-100.2185941081

-100.1908411007

-100.2623958739

-100.1943520973

-100.198361156

-100.1808513763

-100.1124674472

-100.0762462945

-100.1222877215

-100.141112334

-100.189107005

-100.1697967275

-100.2255660081

-100.2218157353

-100.193415406

-100.2197496651

-100.2389701845

-100.2394590063

-100.2324316721

-100.29851548

-100.2475669082

-100.2208588039

-100.2485552134

-100.2231731149

-100.3037476203

-100.3974069185

-100.3921233639

-100.3688136714

-100.3438220677

-100.3880938491

-100.4036594961

-100.4204909798

-100.4425997801

-100.4495081545

-100.404720812

-100.4447776355

-100.4391569754

-100.5022055252

-100.4891132764

-100.438568114

-100.4998890951

-100.5762868562

-100.604685258

-100.5698272577

-100.6159634972

-100.6301892489

-100.665288127

-100.6838841961

-100.6622315653

-100.6529707856

-100.658577557

-100.5818554258

-100.6668207783

-100.6144580986

-100.6563559112

-100.6326299814

-100.6544924426

-100.6787159492

-100.6867319235

-100.6885201964

-100.6936072894

-100.6890952122

-100.6574854366

-100.6072353045

-100.6479350419

-100.6137158562

-100.6202908338

-100.6210039392

-100.6335287142

-100.7221559616

-100.6994040101

-100.6983512273

-100.66716645

-100.6123819881

-100.6310021016

-100.589151668

-100.4719332514

-100.4237341871

-100.3920676613

-100.4212443036

-100.3636343511

-100.3274414793

-100.2486784406

-100.1789555805

-100.164955502

-100.1452154577

-100.1029729847

-100.0801244226

-100.0017009808

-99.9984521421

-100.0258193843

-99.9156812292

-99.87349861

-99.9583021408

-100.0351705976

-99.9923962959

-100.0009715747

-99.9802686356

-99.9677196236

-99.9703339133

-99.970382909

-99.9974290053

-100.0517358003

-99.9533287555

-99.9865340006

-99.9698310365

-99.9680536213

-99.9836804425

-99.9560333558

-99.9162417839

-99.8680334181

-99.8525414325

-99.8058291725

-99.8734366434

-99.9694496023

-99.9186952484

-99.953401403

-99.992537114

-99.9871393167

-100.0013927002

-100.0343243341

-100.0575987983

-100.0929103469

-100.1554241546

-100.117922379

-100.1418661119

-100.1789208615

-100.2196445662

-100.2204204891

-100.2010980961

-100.1878920233

-100.2390214895

-100.2453731145

-100.2804837899

-100.3450825018

-100.3508508334

-100.3443800132

-100.3561257968

-100.3595718314

-100.36964368

-100.470928455

-100.4307384848

-100.5343187074

-100.5025147767

-100.4125107259

-100.3409336106

-100.3447370995

-100.3005242742

-100.2318441409

-100.2829670347

-100.2918691393

-100.2639917796

-100.2416812027

-100.2076519636

-100.2822199471

-100.2458949714

-100.2356109467

-100.2295858507

-100.2435442866

-100.1967867033

-100.2314562918

-100.2283988702

-100.2136930265

-100.2005881896

-100.1887201758

-100.1011917569

-100.0873323238

-100.1083559328

-100.1094306243

-100.1030731312

-100.0475022434

-99.9882678359

-99.9832592552

-99.9408888152

-99.9203055218

-99.9524664566

-99.9290018692

-99.8454012459

-99.8373111248

-99.8655313757

-99.8728892799

-99.8612488291

-99.8207357021

-99.8224388071

-99.814382658

-99.8068942773

-99.8525100482

-99.8178912447

-99.7880520018

-99.7607005735

-99.7255233141

-99.6929355971

-99.730678507

-99.6572408485

-99.6881497261

-99.7435253026

-99.7930350792

-99.7617004871

-99.7708078732

-99.7639771118

-99.8059107581

-99.8262738817

-99.9216213904

-99.9083174455

-99.9722847914

-99.9673755436

-99.9665166023

-99.9740178822

-99.9738823278

-99.8952141602

-99.9831999974

-100.0242324695

-100.0681900279

-100.1104097667

-100.1461567667

-100.0575341144

-100.1511200895

-100.1827581632

-100.1843463864

-100.1766657802

-100.1677957741

-100.2191904432

-100.2424718837

-100.2152651777

-100.2431098487

-100.1984790307

-100.230569245

-100.2312363066

-100.31908761

-100.2877959118

-100.2286727462

-100.2005922873

-100.2531534991

-100.2939130476

-100.3034342168

-100.2997133035

-100.2352288623

-100.191273655

-100.2131994182

-100.2982252439

-100.3673420287

-100.4058402458

-100.4085671855

-100.3610637478

-100.3897023522

-100.3442001096

-100.2444598439

-100.2206328492

-100.2581425806

-100.2356048411

-100.296036977

-100.206124953

-100.1988659376

-100.146245133

-100.1838904983

-100.1766586696

-100.1884404479

-100.2372356104

-100.3169321848

-100.4103541059

-100.4987003838

-100.5159650034

-100.5494791357

-100.5556770432

-100.5606016889

-100.5797066703

-100.6379442349

-100.5667954324

-100.5411668431

-100.5372456689

-100.5646637538

-100.5998534288

-100.5858544888

-100.5487244357

-100.5933097927

-100.5763476786

-100.5723663934

-100.6081468296

-100.6379346139

-100.6068401392

-100.6700704892

-100.7346442725

-100.7626284282

-100.7754601946

-100.7580934053

-100.7663138695

-100.8083569147

-100.8173794781

-100.8601235396

-100.9134817005

-100.8798564257

-100.832781176

-100.8098677511

-100.8226329581

-100.9104771991

-100.927007218

-100.956566418

-100.9026622113

-100.9126218493

-100.8489844895

-100.8717425829

-100.8964077463

-100.9280680924

-100.8997306013

-100.9272542353

-100.9074952486

-100.8217628026

-100.746902869

-100.6916727502

-100.6448104665

-100.5952936428

-100.6296705444

-100.6413220522

-100.6184576968

-100.5877700713

-100.5602997844

-100.4745449541

-100.4868124378

-100.4793035717

-100.5818566183

-100.5973722237

-100.5040998169

-100.5052832443

-100.5092734836

-100.5424485592

-100.5756953294

-100.6060741752

-100.5434761906

-100.5095221138

-100.4842910315

-100.5543486154

-100.5340439753

-100.5110899293

-100.5414935759

-100.4899405067

-100.5230558819

-100.5709863038

-100.553481106

-100.6216017622

-100.5476483852

-100.5463926751

-100.5582861984

-100.5703721066

-100.6288597434

-100.600469733

-100.5654611069

-100.5972568462

-100.5703169714

-100.6873262476

-100.6691767264

-100.6841196831

-100.7314164104

-100.7302723211

-100.7443475046

-100.7702778104

-100.7869016814

-100.7426071815

-100.8180633887

-100.8805759829

-100.9520449747

-100.9660299266

-100.9648230059

-100.9116426448

-100.852697779

-100.8291802821

-100.8326576307

-100.8929222898

-101.0061104921

-100.9157017588

-100.9201924875

-100.898757741

-100.8797871265

-100.9563516453

-100.9043927859

-100.868675918

-100.8459919408

-100.807596331

-100.7802120976

-100.871229535

-100.8511925609

-100.8185208239

-100.7532033696

-100.7248760282

-100.7664913872

-100.7597971009

-100.7820281964

-100.7350719208

-100.6880825576

-100.6848730263

-100.6452438032

-100.6356773483

-100.6133663396

-100.5827397663

-100.5603342753

-100.5189310527

-100.5479787547

-100.5919625243

-100.5672972782

-100.5789276738

-100.5405001456

-100.5581638306

-100.647278189

-100.6240444148

-100.6198909064

-100.6156694785

-100.582879435

-100.6023903933

-100.7306181107

-100.7092382976

-100.666170203

-100.5962687723

-100.5746595614

-100.5401844403

-100.540269295

-100.6545687704

-100.7034888324

-100.6817643614

-100.6398036501

-100.5666826591

-100.7035490622

-100.6954600248

-100.6671029637

-100.7088191278

-100.6594308013

-100.7136137465

-100.7693152038

-100.8029202016

-100.8195961064

-100.8485074464

-100.8416675375

-100.9041351449

-100.9391121996

-100.932778377

-100.9275326033

-100.8682802906

-100.8155776462

-100.7926604069

-100.8359673912

-100.8725739931

-100.8477303094

-100.8756944829

-100.8565580783

-100.8549292137

-100.8797963514

-100.8451643609

-100.861550932

-100.8605765038

-100.8291993761

-100.78714169

-100.7618851368

-100.8248160647

-100.8771759814

-100.8250958785

-100.8390404279

-100.7571041772

-100.775463498

-100.8575155763

-100.7603545469

-100.6596751456

-100.675020833

-100.7089121695

-100.7619902656

-100.7123195757

-100.7506689666

-100.7763816163

-100.6421370174

-100.6317388325

-100.6331956478

-100.6687037446

-100.7391012906

-100.6619080693

-100.676775082

-100.638291467

-100.625147316

-100.7201231772

-100.7709661089

-100.7585297459

-100.7858580255

-100.7464515594

-100.7075690941

-100.6484814075

-100.5782203772

-100.5752713366

-100.5625463075

-100.5718325192

-100.5953519562

-100.6365187825

-100.6437110648

-100.6608102094

-100.6395675933

-100.7002318033

-100.7405743284

-100.8333051819

-100.8847017461

-100.8657452016

-100.9372014789

-100.9407832242

-100.9291199246

-100.940108428

-101.0259690881

-101.0595000585

-101.1030920791

-101.1162259169

-101.1452577653

-101.1297797739

-101.1960922607

-101.2030243177

-101.1822519657

-101.3386912892

-101.3842728581

-101.4214979987

-101.4775131817

-101.5173904714

-101.590863585

-101.6032743086

-101.5772917824

-101.6667374409

-101.6668932637

-101.7327425519

-101.6816012962

-101.6338727469

-101.651301171

-101.7083902322

-101.7967626304

-101.820357372

-101.7950113722

-101.7900361731

-101.7837917

-101.7553533183

-101.803059538

-101.8725186104

-101.9851091021

-102.1374323859

-102.1749510917

-102.1925109903

-102.2547697517

-102.3445371513

-102.3894755787

-102.4937881277

-102.4882637141

-102.47058711

-102.521771305

-102.5109936528

-102.5503905585

-102.6085169969

-102.6614779463

-102.7744683791

-102.7967011394

-102.907453979

-102.9566657431

-102.9109241907

-102.9188772978

-102.8767336538

-102.8540629516

-102.9007276386

-102.9574163994

-103.0379412606

-103.0740384428

-103.0740179013

-103.0593812266

-103.1399342795

-103.1486861044

-103.2208434355

-103.2216409529

-103.2698883316

-103.2983683571

-103.4444629939

-103.5017002642

-103.585957604

-103.6710025498

-103.7717960804

-103.8889900998

-103.9784754139

-104.0397409983

-104.1449882626

-104.2374887357

-104.2897538209

-104.3381795175

-104.4130130684

-104.5030523508

-104.5591131583

-104.6045980805

-104.6281084903

-104.6321743003

-104.7294179392

-104.8538421211

-104.9254692971

-104.9606627843

-105.0608370171

-105.1145293025

-105.2363254429

-105.3742053194

-105.4098529486

-105.4609004987

-105.5269581415

-105.5517323881

-105.6751997021

-105.7045298315

-105.804434992

-105.8411139312

-105.9015252614

-106.0392508447

-106.1858489858

-106.313942532

-106.4029725639

-106.4662853655

-106.5183709433

-106.6282826095

-106.7571710644

-106.89309005

-107.0155482932

-107.0948030877

-107.1745199127

-107.195790419

-107.3249919465

-107.3545005501

-107.444366173

-107.4939629266

-107.6290734244

-107.6871466184

-107.7705857282

-107.8652924858

-107.9571036317

-108.0450698479

-108.0864874198

-108.1249613297

-108.2439416878

-108.3859580234

-108.5059151024

-108.6102456493

-108.7216382494

-108.8378571637

-108.9429424845

-109.1054851541

-109.1959840359

-109.2773885602

-109.4056341406

-109.5599339232

-109.6830869366

-109.8022704767

-109.9235648712

-110.0502720199

-110.1861845183

-110.292265497

-110.4259122326

-110.5278765835

-110.6927243497

-110.8040078431

-110.9170516641

-111.0376132478

-111.193575877

-111.398039843

-111.569875298

-111.7211055212

-111.8904525083

-112.0268067931

-112.1910753049

-112.3736891243

-112.5292097688

-112.624559401

-112.7437238968

-112.8396252243

-112.983932692

-113.1348856777

-113.2923020314

-113.4307655319

-113.6354472123

-113.8261923602

-113.9410413294

-114.0390743915

-114.170647387

-114.3246088839

-114.5256691575

-114.6480768247

-114.8564944505

-115.0592613345

-115.2055743648

-115.301463456

-115.4150608625

-115.5196414173

-115.7153588134

-115.8710420072

-116.0421480402

-116.2131681086

-116.3375111003

-116.4990408285

-116.6761527495

-116.8075624074

-116.9175626963

-117.0683558946

-117.1557921432

-117.2474835728

-117.3839711755

-117.5243615245

-117.7366115629

-117.8764305381

-118.0292974131

-118.1810023278

-118.3402378929

-118.5172797381

-118.6650692812

-118.7644993578

-118.843504457

-118.9198636477

-119.0359588316

-119.1262435871

-119.3095078449

-119.4898637307

-119.6492732873

-119.7259232029

-119.8762459665

-120.0448059874

-120.1725147761

-120.2799770215

-120.4279892794

-120.6102311273

-120.7568682408

-120.9346358969

-121.0997915703

-121.2376264256

-121.3803876357

-121.5273886643

-121.6738197499

-121.773404873

-121.9484719455

-122.0552184796

-122.2121450222

-122.3549349621

-122.5041311137

-122.662631117

-122.8388362242

-122.9673382795

-123.0799580087

-123.217968587

-123.357093091

-123.5127869341

-123.6684748648

-123.7966826457

-123.9011409359

-124.0231724797

-124.1315255873

-124.2876301188

-124.448672417

-124.5416063977

-124.6822602263

-124.7835122746

-124.9474218737

-125.0806113553

-125.1765195485

-125.273088801

-125.3716815973

-125.4922364009

-125.6246926762

-125.732315378

-125.8397372643

-125.9354661393

-126.0638397404

-126.1462296073

-126.184297502

-126.2639931012

-126.3852799164

-126.4641991401

-126.5330581964

-126.6394612743

-126.7223853479

-126.8115639051

-126.8784584394

-126.9365319618

-126.9765907941

-127.0149934465

-127.1236169319

-127.1933755134

-127.2786815898

-127.3307047747

-127.3953431781

-127.4573896148

-127.5212848272

-127.5511050937

-127.6041651623

-127.662155071

-127.7062776007

-127.7351892118

-127.7753301167

-127.8299656768

-127.8706329152

-127.8923468719

-127.9182234291

-127.936158812

-127.9479382115

-128.0037183931

-128.0187532596

-128.0755264461

-128.1102942113

-128.1329193507

-128.1712592735

-128.1855864717

-128.1938938985

-128.1962553306

-128.2215142902

-128.2445240141

-128.2608821905

-128.2741992927

-128.3013143034

-128.2946139546

-128.3130708912

-128.3417743837

-128.3749457519

-128.3785173082

-128.3894584939

-128.4287191731

-128.4365905954

-128.4443452371

-128.4592941267

-128.4809843072

-128.4955958424

-128.5232070912

-128.5400453031

-128.5466835805

-128.5673441181

-128.578082885

-128.5886584722

-128.591247196

-128.5864302117

-128.5974365796

-128.6130116676

-128.6259229629

-128.6304093297

-128.6480765341

-128.661846368

-128.6702199534

-128.6785862106

-128.6798235044

-128.6994348332

-128.7051138547

-128.6996716364

-128.7127367021

-128.7307727986

-128.7301178101

-128.7214489148

-128.7393427032

-128.741442967

-128.7505151916

-128.7491590978

-128.7470799514

-128.7672770814

-128.7591674366

-128.7631261958

-128.7702169684

-128.7894227848

-128.7842833027

-128.7736884159

-128.7673816848

-128.7709667441

-128.785280993

-128.8046235692

-128.8040989747

-128.8086329458

-128.8087120378

-128.8049124423

-128.8211873406

-128.8299582992

-128.8447338011

-128.8403544597

-128.8338675237

-128.8280115555

-128.8322293405

-128.8200229086

-128.8070517177

-128.8068506414

-128.795135493

-128.7970894031

-128.8058597121

-128.8073539507

-128.8157896065

-128.8124003186

-128.8054337134

-128.8081844274

-128.8106676672

-128.8136051502

-128.8140597453

-128.8105514833

-128.7959757685

-128.7907467824

-128.7779789125

-128.7635413122

-128.7807601281

-128.7717264968

-128.7694362832

-128.7626553203

-128.7735461996

-128.7695633069

-128.7611650973

-128.7683057255

-128.7624716367

-128.7701602229

-128.7661638082

-128.7776545963

-128.7796128684

-128.7701419473

-128.7636469417

-128.7648508135

-128.7590644898

-128.7590644898

-128.7539607464

-128.7611445784

-128.7512232826

-128.7445846923

-128.7342101926

-128.7423000147

-128.7466569676

-128.75452765

-128.7533708124

-128.7611513874

-128.7673280259

-128.7669471354

-128.7756197165

-128.776228152

-128.7607617559

-128.7521168766

-128.7621568854

-128.7663331686

-128.7669707027



importation courbe de bruit

		5.53E-04		2.76E-04		-7.12E+01		0.015		4		-7.12E+01

		4.24E-04		2.12E-04		-7.35E+01		0.020		5		-7.39E+01

		2.78E-04		1.39E-04		-7.71E+01		0.024		6		-7.62E+01

		2.53E-04		1.26E-04		-7.80E+01		0.029		7		-7.87E+01

		1.79E-04		8.95E-05		-8.10E+01		0.034		8		-8.08E+01		fe		20

		1.36E-04		6.80E-05		-8.33E+01		0.039		9		-8.26E+01		nb		4096

		1.33E-04		6.66E-05		-8.35E+01		0.044		10		-8.42E+01

		1.05E-04		5.26E-05		-8.56E+01		0.049		11		-8.44E+01		df=		0.0048828125

		9.98E-05		4.99E-05		-8.60E+01		0.054		12		-8.56E+01

		8.55E-05		4.27E-05		-8.74E+01		0.059		13		-8.67E+01

		7.83E-05		3.91E-05		-8.81E+01		0.063		14		-8.75E+01

		7.28E-05		3.64E-05		-8.88E+01		0.068		15		-8.81E+01

		6.62E-05		3.31E-05		-8.96E+01		0.073		16		-8.88E+01

		6.36E-05		3.18E-05		-8.99E+01		0.078		17		-8.94E+01

		6.36E-05		3.18E-05		-9.00E+01		0.083		18		-8.99E+01

		5.82E-05		2.91E-05		-9.07E+01		0.088		19		-9.02E+01

		6.65E-05		3.32E-05		-8.96E+01		0.093		20		-9.04E+01

		5.37E-05		2.69E-05		-9.14E+01		0.098		21		-9.08E+01

		5.04E-05		2.52E-05		-9.20E+01		0.103		22		-9.11E+01

		5.42E-05		2.71E-05		-9.13E+01		0.107		23		-9.14E+01

		5.84E-05		2.92E-05		-9.07E+01		0.112		24		-9.16E+01

		6.21E-05		3.11E-05		-9.02E+01		0.117		25		-9.18E+01

		4.44E-05		2.22E-05		-9.31E+01		0.122		26		-9.20E+01

		4.60E-05		2.30E-05		-9.28E+01		0.127		27		-9.23E+01

		4.28E-05		2.14E-05		-9.34E+01		0.132		28		-9.25E+01

		4.55E-05		2.27E-05		-9.29E+01		0.137		29		-9.28E+01

		4.54E-05		2.27E-05		-9.29E+01		0.142		30		-9.30E+01

		4.95E-05		2.48E-05		-9.21E+01		0.146		31		-9.32E+01

		4.41E-05		2.21E-05		-9.31E+01		0.151		32		-9.34E+01

		4.18E-05		2.09E-05		-9.36E+01		0.156		33		-9.36E+01

		3.99E-05		2.00E-05		-9.40E+01		0.161		34		-9.38E+01

		3.73E-05		1.86E-05		-9.46E+01		0.166		35		-9.40E+01

		3.83E-05		1.91E-05		-9.44E+01		0.171		36		-9.42E+01

		3.28E-05		1.64E-05		-9.57E+01		0.176		37		-9.42E+01

		3.61E-05		1.80E-05		-9.49E+01		0.181		38		-9.44E+01

		3.49E-05		1.75E-05		-9.52E+01		0.186		39		-9.45E+01

		3.79E-05		1.90E-05		-9.44E+01		0.190		40		-9.46E+01

		3.64E-05		1.82E-05		-9.48E+01		0.195		41		-9.47E+01

		3.34E-05		1.67E-05		-9.56E+01		0.200		42		-9.48E+01

		3.00E-05		1.50E-05		-9.65E+01		0.205		43		-9.50E+01

		3.39E-05		1.69E-05		-9.54E+01		0.210		44		-9.52E+01

		3.94E-05		1.97E-05		-9.41E+01		0.215		45		-9.53E+01

		3.63E-05		1.81E-05		-9.48E+01		0.220		46		-9.55E+01

		4.17E-05		2.08E-05		-9.36E+01		0.225		47		-9.56E+01

		3.17E-05		1.59E-05		-9.60E+01		0.229		48		-9.56E+01

		3.42E-05		1.71E-05		-9.53E+01		0.234		49		-9.56E+01

		3.43E-05		1.72E-05		-9.53E+01		0.239		50		-9.58E+01

		3.57E-05		1.79E-05		-9.50E+01		0.244		51		-9.58E+01

		3.36E-05		1.68E-05		-9.55E+01		0.249		52		-9.60E+01

		2.73E-05		1.37E-05		-9.73E+01		0.254		53		-9.60E+01

		2.69E-05		1.34E-05		-9.74E+01		0.259		54		-9.61E+01

		3.41E-05		1.71E-05		-9.54E+01		0.264		55		-9.63E+01

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		0.269		56		-9.64E+01

		2.96E-05		1.48E-05		-9.66E+01		0.273		57		-9.65E+01

		3.15E-05		1.57E-05		-9.61E+01		0.278		58		-9.67E+01

		3.32E-05		1.66E-05		-9.56E+01		0.283		59		-9.68E+01

		2.51E-05		1.25E-05		-9.80E+01		0.288		60		-9.68E+01

		3.10E-05		1.55E-05		-9.62E+01		0.293		61		-9.68E+01

		2.62E-05		1.31E-05		-9.76E+01		0.298		62		-9.71E+01

		2.86E-05		1.43E-05		-9.69E+01		0.303		63		-9.72E+01

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		0.308		64		-9.73E+01

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		0.313		65		-9.72E+01

		2.93E-05		1.47E-05		-9.67E+01		0.317		66		-9.73E+01

		2.77E-05		1.39E-05		-9.72E+01		0.322		67		-9.73E+01

		2.68E-05		1.34E-05		-9.75E+01		0.327		68		-9.73E+01

		2.59E-05		1.29E-05		-9.78E+01		0.332		69		-9.74E+01

		3.47E-05		1.73E-05		-9.52E+01		0.337		70		-9.75E+01

		2.97E-05		1.49E-05		-9.66E+01		0.342		71		-9.75E+01

		2.08E-05		1.04E-05		-9.96E+01		0.347		72		-9.75E+01

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		0.352		73		-9.75E+01

		2.37E-05		1.19E-05		-9.85E+01		0.356		74		-9.76E+01

		2.99E-05		1.49E-05		-9.65E+01		0.361		75		-9.76E+01

		2.71E-05		1.35E-05		-9.74E+01		0.366		76		-9.77E+01

		2.82E-05		1.41E-05		-9.70E+01		0.371		77		-9.77E+01

		2.56E-05		1.28E-05		-9.78E+01		0.376		78		-9.77E+01

		2.55E-05		1.27E-05		-9.79E+01		0.381		79		-9.76E+01

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		0.386		80		-9.76E+01

		2.53E-05		1.26E-05		-9.80E+01		0.391		81		-9.77E+01

		3.33E-05		1.67E-05		-9.56E+01		0.396		82		-9.76E+01

		2.69E-05		1.34E-05		-9.74E+01		0.400		83		-9.76E+01

		2.13E-05		1.06E-05		-9.95E+01		0.405		84		-9.77E+01

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		0.410		85		-9.76E+01				stop 20

		1.98E-05		9.90E-06		-1.00E+02		0.415		86		-9.78E+01

		2.58E-05		1.29E-05		-9.78E+01		0.420		87		-9.79E+01

		3.25E-05		1.63E-05		-9.58E+01		0.425		88		-9.79E+01

		3.22E-05		1.61E-05		-9.59E+01		0.430		89		-9.79E+01

		2.63E-05		1.32E-05		-9.76E+01		0.435		90		-9.79E+01

		2.72E-05		1.36E-05		-9.73E+01		0.439		91		-9.79E+01

		3.37E-05		1.68E-05		-9.55E+01		0.444		92		-9.79E+01

		2.31E-05		1.16E-05		-9.87E+01		0.449		93		-9.80E+01

		1.99E-05		9.93E-06		-1.00E+02		0.454		94		-9.81E+01

		2.57E-05		1.28E-05		-9.78E+01		0.459		95		-9.81E+01

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		0.464		96		-9.82E+01

		2.61E-05		1.31E-05		-9.77E+01		0.469		97		-9.83E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		0.474		98		-9.83E+01

		2.63E-05		1.31E-05		-9.76E+01		0.479		99		-9.82E+01

		2.72E-05		1.36E-05		-9.73E+01		0.483		100		-9.83E+01

		2.55E-05		1.28E-05		-9.79E+01		0.488		101		-9.83E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		0.493		102		-9.83E+01

		2.51E-05		1.25E-05		-9.80E+01		0.498		103		-9.84E+01

		3.47E-05		1.73E-05		-9.52E+01		0.503		104		-9.83E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		0.508		105		-9.83E+01

		1.96E-05		9.78E-06		-1.00E+02		0.513		106		-9.83E+01

		2.69E-05		1.35E-05		-9.74E+01		0.518		107		-9.82E+01

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		0.522		108		-9.83E+01

		1.92E-05		9.62E-06		-1.00E+02		0.527		109		-9.83E+01

		1.92E-05		9.58E-06		-1.00E+02		0.532		110		-9.83E+01

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		0.537		111		-9.83E+01

		2.45E-05		1.23E-05		-9.82E+01		0.542		112		-9.83E+01

		2.84E-05		1.42E-05		-9.69E+01		0.547		113		-9.83E+01

		2.18E-05		1.09E-05		-9.92E+01		0.552		114		-9.84E+01

		2.45E-05		1.23E-05		-9.82E+01		0.557		115		-9.84E+01

		2.53E-05		1.27E-05		-9.80E+01		0.562		116		-9.85E+01

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		0.566		117		-9.85E+01

		2.00E-05		9.99E-06		-1.00E+02		0.571		118		-9.85E+01

		1.96E-05		9.78E-06		-1.00E+02		0.576		119		-9.85E+01

		1.72E-05		8.59E-06		-1.01E+02		0.581		120		-9.85E+01

		2.37E-05		1.18E-05		-9.85E+01		0.586		121		-9.85E+01

		1.77E-05		8.83E-06		-1.01E+02		0.591		122		-9.85E+01

		2.11E-05		1.06E-05		-9.95E+01		0.596		123		-9.84E+01

		2.95E-05		1.47E-05		-9.66E+01		0.601		124		-9.85E+01

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		0.605		125		-9.86E+01

		1.94E-05		9.71E-06		-1.00E+02		0.610		126		-9.87E+01

		2.55E-05		1.27E-05		-9.79E+01		0.615		127		-9.86E+01

		2.62E-05		1.31E-05		-9.77E+01		0.620		128		-9.86E+01

		3.19E-05		1.60E-05		-9.59E+01		0.625		129		-9.86E+01

		3.44E-05		1.72E-05		-9.53E+01		0.630		130		-9.87E+01

		2.51E-05		1.25E-05		-9.80E+01		0.635		131		-9.86E+01

		2.87E-05		1.43E-05		-9.69E+01		0.640		132		-9.86E+01

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		0.645		133		-9.86E+01

		2.62E-05		1.31E-05		-9.76E+01		0.649		134		-9.86E+01

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		0.654		135		-9.86E+01

		1.83E-05		9.17E-06		-1.01E+02		0.659		136		-9.86E+01

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		0.664		137		-9.86E+01

		1.96E-05		9.81E-06		-1.00E+02		0.669		138		-9.86E+01

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		0.674		139		-9.86E+01

		2.66E-05		1.33E-05		-9.75E+01		0.679		140		-9.86E+01

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		0.684		141		-9.86E+01

		2.47E-05		1.23E-05		-9.82E+01		0.688		142		-9.86E+01

		3.02E-05		1.51E-05		-9.64E+01		0.693		143		-9.86E+01

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		0.698		144		-9.86E+01

		2.03E-05		1.01E-05		-9.99E+01		0.703		145		-9.85E+01

		3.14E-05		1.57E-05		-9.61E+01		0.708		146		-9.85E+01

		2.45E-05		1.23E-05		-9.82E+01		0.713		147		-9.85E+01

		2.82E-05		1.41E-05		-9.70E+01		0.718		148		-9.84E+01

		1.60E-05		7.98E-06		-1.02E+02		0.723		149		-9.84E+01

		1.70E-05		8.48E-06		-1.01E+02		0.728		150		-9.85E+01

		1.71E-05		8.55E-06		-1.01E+02		0.732		151		-9.85E+01

		2.86E-05		1.43E-05		-9.69E+01		0.737		152		-9.85E+01

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		0.742		153		-9.85E+01

		3.18E-05		1.59E-05		-9.60E+01		0.747		154		-9.85E+01

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		0.752		155		-9.86E+01

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		0.757		156		-9.87E+01

		2.77E-05		1.38E-05		-9.72E+01		0.762		157		-9.86E+01

		2.07E-05		1.04E-05		-9.97E+01		0.767		158		-9.87E+01

		2.29E-05		1.14E-05		-9.88E+01		0.771		159		-9.87E+01

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		0.776		160		-9.87E+01

		1.86E-05		9.30E-06		-1.01E+02		0.781		161		-9.87E+01

		2.31E-05		1.15E-05		-9.88E+01		0.786		162		-9.87E+01

		2.31E-05		1.15E-05		-9.88E+01		0.791		163		-9.87E+01

		2.63E-05		1.31E-05		-9.76E+01		0.796		164		-9.88E+01

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		0.801		165		-9.88E+01

		3.09E-05		1.55E-05		-9.62E+01		0.806		166		-9.88E+01

		1.94E-05		9.69E-06		-1.00E+02		0.811		167		-9.88E+01

		2.35E-05		1.18E-05		-9.86E+01		0.815		168		-9.88E+01

		2.37E-05		1.18E-05		-9.85E+01		0.820		169		-9.89E+01

		2.81E-05		1.41E-05		-9.70E+01		0.825		170		-9.89E+01

		2.25E-05		1.12E-05		-9.90E+01		0.830		171		-9.89E+01

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		0.835		172		-9.90E+01

		2.84E-05		1.42E-05		-9.70E+01		0.840		173		-9.89E+01

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		0.845		174		-9.89E+01

		1.74E-05		8.68E-06		-1.01E+02		0.850		175		-9.89E+01

		1.74E-05		8.71E-06		-1.01E+02		0.854		176		-9.89E+01

		2.74E-05		1.37E-05		-9.73E+01		0.859		177		-9.88E+01

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		0.864		178		-9.88E+01

		1.81E-05		9.07E-06		-1.01E+02		0.869		179		-9.89E+01

		1.95E-05		9.76E-06		-1.00E+02		0.874		180		-9.89E+01

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		0.879		181		-9.89E+01

		3.12E-05		1.56E-05		-9.61E+01		0.884		182		-9.89E+01

		2.29E-05		1.14E-05		-9.88E+01		0.889		183		-9.89E+01

		2.35E-05		1.18E-05		-9.86E+01		0.894		184		-9.89E+01

		1.86E-05		9.28E-06		-1.01E+02		0.898		185		-9.89E+01

		2.65E-05		1.32E-05		-9.76E+01		0.903		186		-9.90E+01

		2.01E-05		1.01E-05		-1.00E+02		0.908		187		-9.90E+01

		1.85E-05		9.25E-06		-1.01E+02		0.913		188		-9.89E+01

		1.66E-05		8.32E-06		-1.02E+02		0.918		189		-9.89E+01

		1.61E-05		8.04E-06		-1.02E+02		0.923		190		-9.89E+01

		2.65E-05		1.32E-05		-9.76E+01		0.928		191		-9.90E+01

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		0.933		192		-9.91E+01

		1.98E-05		9.90E-06		-1.00E+02		0.938		193		-9.91E+01

		2.21E-05		1.10E-05		-9.91E+01		0.942		194		-9.92E+01

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		0.947		195		-9.92E+01

		1.81E-05		9.04E-06		-1.01E+02		0.952		196		-9.93E+01

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		0.957		197		-9.93E+01

		3.07E-05		1.54E-05		-9.63E+01		0.962		198		-9.93E+01

		3.02E-05		1.51E-05		-9.64E+01		0.967		199		-9.94E+01

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		0.972		200		-9.94E+01

		1.99E-05		9.93E-06		-1.00E+02		0.977		201		-9.94E+01

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		0.981		202		-9.93E+01

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		0.986		203		-9.94E+01

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		0.991		204		-9.93E+01

		2.76E-05		1.38E-05		-9.72E+01		0.996		205		-9.93E+01

		2.44E-05		1.22E-05		-9.83E+01		1.001		206		-9.92E+01

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		1.006		207		-9.92E+01

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		1.011		208		-9.92E+01

		2.80E-05		1.40E-05		-9.71E+01		1.016		209		-9.92E+01

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		1.021		210		-9.92E+01

		1.67E-05		8.33E-06		-1.02E+02		1.025		211		-9.92E+01

		1.51E-05		7.54E-06		-1.02E+02		1.030		212		-9.93E+01

		3.28E-05		1.64E-05		-9.57E+01		1.035		213		-9.92E+01

		3.13E-05		1.57E-05		-9.61E+01		1.040		214		-9.92E+01

		1.99E-05		9.95E-06		-1.00E+02		1.045		215		-9.92E+01

		1.23E-05		6.16E-06		-1.04E+02		1.050		216		-9.91E+01

		1.95E-05		9.73E-06		-1.00E+02		1.055		217		-9.91E+01

		1.91E-05		9.55E-06		-1.00E+02		1.060		218		-9.91E+01

		1.90E-05		9.51E-06		-1.00E+02		1.064		219		-9.92E+01

		1.77E-05		8.86E-06		-1.01E+02		1.069		220		-9.91E+01

		1.99E-05		9.94E-06		-1.00E+02		1.074		221		-9.92E+01

		1.67E-05		8.36E-06		-1.02E+02		1.079		222		-9.92E+01

		2.05E-05		1.03E-05		-9.98E+01		1.084		223		-9.92E+01

		1.71E-05		8.54E-06		-1.01E+02		1.089		224		-9.93E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		1.094		225		-9.94E+01

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		1.099		226		-9.94E+01

		2.68E-05		1.34E-05		-9.75E+01		1.104		227		-9.94E+01

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		1.108		228		-9.94E+01

		3.24E-05		1.62E-05		-9.58E+01		1.113		229		-9.94E+01

		1.99E-05		9.94E-06		-1.00E+02		1.118		230		-9.95E+01

		2.80E-05		1.40E-05		-9.71E+01		1.123		231		-9.96E+01

		2.64E-05		1.32E-05		-9.76E+01		1.128		232		-9.96E+01

		3.14E-05		1.57E-05		-9.61E+01		1.133		233		-9.96E+01

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		1.138		234		-9.96E+01

		2.06E-05		1.03E-05		-9.98E+01		1.143		235		-9.97E+01

		1.95E-05		9.74E-06		-1.00E+02		1.147		236		-9.97E+01

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		1.152		237		-9.97E+01

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		1.157		238		-9.96E+01

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		1.162		239		-9.97E+01

		1.87E-05		9.34E-06		-1.01E+02		1.167		240		-9.97E+01

		2.77E-05		1.39E-05		-9.72E+01		1.172		241		-9.97E+01

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		1.177		242		-9.96E+01

		2.21E-05		1.11E-05		-9.91E+01		1.182		243		-9.95E+01

		1.88E-05		9.39E-06		-1.01E+02		1.187		244		-9.95E+01

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		1.191		245		-9.95E+01

		1.41E-05		7.05E-06		-1.03E+02		1.196		246		-9.94E+01

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		1.201		247		-9.94E+01

		1.97E-05		9.83E-06		-1.00E+02		1.206		248		-9.94E+01

		1.48E-05		7.38E-06		-1.03E+02		1.211		249		-9.94E+01

		1.88E-05		9.42E-06		-1.01E+02		1.216		250		-9.94E+01

		2.55E-05		1.27E-05		-9.79E+01		1.221		251		-9.94E+01

		1.84E-05		9.21E-06		-1.01E+02		1.226		252		-9.94E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		1.230		253		-9.94E+01

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		1.235		254		-9.94E+01

		1.62E-05		8.10E-06		-1.02E+02		1.240		255		-9.95E+01

		1.69E-05		8.43E-06		-1.01E+02		1.245		256		-9.94E+01

		1.71E-05		8.54E-06		-1.01E+02		1.250		257		-9.95E+01

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		1.255		258		-9.95E+01

		2.43E-05		1.22E-05		-9.83E+01		1.260		259		-9.96E+01

		1.58E-05		7.90E-06		-1.02E+02		1.265		260		-9.95E+01

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		1.270		261		-9.95E+01

		2.49E-05		1.24E-05		-9.81E+01		1.274		262		-9.96E+01

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		1.279		263		-9.96E+01

		2.19E-05		1.10E-05		-9.92E+01		1.284		264		-9.97E+01

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		1.289		265		-9.97E+01

		1.88E-05		9.42E-06		-1.01E+02		1.294		266		-9.97E+01

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		1.299		267		-9.97E+01

		2.60E-05		1.30E-05		-9.77E+01		1.304		268		-9.97E+01

		2.84E-05		1.42E-05		-9.69E+01		1.309		269		-9.97E+01

		2.07E-05		1.04E-05		-9.97E+01		1.313		270		-9.96E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		1.318		271		-9.97E+01

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		1.323		272		-9.96E+01

		1.91E-05		9.57E-06		-1.00E+02		1.328		273		-9.96E+01

		2.19E-05		1.10E-05		-9.92E+01		1.333		274		-9.95E+01

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		1.338		275		-9.95E+01

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		1.343		276		-9.95E+01

		1.61E-05		8.05E-06		-1.02E+02		1.348		277		-9.96E+01

		2.31E-05		1.15E-05		-9.88E+01		1.353		278		-9.96E+01

		2.69E-05		1.35E-05		-9.74E+01		1.357		279		-9.96E+01

		1.89E-05		9.47E-06		-1.00E+02		1.362		280		-9.96E+01

		2.88E-05		1.44E-05		-9.68E+01		1.367		281		-9.96E+01

		1.98E-05		9.91E-06		-1.00E+02		1.372		282		-9.95E+01

		1.76E-05		8.78E-06		-1.01E+02		1.377		283		-9.94E+01

		2.61E-05		1.30E-05		-9.77E+01		1.382		284		-9.94E+01

		3.13E-05		1.56E-05		-9.61E+01		1.387		285		-9.94E+01

		1.88E-05		9.39E-06		-1.01E+02		1.392		286		-9.94E+01

		1.40E-05		7.00E-06		-1.03E+02		1.396		287		-9.95E+01

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		1.401		288		-9.96E+01

		1.72E-05		8.62E-06		-1.01E+02		1.406		289		-9.97E+01

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		1.411		290		-9.97E+01

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		1.416		291		-9.98E+01

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		1.421		292		-9.98E+01

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		1.426		293		-9.98E+01

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		1.431		294		-9.98E+01

		2.56E-05		1.28E-05		-9.78E+01		1.436		295		-9.99E+01

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		1.440		296		-9.98E+01

		2.42E-05		1.21E-05		-9.83E+01		1.445		297		-9.98E+01

		1.94E-05		9.72E-06		-1.00E+02		1.450		298		-9.98E+01

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		1.455		299		-9.97E+01

		1.57E-05		7.86E-06		-1.02E+02		1.460		300		-9.97E+01

		1.86E-05		9.32E-06		-1.01E+02		1.465		301		-9.97E+01

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		1.470		302		-9.97E+01

		1.78E-05		8.89E-06		-1.01E+02		1.475		303		-9.96E+01

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		1.479		304		-9.96E+01

		1.88E-05		9.39E-06		-1.01E+02		1.484		305		-9.97E+01

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		1.489		306		-9.96E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		1.494		307		-9.97E+01

		2.58E-05		1.29E-05		-9.78E+01		1.499		308		-9.97E+01

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		1.504		309		-9.97E+01

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		1.509		310		-9.97E+01

		1.84E-05		9.18E-06		-1.01E+02		1.514		311		-9.98E+01

		1.22E-05		6.12E-06		-1.04E+02		1.519		312		-9.98E+01

		1.52E-05		7.59E-06		-1.02E+02		1.523		313		-9.97E+01

		1.30E-05		6.49E-06		-1.04E+02		1.528		314		-9.96E+01

		1.76E-05		8.80E-06		-1.01E+02		1.533		315		-9.96E+01

		1.67E-05		8.33E-06		-1.02E+02		1.538		316		-9.96E+01

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		1.543		317		-9.96E+01

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		1.548		318		-9.96E+01

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		1.553		319		-9.97E+01

		2.31E-05		1.16E-05		-9.87E+01		1.558		320		-9.97E+01

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		1.563		321		-9.97E+01

		2.86E-05		1.43E-05		-9.69E+01		1.567		322		-9.97E+01

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		1.572		323		-9.98E+01

		2.51E-05		1.26E-05		-9.80E+01		1.577		324		-9.98E+01

		2.19E-05		1.10E-05		-9.92E+01		1.582		325		-9.98E+01

		2.51E-05		1.26E-05		-9.80E+01		1.587		326		-9.98E+01

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		1.592		327		-9.99E+01

		2.94E-05		1.47E-05		-9.67E+01		1.597		328		-9.99E+01

		2.70E-05		1.35E-05		-9.74E+01		1.602		329		-9.99E+01

		1.98E-05		9.88E-06		-1.00E+02		1.606		330		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		1.611		331		-1.00E+02

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		1.616		332		-1.00E+02

		1.66E-05		8.31E-06		-1.02E+02		1.621		333		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		1.626		334		-1.00E+02

		2.91E-05		1.46E-05		-9.67E+01		1.631		335		-1.00E+02

		1.45E-05		7.26E-06		-1.03E+02		1.636		336		-1.00E+02

		2.13E-05		1.06E-05		-9.95E+01		1.641		337		-1.00E+02

		2.05E-05		1.02E-05		-9.98E+01		1.646		338		-9.99E+01

		3.36E-05		1.68E-05		-9.55E+01		1.650		339		-9.98E+01

		2.27E-05		1.13E-05		-9.89E+01		1.655		340		-9.97E+01

		2.43E-05		1.22E-05		-9.83E+01		1.660		341		-9.98E+01

		1.96E-05		9.79E-06		-1.00E+02		1.665		342		-9.98E+01

		1.49E-05		7.45E-06		-1.03E+02		1.670		343		-9.98E+01

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		1.675		344		-9.97E+01

		1.89E-05		9.44E-06		-1.00E+02		1.680		345		-9.97E+01

		1.79E-05		8.97E-06		-1.01E+02		1.685		346		-9.97E+01

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		1.689		347		-9.98E+01

		1.67E-05		8.35E-06		-1.02E+02		1.694		348		-9.98E+01

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		1.699		349		-9.98E+01

		2.13E-05		1.06E-05		-9.95E+01		1.704		350		-9.98E+01

		1.41E-05		7.07E-06		-1.03E+02		1.709		351		-9.98E+01

		1.06E-05		5.32E-06		-1.05E+02		1.714		352		-9.98E+01

		2.08E-05		1.04E-05		-9.96E+01		1.719		353		-9.98E+01

		1.91E-05		9.56E-06		-1.00E+02		1.724		354		-9.99E+01

		1.51E-05		7.57E-06		-1.02E+02		1.729		355		-9.99E+01

		1.82E-05		9.11E-06		-1.01E+02		1.733		356		-9.99E+01

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		1.738		357		-9.99E+01

		1.84E-05		9.22E-06		-1.01E+02		1.743		358		-9.99E+01

		1.93E-05		9.67E-06		-1.00E+02		1.748		359		-9.98E+01

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		1.753		360		-9.98E+01

		1.98E-05		9.91E-06		-1.00E+02		1.758		361		-9.99E+01

		2.50E-05		1.25E-05		-9.80E+01		1.763		362		-9.98E+01

		2.56E-05		1.28E-05		-9.79E+01		1.768		363		-9.98E+01

		2.56E-05		1.28E-05		-9.78E+01		1.772		364		-9.99E+01

		1.52E-05		7.59E-06		-1.02E+02		1.777		365		-9.99E+01

		1.47E-05		7.33E-06		-1.03E+02		1.782		366		-9.99E+01

		1.66E-05		8.29E-06		-1.02E+02		1.787		367		-1.00E+02

		2.42E-05		1.21E-05		-9.84E+01		1.792		368		-1.00E+02

		2.29E-05		1.15E-05		-9.88E+01		1.797		369		-9.99E+01

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		1.802		370		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		1.807		371		-1.00E+02

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		1.812		372		-9.99E+01

		1.87E-05		9.36E-06		-1.01E+02		1.816		373		-9.99E+01

		2.64E-05		1.32E-05		-9.76E+01		1.821		374		-9.99E+01

		1.99E-05		9.96E-06		-1.00E+02		1.826		375		-9.99E+01				stop 50

		2.49E-05		1.24E-05		-9.81E+01		1.831		376		-1.00E+02

		1.86E-05		9.32E-06		-1.01E+02		1.836		377		-9.99E+01

		1.80E-05		8.99E-06		-1.01E+02		1.841		378		-9.98E+01

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		1.846		379		-9.99E+01

		2.63E-05		1.32E-05		-9.76E+01		1.851		380		-9.98E+01

		2.59E-05		1.29E-05		-9.78E+01		1.855		381		-9.98E+01

		1.80E-05		9.01E-06		-1.01E+02		1.860		382		-9.98E+01

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		1.865		383		-9.98E+01

		2.92E-05		1.46E-05		-9.67E+01		1.870		384		-9.98E+01

		2.29E-05		1.14E-05		-9.88E+01		1.875		385		-9.97E+01

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		1.880		386		-9.98E+01

		1.83E-05		9.14E-06		-1.01E+02		1.885		387		-9.98E+01

		1.72E-05		8.58E-06		-1.01E+02		1.890		388		-9.98E+01

		1.89E-05		9.47E-06		-1.00E+02		1.895		389		-9.98E+01

		2.47E-05		1.23E-05		-9.82E+01		1.899		390		-9.99E+01

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		1.904		391		-9.98E+01

		1.79E-05		8.96E-06		-1.01E+02		1.909		392		-9.98E+01

		1.82E-05		9.11E-06		-1.01E+02		1.914		393		-9.98E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		1.919		394		-9.98E+01

		1.37E-05		6.84E-06		-1.03E+02		1.924		395		-9.98E+01

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		1.929		396		-9.99E+01

		1.98E-05		9.90E-06		-1.00E+02		1.934		397		-9.99E+01

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		1.938		398		-9.98E+01

		1.82E-05		9.10E-06		-1.01E+02		1.943		399		-9.98E+01

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		1.948		400		-9.99E+01

		1.69E-05		8.43E-06		-1.01E+02		1.953		401		-9.99E+01

		1.87E-05		9.34E-06		-1.01E+02		1.958		402		-9.99E+01

		1.79E-05		8.95E-06		-1.01E+02		1.963		403		-9.99E+01

		1.94E-05		9.68E-06		-1.00E+02		1.968		404		-9.98E+01

		2.17E-05		1.08E-05		-9.93E+01		1.973		405		-9.99E+01

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		1.978		406		-1.00E+02

		1.83E-05		9.15E-06		-1.01E+02		1.982		407		-1.00E+02

		1.89E-05		9.46E-06		-1.00E+02		1.987		408		-1.00E+02

		1.84E-05		9.18E-06		-1.01E+02		1.992		409		-1.00E+02

		2.80E-05		1.40E-05		-9.71E+01		1.997		410		-1.00E+02

		1.73E-05		8.64E-06		-1.01E+02		2.002		411		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.92E+01		2.007		412		-1.00E+02

		2.64E-05		1.32E-05		-9.76E+01		2.012		413		-1.00E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		2.017		414		-1.00E+02

		1.50E-05		7.50E-06		-1.03E+02		2.021		415		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		2.026		416		-1.00E+02

		1.87E-05		9.35E-06		-1.01E+02		2.031		417		-1.00E+02

		1.81E-05		9.06E-06		-1.01E+02		2.036		418		-1.00E+02

		1.82E-05		9.08E-06		-1.01E+02		2.041		419		-1.00E+02

		2.35E-05		1.18E-05		-9.86E+01		2.046		420		-1.00E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		2.051		421		-1.00E+02

		1.98E-05		9.89E-06		-1.00E+02		2.056		422		-1.00E+02				stop 10

		2.72E-05		1.36E-05		-9.73E+01		2.061		423		-1.00E+02

		1.91E-05		9.55E-06		-1.00E+02		2.065		424		-1.00E+02

		2.51E-05		1.25E-05		-9.80E+01		2.070		425		-1.00E+02

		1.76E-05		8.78E-06		-1.01E+02		2.075		426		-1.00E+02

		2.00E-05		9.98E-06		-1.00E+02		2.080		427		-1.00E+02

		2.47E-05		1.24E-05		-9.81E+01		2.085		428		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		2.090		429		-1.00E+02

		1.43E-05		7.13E-06		-1.03E+02		2.095		430		-1.00E+02

		1.72E-05		8.61E-06		-1.01E+02		2.100		431		-1.00E+02

		1.73E-05		8.66E-06		-1.01E+02		2.104		432		-1.00E+02

		2.29E-05		1.14E-05		-9.88E+01		2.109		433		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		2.114		434		-1.00E+02

		1.85E-05		9.24E-06		-1.01E+02		2.119		435		-1.00E+02

		1.66E-05		8.30E-06		-1.02E+02		2.124		436		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.92E+01		2.129		437		-1.00E+02

		2.49E-05		1.25E-05		-9.81E+01		2.134		438		-1.00E+02

		1.69E-05		8.47E-06		-1.01E+02		2.139		439		-1.00E+02

		1.07E-05		5.34E-06		-1.05E+02		2.144		440		-1.00E+02

		1.53E-05		7.64E-06		-1.02E+02		2.148		441		-1.00E+02

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		2.153		442		-1.00E+02

		1.38E-05		6.91E-06		-1.03E+02		2.158		443		-1.00E+02

		1.76E-05		8.82E-06		-1.01E+02		2.163		444		-1.00E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		2.168		445		-1.00E+02

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		2.173		446		-1.00E+02

		2.23E-05		1.11E-05		-9.91E+01		2.178		447		-1.00E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		2.183		448		-9.99E+01

		1.88E-05		9.38E-06		-1.01E+02		2.188		449		-9.99E+01

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		2.192		450		-9.99E+01

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		2.197		451		-1.00E+02

		1.93E-05		9.64E-06		-1.00E+02		2.202		452		-1.00E+02

		1.93E-05		9.63E-06		-1.00E+02		2.207		453		-1.00E+02

		2.96E-05		1.48E-05		-9.66E+01		2.212		454		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		2.217		455		-1.00E+02

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		2.222		456		-1.00E+02

		1.66E-05		8.30E-06		-1.02E+02		2.227		457		-1.00E+02

		1.95E-05		9.77E-06		-1.00E+02		2.231		458		-1.00E+02

		1.47E-05		7.35E-06		-1.03E+02		2.236		459		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		2.241		460		-1.00E+02

		1.73E-05		8.64E-06		-1.01E+02		2.246		461		-1.00E+02

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		2.251		462		-1.00E+02

		1.93E-05		9.65E-06		-1.00E+02		2.256		463		-1.00E+02

		1.96E-05		9.78E-06		-1.00E+02		2.261		464		-1.00E+02

		1.77E-05		8.83E-06		-1.01E+02		2.266		465		-1.00E+02

		2.35E-05		1.17E-05		-9.86E+01		2.271		466		-1.00E+02

		1.90E-05		9.52E-06		-1.00E+02		2.275		467		-9.99E+01

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		2.280		468		-9.99E+01

		2.42E-05		1.21E-05		-9.83E+01		2.285		469		-9.99E+01

		2.43E-05		1.22E-05		-9.83E+01		2.290		470		-9.99E+01

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		2.295		471		-9.99E+01

		2.98E-05		1.49E-05		-9.65E+01		2.300		472		-9.99E+01

		2.66E-05		1.33E-05		-9.75E+01		2.305		473		-9.99E+01

		2.91E-05		1.46E-05		-9.67E+01		2.310		474		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		2.314		475		-1.00E+02

		1.64E-05		8.21E-06		-1.02E+02		2.319		476		-1.00E+02

		1.37E-05		6.83E-06		-1.03E+02		2.324		477		-1.00E+02

		1.71E-05		8.56E-06		-1.01E+02		2.329		478		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.94E+01		2.334		479		-1.00E+02

		1.58E-05		7.92E-06		-1.02E+02		2.339		480		-1.00E+02

		1.74E-05		8.72E-06		-1.01E+02		2.344		481		-1.00E+02

		1.82E-05		9.10E-06		-1.01E+02		2.349		482		-1.00E+02

		2.57E-05		1.29E-05		-9.78E+01		2.354		483		-1.00E+02

		2.33E-05		1.17E-05		-9.87E+01		2.358		484		-1.00E+02

		1.83E-05		9.15E-06		-1.01E+02		2.363		485		-1.00E+02

		1.57E-05		7.85E-06		-1.02E+02		2.368		486		-1.00E+02

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		2.373		487		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		2.378		488		-1.00E+02

		1.82E-05		9.08E-06		-1.01E+02		2.383		489		-1.00E+02

		1.79E-05		8.95E-06		-1.01E+02		2.388		490		-1.00E+02

		2.31E-05		1.15E-05		-9.88E+01		2.393		491		-9.99E+01

		2.23E-05		1.11E-05		-9.91E+01		2.397		492		-9.99E+01

		2.72E-05		1.36E-05		-9.73E+01		2.402		493		-9.99E+01

		1.67E-05		8.37E-06		-1.02E+02		2.407		494		-9.99E+01

		1.61E-05		8.03E-06		-1.02E+02		2.412		495		-9.99E+01

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		2.417		496		-9.99E+01

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		2.422		497		-9.99E+01

		1.86E-05		9.29E-06		-1.01E+02		2.427		498		-1.00E+02

		1.74E-05		8.72E-06		-1.01E+02		2.432		499		-1.00E+02

		1.32E-05		6.62E-06		-1.04E+02		2.437		500		-1.00E+02

		2.17E-05		1.08E-05		-9.93E+01		2.441		501		-1.00E+02

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		2.446		502		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		2.451		503		-1.00E+02

		2.31E-05		1.15E-05		-9.88E+01		2.456		504		-1.00E+02

		1.85E-05		9.27E-06		-1.01E+02		2.461		505		-1.00E+02

		1.57E-05		7.86E-06		-1.02E+02		2.466		506		-1.00E+02

		1.96E-05		9.80E-06		-1.00E+02		2.471		507		-1.00E+02

		1.92E-05		9.62E-06		-1.00E+02		2.476		508		-1.00E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		2.480		509		-1.00E+02

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		2.485		510		-1.00E+02

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		2.490		511		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		2.495		512		-1.00E+02

		1.76E-05		8.80E-06		-1.01E+02		2.500		513		-1.00E+02

		2.00E-05		9.99E-06		-1.00E+02		2.505		514		-1.00E+02

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		2.510		515		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		2.515		516		-1.00E+02

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		2.520		517		-1.00E+02

		1.80E-05		8.98E-06		-1.01E+02		2.524		518		-1.00E+02

		2.35E-05		1.18E-05		-9.86E+01		2.529		519		-1.00E+02

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		2.534		520		-1.00E+02

		2.44E-05		1.22E-05		-9.83E+01		2.539		521		-1.00E+02

		2.19E-05		1.09E-05		-9.92E+01		2.544		522		-1.00E+02

		1.47E-05		7.35E-06		-1.03E+02		2.549		523		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		2.554		524		-1.00E+02

		2.29E-05		1.15E-05		-9.88E+01		2.559		525		-1.00E+02

		1.62E-05		8.11E-06		-1.02E+02		2.563		526		-1.00E+02

		1.29E-05		6.45E-06		-1.04E+02		2.568		527		-1.00E+02

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		2.573		528		-9.99E+01

		2.60E-05		1.30E-05		-9.77E+01		2.578		529		-1.00E+02

		1.46E-05		7.30E-06		-1.03E+02		2.583		530		-9.99E+01

		1.79E-05		8.96E-06		-1.01E+02		2.588		531		-9.99E+01

		1.70E-05		8.49E-06		-1.01E+02		2.593		532		-9.98E+01

		2.23E-05		1.11E-05		-9.91E+01		2.598		533		-9.98E+01

		1.47E-05		7.36E-06		-1.03E+02		2.603		534		-9.98E+01

		1.91E-05		9.57E-06		-1.00E+02		2.607		535		-9.99E+01

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		2.612		536		-9.99E+01

		2.21E-05		1.10E-05		-9.91E+01		2.617		537		-9.99E+01

		1.70E-05		8.50E-06		-1.01E+02		2.622		538		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		2.627		539		-1.00E+02

		1.45E-05		7.23E-06		-1.03E+02		2.632		540		-1.00E+02

		2.27E-05		1.13E-05		-9.89E+01		2.637		541		-1.00E+02

		2.70E-05		1.35E-05		-9.74E+01		2.642		542		-1.00E+02

		1.53E-05		7.64E-06		-1.02E+02		2.646		543		-1.00E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.89E+01		2.651		544		-1.00E+02

		1.64E-05		8.19E-06		-1.02E+02		2.656		545		-1.00E+02

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		2.661		546		-1.00E+02

		1.90E-05		9.48E-06		-1.00E+02		2.666		547		-1.00E+02

		1.94E-05		9.71E-06		-1.00E+02		2.671		548		-1.00E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		2.676		549		-1.00E+02

		1.98E-05		9.90E-06		-1.00E+02		2.681		550		-1.00E+02

		2.23E-05		1.12E-05		-9.91E+01		2.686		551		-1.00E+02

		1.70E-05		8.49E-06		-1.01E+02		2.690		552		-1.00E+02

		2.66E-05		1.33E-05		-9.75E+01		2.695		553		-1.00E+02

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		2.700		554		-1.00E+02

		3.37E-05		1.69E-05		-9.55E+01		2.705		555		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		2.710		556		-1.00E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		2.715		557		-1.00E+02

		1.71E-05		8.55E-06		-1.01E+02		2.720		558		-9.99E+01

		2.75E-05		1.37E-05		-9.72E+01		2.725		559		-9.99E+01

		1.36E-05		6.81E-06		-1.03E+02		2.729		560		-9.99E+01

		1.99E-05		9.97E-06		-1.00E+02		2.734		561		-9.99E+01

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		2.739		562		-9.99E+01

		1.52E-05		7.59E-06		-1.02E+02		2.744		563		-9.99E+01

		2.29E-05		1.15E-05		-9.88E+01		2.749		564		-9.98E+01

		1.93E-05		9.63E-06		-1.00E+02		2.754		565		-9.99E+01

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		2.759		566		-9.98E+01

		1.73E-05		8.66E-06		-1.01E+02		2.764		567		-9.99E+01

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		2.769		568		-1.00E+02

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		2.773		569		-9.99E+01

		1.83E-05		9.14E-06		-1.01E+02		2.778		570		-9.99E+01

		2.61E-05		1.30E-05		-9.77E+01		2.783		571		-1.00E+02

		1.59E-05		7.96E-06		-1.02E+02		2.788		572		-9.99E+01

		1.59E-05		7.96E-06		-1.02E+02		2.793		573		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		2.798		574		-1.00E+02

		1.69E-05		8.43E-06		-1.01E+02		2.803		575		-1.00E+02

		2.07E-05		1.04E-05		-9.97E+01		2.808		576		-1.00E+02

		2.68E-05		1.34E-05		-9.75E+01		2.813		577		-1.00E+02

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		2.817		578		-1.00E+02

		1.76E-05		8.80E-06		-1.01E+02		2.822		579		-1.00E+02

		1.94E-05		9.68E-06		-1.00E+02		2.827		580		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		2.832		581		-1.00E+02

		1.84E-05		9.22E-06		-1.01E+02		2.837		582		-1.00E+02

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		2.842		583		-1.00E+02

		1.82E-05		9.11E-06		-1.01E+02		2.847		584		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		2.852		585		-1.00E+02

		1.88E-05		9.38E-06		-1.01E+02		2.856		586		-1.00E+02

		1.92E-05		9.61E-06		-1.00E+02		2.861		587		-1.00E+02

		1.84E-05		9.18E-06		-1.01E+02		2.866		588		-1.00E+02

		2.82E-05		1.41E-05		-9.70E+01		2.871		589		-1.00E+02

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		2.876		590		-1.00E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		2.881		591		-1.00E+02

		1.57E-05		7.85E-06		-1.02E+02		2.886		592		-1.00E+02

		1.46E-05		7.32E-06		-1.03E+02		2.891		593		-1.00E+02

		1.89E-05		9.47E-06		-1.00E+02		2.896		594		-1.00E+02

		2.68E-05		1.34E-05		-9.75E+01		2.900		595		-1.00E+02

		1.37E-05		6.83E-06		-1.03E+02		2.905		596		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		2.910		597		-1.00E+02

		1.31E-05		6.56E-06		-1.04E+02		2.915		598		-1.00E+02

		1.77E-05		8.86E-06		-1.01E+02		2.920		599		-9.99E+01

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		2.925		600		-9.99E+01

		1.97E-05		9.87E-06		-1.00E+02		2.930		601		-9.99E+01

		1.84E-05		9.22E-06		-1.01E+02		2.935		602		-9.98E+01

		1.45E-05		7.24E-06		-1.03E+02		2.939		603		-9.99E+01

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		2.944		604		-9.99E+01

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		2.949		605		-9.99E+01

		2.33E-05		1.17E-05		-9.87E+01		2.954		606		-9.99E+01

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		2.959		607		-1.00E+02

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		2.964		608		-1.00E+02

		1.85E-05		9.27E-06		-1.01E+02		2.969		609		-1.00E+02

		2.19E-05		1.09E-05		-9.92E+01		2.974		610		-1.00E+02

		1.81E-05		9.05E-06		-1.01E+02		2.979		611		-1.00E+02

		1.98E-05		9.90E-06		-1.00E+02		2.983		612		-1.00E+02

		2.87E-05		1.44E-05		-9.69E+01		2.988		613		-1.00E+02

		1.61E-05		8.07E-06		-1.02E+02		2.993		614		-1.00E+02

		1.52E-05		7.62E-06		-1.02E+02		2.998		615		-1.00E+02

		1.83E-05		9.14E-06		-1.01E+02		3.003		616		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		3.008		617		-1.00E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		3.013		618		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		3.018		619		-1.00E+02

		2.05E-05		1.03E-05		-9.98E+01		3.022		620		-1.00E+02

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		3.027		621		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		3.032		622		-1.00E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		3.037		623		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		3.042		624		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		3.047		625		-1.00E+02

		2.23E-05		1.12E-05		-9.90E+01		3.052		626		-1.00E+02

		2.70E-05		1.35E-05		-9.74E+01		3.057		627		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		3.062		628		-1.00E+02

		1.52E-05		7.60E-06		-1.02E+02		3.066		629		-1.00E+02

		1.78E-05		8.88E-06		-1.01E+02		3.071		630		-1.00E+02

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		3.076		631		-1.00E+02

		1.50E-05		7.52E-06		-1.02E+02		3.081		632		-1.00E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		3.086		633		-1.00E+02

		1.97E-05		9.84E-06		-1.00E+02		3.091		634		-1.00E+02

		1.35E-05		6.77E-06		-1.03E+02		3.096		635		-1.00E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		3.101		636		-1.00E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		3.105		637		-1.00E+02

		2.35E-05		1.17E-05		-9.86E+01		3.110		638		-1.00E+02

		1.98E-05		9.90E-06		-1.00E+02		3.115		639		-1.00E+02

		1.83E-05		9.15E-06		-1.01E+02		3.120		640		-1.00E+02

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		3.125		641		-1.00E+02

		1.99E-05		9.97E-06		-1.00E+02		3.130		642		-1.00E+02

		1.55E-05		7.73E-06		-1.02E+02		3.135		643		-1.00E+02

		1.70E-05		8.50E-06		-1.01E+02		3.140		644		-1.00E+02

		1.65E-05		8.27E-06		-1.02E+02		3.145		645		-1.00E+02

		1.30E-05		6.50E-06		-1.04E+02		3.149		646		-1.00E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		3.154		647		-1.00E+02

		1.97E-05		9.85E-06		-1.00E+02		3.159		648		-1.00E+02

		2.65E-05		1.33E-05		-9.75E+01		3.164		649		-1.00E+02

		1.94E-05		9.70E-06		-1.00E+02		3.169		650		-1.00E+02

		1.88E-05		9.40E-06		-1.01E+02		3.174		651		-1.00E+02

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		3.179		652		-1.00E+02

		1.96E-05		9.82E-06		-1.00E+02		3.184		653		-1.00E+02

		1.68E-05		8.42E-06		-1.01E+02		3.188		654		-1.00E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		3.193		655		-1.00E+02

		2.07E-05		1.04E-05		-9.97E+01		3.198		656		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		3.203		657		-1.00E+02

		1.51E-05		7.55E-06		-1.02E+02		3.208		658		-1.00E+02

		1.91E-05		9.53E-06		-1.00E+02		3.213		659		-1.00E+02

		1.93E-05		9.67E-06		-1.00E+02		3.218		660		-1.00E+02

		1.58E-05		7.89E-06		-1.02E+02		3.223		661		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		3.228		662		-1.00E+02

		1.89E-05		9.46E-06		-1.00E+02		3.232		663		-1.00E+02

		2.61E-05		1.30E-05		-9.77E+01		3.237		664		-1.00E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		3.242		665		-1.00E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		3.247		666		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		3.252		667		-1.00E+02

		1.45E-05		7.27E-06		-1.03E+02		3.257		668		-1.00E+02

		1.61E-05		8.03E-06		-1.02E+02		3.262		669		-1.00E+02

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		3.267		670		-1.00E+02

		2.25E-05		1.12E-05		-9.90E+01		3.271		671		-1.00E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		3.276		672		-1.00E+02

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		3.281		673		-1.00E+02

		1.93E-05		9.67E-06		-1.00E+02		3.286		674		-1.00E+02

		1.93E-05		9.66E-06		-1.00E+02		3.291		675		-1.00E+02

		1.94E-05		9.68E-06		-1.00E+02		3.296		676		-1.00E+02

		1.67E-05		8.33E-06		-1.02E+02		3.301		677		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		3.306		678		-1.00E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.88E+01		3.311		679		-1.00E+02

		2.25E-05		1.12E-05		-9.90E+01		3.315		680		-1.00E+02

		1.76E-05		8.78E-06		-1.01E+02		3.320		681		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		3.325		682		-1.00E+02

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		3.330		683		-1.00E+02

		1.40E-05		7.00E-06		-1.03E+02		3.335		684		-1.00E+02

		1.95E-05		9.73E-06		-1.00E+02		3.340		685		-1.00E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		3.345		686		-1.00E+02

		2.58E-05		1.29E-05		-9.78E+01		3.350		687		-1.00E+02

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		3.354		688		-1.00E+02

		1.73E-05		8.67E-06		-1.01E+02		3.359		689		-1.00E+02

		1.91E-05		9.53E-06		-1.00E+02		3.364		690		-1.00E+02

		1.55E-05		7.76E-06		-1.02E+02		3.369		691		-1.00E+02

		2.11E-05		1.05E-05		-9.95E+01		3.374		692		-1.00E+02

		2.05E-05		1.02E-05		-9.98E+01		3.379		693		-1.00E+02

		1.74E-05		8.69E-06		-1.01E+02		3.384		694		-1.00E+02

		1.90E-05		9.48E-06		-1.00E+02		3.389		695		-1.00E+02

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		3.394		696		-1.00E+02

		1.60E-05		7.98E-06		-1.02E+02		3.398		697		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		3.403		698		-1.00E+02

		1.55E-05		7.76E-06		-1.02E+02		3.408		699		-1.00E+02

		1.60E-05		8.02E-06		-1.02E+02		3.413		700		-1.00E+02

		1.47E-05		7.33E-06		-1.03E+02		3.418		701		-1.00E+02

		1.48E-05		7.40E-06		-1.03E+02		3.423		702		-1.00E+02

		2.13E-05		1.06E-05		-9.95E+01		3.428		703		-1.00E+02

		1.97E-05		9.83E-06		-1.00E+02		3.433		704		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		3.438		705		-1.00E+02

		2.03E-05		1.01E-05		-9.99E+01		3.442		706		-1.01E+02

		1.90E-05		9.52E-06		-1.00E+02		3.447		707		-1.01E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		3.452		708		-1.01E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		3.457		709		-1.01E+02

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		3.462		710		-1.01E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		3.467		711		-1.01E+02

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		3.472		712		-1.01E+02

		1.88E-05		9.38E-06		-1.01E+02		3.477		713		-1.01E+02

		1.71E-05		8.54E-06		-1.01E+02		3.481		714		-1.01E+02

		1.96E-05		9.81E-06		-1.00E+02		3.486		715		-1.01E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		3.491		716		-1.01E+02

		1.78E-05		8.89E-06		-1.01E+02		3.496		717		-1.00E+02

		1.86E-05		9.29E-06		-1.01E+02		3.501		718		-1.00E+02

		1.34E-05		6.71E-06		-1.03E+02		3.506		719		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.98E+01		3.511		720		-1.00E+02

		1.99E-05		9.95E-06		-1.00E+02		3.516		721		-1.00E+02

		1.94E-05		9.69E-06		-1.00E+02		3.521		722		-1.01E+02

		1.95E-05		9.77E-06		-1.00E+02		3.525		723		-1.01E+02

		1.64E-05		8.18E-06		-1.02E+02		3.530		724		-1.01E+02

		1.48E-05		7.42E-06		-1.03E+02		3.535		725		-1.01E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		3.540		726		-1.01E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		3.545		727		-1.01E+02

		1.67E-05		8.37E-06		-1.02E+02		3.550		728		-1.01E+02

		1.72E-05		8.61E-06		-1.01E+02		3.555		729		-1.01E+02

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		3.560		730		-1.01E+02

		1.55E-05		7.75E-06		-1.02E+02		3.564		731		-1.01E+02

		1.47E-05		7.34E-06		-1.03E+02		3.569		732		-1.01E+02

		1.59E-05		7.97E-06		-1.02E+02		3.574		733		-1.01E+02

		1.64E-05		8.22E-06		-1.02E+02		3.579		734		-1.01E+02

		1.91E-05		9.57E-06		-1.00E+02		3.584		735		-1.01E+02

		3.03E-05		1.51E-05		-9.64E+01		3.589		736		-1.01E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		3.594		737		-1.01E+02

		1.62E-05		8.10E-06		-1.02E+02		3.599		738		-1.01E+02

		1.85E-05		9.24E-06		-1.01E+02		3.604		739		-1.01E+02

		2.11E-05		1.06E-05		-9.95E+01		3.608		740		-1.01E+02

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		3.613		741		-1.01E+02

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		3.618		742		-1.01E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		3.623		743		-1.01E+02

		1.94E-05		9.69E-06		-1.00E+02		3.628		744		-1.01E+02

		1.82E-05		9.12E-06		-1.01E+02		3.633		745		-1.01E+02

		1.71E-05		8.53E-06		-1.01E+02		3.638		746		-1.01E+02

		1.90E-05		9.50E-06		-1.00E+02		3.643		747		-1.01E+02

		1.36E-05		6.81E-06		-1.03E+02		3.647		748		-1.01E+02

		1.58E-05		7.91E-06		-1.02E+02		3.652		749		-1.01E+02

		1.50E-05		7.51E-06		-1.02E+02		3.657		750		-1.01E+02

		1.77E-05		8.84E-06		-1.01E+02		3.662		751		-1.01E+02

		1.34E-05		6.69E-06		-1.03E+02		3.667		752		-1.01E+02

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		3.672		753		-1.01E+02

		1.79E-05		8.96E-06		-1.01E+02		3.677		754		-1.01E+02

		1.77E-05		8.86E-06		-1.01E+02		3.682		755		-1.01E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		3.687		756		-1.01E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		3.691		757		-1.01E+02

		1.89E-05		9.44E-06		-1.01E+02		3.696		758		-1.01E+02

		2.37E-05		1.19E-05		-9.85E+01		3.701		759		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		3.706		760		-1.00E+02

		1.89E-05		9.43E-06		-1.01E+02		3.711		761		-1.00E+02

		1.85E-05		9.25E-06		-1.01E+02		3.716		762		-1.01E+02

		1.51E-05		7.54E-06		-1.02E+02		3.721		763		-1.01E+02

		1.59E-05		7.96E-06		-1.02E+02		3.726		764		-1.01E+02

		1.88E-05		9.41E-06		-1.01E+02		3.730		765		-1.01E+02

		1.36E-05		6.81E-06		-1.03E+02		3.735		766		-1.01E+02

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		3.740		767		-1.01E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		3.745		768		-1.01E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		3.750		769		-1.01E+02

		2.80E-05		1.40E-05		-9.71E+01		3.755		770		-1.01E+02

		1.89E-05		9.43E-06		-1.01E+02		3.760		771		-1.01E+02

		1.57E-05		7.87E-06		-1.02E+02		3.765		772		-1.01E+02

		1.86E-05		9.30E-06		-1.01E+02		3.770		773		-1.01E+02

		1.81E-05		9.07E-06		-1.01E+02		3.774		774		-1.01E+02

		1.82E-05		9.12E-06		-1.01E+02		3.779		775		-1.01E+02

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		3.784		776		-1.00E+02

		1.62E-05		8.11E-06		-1.02E+02		3.789		777		-1.00E+02

		1.95E-05		9.77E-06		-1.00E+02		3.794		778		-1.00E+02

		1.91E-05		9.53E-06		-1.00E+02		3.799		779		-1.00E+02

		1.22E-05		6.09E-06		-1.04E+02		3.804		780		-1.00E+02

		1.80E-05		9.00E-06		-1.01E+02		3.809		781		-1.00E+02

		1.98E-05		9.91E-06		-1.00E+02		3.813		782		-1.00E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		3.818		783		-1.00E+02

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		3.823		784		-1.00E+02

		1.58E-05		7.92E-06		-1.02E+02		3.828		785		-1.00E+02

		2.11E-05		1.05E-05		-9.95E+01		3.833		786		-1.00E+02

		1.98E-05		9.88E-06		-1.00E+02		3.838		787		-1.00E+02

		1.42E-05		7.10E-06		-1.03E+02		3.843		788		-1.00E+02

		1.87E-05		9.36E-06		-1.01E+02		3.848		789		-1.00E+02

		1.62E-05		8.10E-06		-1.02E+02		3.853		790		-1.00E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		3.857		791		-1.00E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.88E+01		3.862		792		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		3.867		793		-1.00E+02

		1.88E-05		9.38E-06		-1.01E+02		3.872		794		-1.00E+02

		1.72E-05		8.59E-06		-1.01E+02		3.877		795		-1.00E+02

		1.66E-05		8.28E-06		-1.02E+02		3.882		796		-1.00E+02

		1.89E-05		9.44E-06		-1.00E+02		3.887		797		-1.00E+02

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		3.892		798		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		3.896		799		-1.00E+02

		2.07E-05		1.04E-05		-9.97E+01		3.901		800		-1.00E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		3.906		801		-1.00E+02

		2.45E-05		1.23E-05		-9.82E+01		3.911		802		-1.00E+02

		1.97E-05		9.83E-06		-1.00E+02		3.916		803		-1.00E+02

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		3.921		804		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		3.926		805		-1.00E+02

		1.96E-05		9.79E-06		-1.00E+02		3.931		806		-1.00E+02

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		3.936		807		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		3.940		808		-1.00E+02

		1.81E-05		9.06E-06		-1.01E+02		3.945		809		-1.00E+02

		2.11E-05		1.05E-05		-9.95E+01		3.950		810		-1.00E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		3.955		811		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		3.960		812		-1.00E+02

		1.79E-05		8.97E-06		-1.01E+02		3.965		813		-1.00E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		3.970		814		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		3.975		815		-1.00E+02

		1.66E-05		8.32E-06		-1.02E+02		3.979		816		-1.00E+02

		1.59E-05		7.96E-06		-1.02E+02		3.984		817		-1.00E+02

		2.62E-05		1.31E-05		-9.77E+01		3.989		818		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		3.994		819		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		3.999		820		-1.00E+02

		1.51E-05		7.53E-06		-1.02E+02		4.004		821		-1.00E+02

		1.73E-05		8.65E-06		-1.01E+02		4.009		822		-1.00E+02

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		4.014		823		-1.00E+02

		1.54E-05		7.69E-06		-1.02E+02		4.019		824		-1.00E+02

		2.49E-05		1.25E-05		-9.81E+01		4.023		825		-1.00E+02

		1.66E-05		8.30E-06		-1.02E+02		4.028		826		-1.00E+02

		2.27E-05		1.13E-05		-9.89E+01		4.033		827		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.92E+01		4.038		828		-1.00E+02

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		4.043		829		-1.00E+02

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		4.048		830		-1.00E+02

		1.50E-05		7.52E-06		-1.02E+02		4.053		831		-1.00E+02

		1.70E-05		8.49E-06		-1.01E+02		4.058		832		-1.00E+02

		1.76E-05		8.78E-06		-1.01E+02		4.063		833		-1.00E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		4.067		834		-1.00E+02

		1.38E-05		6.88E-06		-1.03E+02		4.072		835		-1.00E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		4.077		836		-1.00E+02

		1.66E-05		8.29E-06		-1.02E+02		4.082		837		-1.00E+02

		1.77E-05		8.85E-06		-1.01E+02		4.087		838		-1.00E+02

		2.72E-05		1.36E-05		-9.73E+01		4.092		839		-1.00E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.94E+01		4.097		840		-1.00E+02

		1.83E-05		9.17E-06		-1.01E+02		4.102		841		-1.00E+02

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		4.106		842		-1.00E+02

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		4.111		843		-1.00E+02

		1.53E-05		7.65E-06		-1.02E+02		4.116		844		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		4.121		845		-1.00E+02

		2.78E-05		1.39E-05		-9.71E+01		4.126		846		-1.00E+02

		1.70E-05		8.52E-06		-1.01E+02		4.131		847		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		4.136		848		-1.00E+02

		1.93E-05		9.65E-06		-1.00E+02		4.141		849		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		4.146		850		-1.00E+02

		2.25E-05		1.12E-05		-9.90E+01		4.150		851		-1.00E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		4.155		852		-1.00E+02

		1.82E-05		9.09E-06		-1.01E+02		4.160		853		-1.00E+02

		1.94E-05		9.72E-06		-1.00E+02		4.165		854		-1.00E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		4.170		855		-1.00E+02

		1.77E-05		8.84E-06		-1.01E+02		4.175		856		-1.00E+02

		1.69E-05		8.47E-06		-1.01E+02		4.180		857		-1.00E+02

		2.57E-05		1.29E-05		-9.78E+01		4.185		858		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.92E+01		4.189		859		-1.00E+02

		2.75E-05		1.38E-05		-9.72E+01		4.194		860		-1.00E+02

		2.11E-05		1.05E-05		-9.96E+01		4.199		861		-1.00E+02

		1.97E-05		9.87E-06		-1.00E+02		4.204		862		-1.00E+02

		1.61E-05		8.04E-06		-1.02E+02		4.209		863		-1.00E+02

		2.76E-05		1.38E-05		-9.72E+01		4.214		864		-1.00E+02

		1.59E-05		7.96E-06		-1.02E+02		4.219		865		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		4.224		866		-1.00E+02

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		4.229		867		-1.00E+02

		1.66E-05		8.30E-06		-1.02E+02		4.233		868		-1.00E+02

		1.77E-05		8.84E-06		-1.01E+02		4.238		869		-1.00E+02

		1.77E-05		8.86E-06		-1.01E+02		4.243		870		-1.00E+02

		1.30E-05		6.52E-06		-1.04E+02		4.248		871		-1.00E+02

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		4.253		872		-1.00E+02

		1.19E-05		5.96E-06		-1.04E+02		4.258		873		-1.00E+02

		1.61E-05		8.07E-06		-1.02E+02		4.263		874		-1.00E+02

		2.29E-05		1.15E-05		-9.88E+01		4.268		875		-1.00E+02

		2.63E-05		1.32E-05		-9.76E+01		4.272		876		-1.00E+02

		1.81E-05		9.06E-06		-1.01E+02		4.277		877		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		4.282		878		-1.00E+02

		1.73E-05		8.65E-06		-1.01E+02		4.287		879		-1.00E+02

		1.96E-05		9.80E-06		-1.00E+02		4.292		880		-1.00E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		4.297		881		-1.00E+02

		1.67E-05		8.34E-06		-1.02E+02		4.302		882		-1.00E+02

		1.96E-05		9.80E-06		-1.00E+02		4.307		883		-1.00E+02

		1.65E-05		8.26E-06		-1.02E+02		4.312		884		-1.00E+02

		1.87E-05		9.37E-06		-1.01E+02		4.316		885		-1.00E+02

		1.89E-05		9.46E-06		-1.00E+02		4.321		886		-1.00E+02

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		4.326		887		-1.00E+02

		2.05E-05		1.02E-05		-9.98E+01		4.331		888		-1.00E+02

		1.74E-05		8.71E-06		-1.01E+02		4.336		889		-1.00E+02

		1.83E-05		9.14E-06		-1.01E+02		4.341		890		-1.00E+02

		2.44E-05		1.22E-05		-9.83E+01		4.346		891		-1.00E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		4.351		892		-1.00E+02

		1.79E-05		8.97E-06		-1.01E+02		4.355		893		-1.00E+02

		1.54E-05		7.69E-06		-1.02E+02		4.360		894		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		4.365		895		-1.00E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.95E+01		4.370		896		-1.00E+02

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		4.375		897		-1.00E+02

		2.57E-05		1.29E-05		-9.78E+01		4.380		898		-1.00E+02

		2.58E-05		1.29E-05		-9.78E+01		4.385		899		-1.00E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		4.390		900		-9.99E+01

		1.33E-05		6.65E-06		-1.04E+02		4.395		901		-9.99E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		4.399		902		-9.99E+01

		1.88E-05		9.40E-06		-1.01E+02		4.404		903		-1.00E+02

		1.39E-05		6.96E-06		-1.03E+02		4.409		904		-1.00E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		4.414		905		-1.00E+02

		1.90E-05		9.50E-06		-1.00E+02		4.419		906		-1.00E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		4.424		907		-1.00E+02

		1.89E-05		9.44E-06		-1.01E+02		4.429		908		-1.00E+02

		1.62E-05		8.12E-06		-1.02E+02		4.434		909		-1.00E+02

		1.62E-05		8.11E-06		-1.02E+02		4.438		910		-9.99E+01

		2.44E-05		1.22E-05		-9.83E+01		4.443		911		-9.99E+01

		2.44E-05		1.22E-05		-9.83E+01		4.448		912		-9.99E+01

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		4.453		913		-9.99E+01

		2.11E-05		1.05E-05		-9.95E+01		4.458		914		-9.99E+01

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		4.463		915		-9.99E+01

		1.82E-05		9.08E-06		-1.01E+02		4.468		916		-9.99E+01

		1.63E-05		8.17E-06		-1.02E+02		4.473		917		-9.99E+01

		2.28E-05		1.14E-05		-9.88E+01		4.478		918		-9.98E+01

		2.72E-05		1.36E-05		-9.73E+01		4.482		919		-9.98E+01

		1.80E-05		9.02E-06		-1.01E+02		4.487		920		-9.97E+01

		2.75E-05		1.38E-05		-9.72E+01		4.492		921		-9.97E+01

		2.75E-05		1.38E-05		-9.72E+01		4.497		922		-9.98E+01

		1.71E-05		8.56E-06		-1.01E+02		4.502		923		-9.98E+01

		2.21E-05		1.10E-05		-9.91E+01		4.507		924		-9.99E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		4.512		925		-1.00E+02

		2.31E-05		1.15E-05		-9.88E+01		4.517		926		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		4.521		927		-9.99E+01

		1.40E-05		7.01E-06		-1.03E+02		4.526		928		-1.00E+02

		1.62E-05		8.11E-06		-1.02E+02		4.531		929		-1.00E+02

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		4.536		930		-9.99E+01

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		4.541		931		-9.99E+01

		1.86E-05		9.31E-06		-1.01E+02		4.546		932		-1.00E+02

		1.64E-05		8.19E-06		-1.02E+02		4.551		933		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		4.556		934		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		4.561		935		-1.00E+02

		2.27E-05		1.13E-05		-9.89E+01		4.565		936		-1.00E+02

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		4.570		937		-1.00E+02

		1.96E-05		9.82E-06		-1.00E+02		4.575		938		-1.00E+02

		2.56E-05		1.28E-05		-9.79E+01		4.580		939		-1.00E+02

		1.90E-05		9.51E-06		-1.00E+02		4.585		940		-1.00E+02

		1.54E-05		7.68E-06		-1.02E+02		4.590		941		-1.00E+02

		2.54E-05		1.27E-05		-9.79E+01		4.595		942		-1.00E+02

		2.56E-05		1.28E-05		-9.79E+01		4.600		943		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		4.604		944		-1.00E+02

		2.51E-05		1.26E-05		-9.80E+01		4.609		945		-1.00E+02

		1.78E-05		8.88E-06		-1.01E+02		4.614		946		-1.00E+02

		1.44E-05		7.20E-06		-1.03E+02		4.619		947		-1.00E+02

		1.97E-05		9.84E-06		-1.00E+02		4.624		948		-1.00E+02

		1.47E-05		7.33E-06		-1.03E+02		4.629		949		-1.00E+02

		1.69E-05		8.43E-06		-1.01E+02		4.634		950		-1.00E+02

		1.64E-05		8.22E-06		-1.02E+02		4.639		951		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		4.644		952		-1.00E+02

		1.90E-05		9.50E-06		-1.00E+02		4.648		953		-1.00E+02

		1.76E-05		8.78E-06		-1.01E+02		4.653		954		-1.00E+02

		1.82E-05		9.11E-06		-1.01E+02		4.658		955		-1.00E+02

		1.66E-05		8.31E-06		-1.02E+02		4.663		956		-1.00E+02

		1.73E-05		8.67E-06		-1.01E+02		4.668		957		-1.00E+02

		1.12E-05		5.59E-06		-1.05E+02		4.673		958		-1.00E+02

		1.25E-05		6.25E-06		-1.04E+02		4.678		959		-1.00E+02

		1.63E-05		8.14E-06		-1.02E+02		4.683		960		-1.00E+02

		2.57E-05		1.29E-05		-9.78E+01		4.688		961		-1.00E+02

		1.88E-05		9.41E-06		-1.01E+02		4.692		962		-1.00E+02

		2.19E-05		1.10E-05		-9.92E+01		4.697		963		-1.00E+02

		1.89E-05		9.46E-06		-1.00E+02		4.702		964		-1.00E+02

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		4.707		965		-1.00E+02

		1.98E-05		9.92E-06		-1.00E+02		4.712		966		-1.00E+02

		1.56E-05		7.82E-06		-1.02E+02		4.717		967		-1.00E+02

		1.89E-05		9.43E-06		-1.01E+02		4.722		968		-1.00E+02

		1.62E-05		8.12E-06		-1.02E+02		4.727		969		-1.00E+02

		2.23E-05		1.11E-05		-9.91E+01		4.731		970		-1.01E+02

		1.92E-05		9.62E-06		-1.00E+02		4.736		971		-1.01E+02

		1.53E-05		7.67E-06		-1.02E+02		4.741		972		-1.01E+02

		1.84E-05		9.22E-06		-1.01E+02		4.746		973		-1.00E+02

		1.87E-05		9.37E-06		-1.01E+02		4.751		974		-1.00E+02

		2.90E-05		1.45E-05		-9.68E+01		4.756		975		-1.00E+02

		2.57E-05		1.29E-05		-9.78E+01		4.761		976		-1.01E+02

		1.91E-05		9.57E-06		-1.00E+02		4.766		977		-1.01E+02

		1.53E-05		7.66E-06		-1.02E+02		4.771		978		-1.01E+02

		1.84E-05		9.21E-06		-1.01E+02		4.775		979		-1.01E+02

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		4.780		980		-1.01E+02

		2.45E-05		1.23E-05		-9.82E+01		4.785		981		-1.01E+02

		1.79E-05		8.97E-06		-1.01E+02		4.790		982		-1.01E+02

		2.88E-05		1.44E-05		-9.68E+01		4.795		983		-1.01E+02

		1.72E-05		8.59E-06		-1.01E+02		4.800		984		-1.00E+02

		1.97E-05		9.83E-06		-1.00E+02		4.805		985		-1.00E+02

		1.86E-05		9.29E-06		-1.01E+02		4.810		986		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		4.814		987		-1.00E+02

		1.79E-05		8.94E-06		-1.01E+02		4.819		988		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		4.824		989		-1.00E+02

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		4.829		990		-1.00E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		4.834		991		-1.00E+02

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		4.839		992		-1.01E+02

		1.81E-05		9.07E-06		-1.01E+02		4.844		993		-1.00E+02

		1.54E-05		7.69E-06		-1.02E+02		4.849		994		-1.00E+02

		1.46E-05		7.30E-06		-1.03E+02		4.854		995		-1.00E+02

		1.81E-05		9.04E-06		-1.01E+02		4.858		996		-1.00E+02

		1.55E-05		7.76E-06		-1.02E+02		4.863		997		-1.00E+02

		2.69E-05		1.34E-05		-9.74E+01		4.868		998		-1.00E+02

		1.75E-05		8.75E-06		-1.01E+02		4.873		999		-1.00E+02

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		4.878		1000		-1.00E+02

		1.40E-05		6.99E-06		-1.03E+02		4.883		1001		-1.00E+02

		1.44E-05		7.21E-06		-1.03E+02		4.888		1002		-1.00E+02

		1.77E-05		8.84E-06		-1.01E+02		4.893		1003		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		4.897		1004		-1.00E+02

		1.91E-05		9.53E-06		-1.00E+02		4.902		1005		-1.00E+02

		1.51E-05		7.55E-06		-1.02E+02		4.907		1006		-1.00E+02

		1.60E-05		7.99E-06		-1.02E+02		4.912		1007		-1.00E+02

		2.11E-05		1.05E-05		-9.96E+01		4.917		1008		-1.00E+02

		1.31E-05		6.53E-06		-1.04E+02		4.922		1009		-1.00E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		4.927		1010		-1.00E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		4.932		1011		-1.00E+02

		1.47E-05		7.33E-06		-1.03E+02		4.937		1012		-1.00E+02

		1.76E-05		8.82E-06		-1.01E+02		4.941		1013		-1.00E+02

		1.68E-05		8.40E-06		-1.02E+02		4.946		1014		-1.00E+02

		2.35E-05		1.17E-05		-9.86E+01		4.951		1015		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		4.956		1016		-1.00E+02

		1.87E-05		9.34E-06		-1.01E+02		4.961		1017		-1.00E+02

		1.99E-05		9.95E-06		-1.00E+02		4.966		1018		-1.00E+02

		2.35E-05		1.17E-05		-9.86E+01		4.971		1019		-1.00E+02

		2.19E-05		1.10E-05		-9.92E+01		4.976		1020		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		4.980		1021		-1.00E+02

		1.94E-05		9.71E-06		-1.00E+02		4.985		1022		-1.00E+02

		2.13E-05		1.06E-05		-9.95E+01		4.990		1023		-1.00E+02

		2.25E-05		1.12E-05		-9.90E+01		4.995		1024		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		5.000		1025		-1.00E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		5.005		1026		-1.00E+02

		2.05E-05		1.03E-05		-9.98E+01		5.010		1027		-1.00E+02

		3.10E-05		1.55E-05		-9.62E+01		5.015		1028		-1.00E+02

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		5.020		1029		-1.00E+02

		1.89E-05		9.45E-06		-1.00E+02		5.024		1030		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		5.029		1031		-1.00E+02

		1.75E-05		8.77E-06		-1.01E+02		5.034		1032		-1.00E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		5.039		1033		-1.00E+02

		2.69E-05		1.35E-05		-9.74E+01		5.044		1034		-1.00E+02

		1.69E-05		8.44E-06		-1.01E+02		5.049		1035		-1.00E+02

		1.85E-05		9.24E-06		-1.01E+02		5.054		1036		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		5.059		1037		-1.00E+02

		2.25E-05		1.12E-05		-9.90E+01		5.063		1038		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		5.068		1039		-1.00E+02

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		5.073		1040		-1.00E+02

		1.51E-05		7.57E-06		-1.02E+02		5.078		1041		-1.00E+02

		1.58E-05		7.92E-06		-1.02E+02		5.083		1042		-1.00E+02

		1.29E-05		6.46E-06		-1.04E+02		5.088		1043		-1.00E+02

		1.88E-05		9.41E-06		-1.01E+02		5.093		1044		-1.00E+02

		1.87E-05		9.35E-06		-1.01E+02		5.098		1045		-1.00E+02

		1.23E-05		6.13E-06		-1.04E+02		5.103		1046		-1.00E+02

		1.22E-05		6.09E-06		-1.04E+02		5.107		1047		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		5.112		1048		-1.00E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.89E+01		5.117		1049		-1.00E+02

		1.95E-05		9.77E-06		-1.00E+02		5.122		1050		-1.00E+02

		3.35E-05		1.67E-05		-9.55E+01		5.127		1051		-1.00E+02

		2.70E-05		1.35E-05		-9.74E+01		5.132		1052		-1.00E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		5.137		1053		-1.00E+02

		2.41E-05		1.20E-05		-9.84E+01		5.142		1054		-1.00E+02

		1.72E-05		8.59E-06		-1.01E+02		5.146		1055		-1.00E+02

		1.75E-05		8.73E-06		-1.01E+02		5.151		1056		-1.00E+02

		1.52E-05		7.58E-06		-1.02E+02		5.156		1057		-1.00E+02

		1.90E-05		9.48E-06		-1.00E+02		5.161		1058		-1.00E+02

		1.70E-05		8.52E-06		-1.01E+02		5.166		1059		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		5.171		1060		-1.00E+02

		1.73E-05		8.67E-06		-1.01E+02		5.176		1061		-1.00E+02

		1.58E-05		7.90E-06		-1.02E+02		5.181		1062		-1.00E+02

		2.21E-05		1.11E-05		-9.91E+01		5.186		1063		-1.00E+02

		2.01E-05		1.01E-05		-9.99E+01		5.190		1064		-1.00E+02

		2.21E-05		1.10E-05		-9.91E+01		5.195		1065		-1.00E+02

		1.87E-05		9.35E-06		-1.01E+02		5.200		1066		-1.00E+02

		1.55E-05		7.75E-06		-1.02E+02		5.205		1067		-1.00E+02

		1.75E-05		8.73E-06		-1.01E+02		5.210		1068		-1.00E+02

		1.74E-05		8.68E-06		-1.01E+02		5.215		1069		-1.00E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.95E+01		5.220		1070		-1.00E+02

		2.66E-05		1.33E-05		-9.75E+01		5.225		1071		-1.00E+02

		1.76E-05		8.82E-06		-1.01E+02		5.229		1072		-1.00E+02

		1.51E-05		7.56E-06		-1.02E+02		5.234		1073		-9.99E+01

		1.93E-05		9.65E-06		-1.00E+02		5.239		1074		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		5.244		1075		-9.99E+01

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		5.249		1076		-9.99E+01

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		5.254		1077		-1.00E+02

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		5.259		1078		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		5.264		1079		-1.00E+02

		1.99E-05		9.95E-06		-1.00E+02		5.269		1080		-1.00E+02

		1.92E-05		9.62E-06		-1.00E+02		5.273		1081		-1.00E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		5.278		1082		-1.00E+02

		1.49E-05		7.44E-06		-1.03E+02		5.283		1083		-1.00E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.95E+01		5.288		1084		-1.00E+02

		1.94E-05		9.70E-06		-1.00E+02		5.293		1085		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		5.298		1086		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		5.303		1087		-9.99E+01

		1.65E-05		8.27E-06		-1.02E+02		5.308		1088		-9.99E+01

		2.50E-05		1.25E-05		-9.81E+01		5.313		1089		-9.99E+01

		2.35E-05		1.17E-05		-9.86E+01		5.317		1090		-9.99E+01

		2.37E-05		1.18E-05		-9.85E+01		5.322		1091		-9.99E+01

		2.50E-05		1.25E-05		-9.80E+01		5.327		1092		-9.98E+01

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		5.332		1093		-9.98E+01

		1.72E-05		8.60E-06		-1.01E+02		5.337		1094		-9.98E+01

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		5.342		1095		-9.97E+01

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		5.347		1096		-9.96E+01

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		5.352		1097		-9.97E+01

		1.99E-05		9.94E-06		-1.00E+02		5.356		1098		-9.98E+01

		1.57E-05		7.86E-06		-1.02E+02		5.361		1099		-9.98E+01

		2.42E-05		1.21E-05		-9.83E+01		5.366		1100		-9.98E+01

		2.21E-05		1.11E-05		-9.91E+01		5.371		1101		-9.97E+01

		2.52E-05		1.26E-05		-9.80E+01		5.376		1102		-9.98E+01

		2.21E-05		1.10E-05		-9.91E+01		5.381		1103		-9.98E+01

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		5.386		1104		-9.99E+01

		1.51E-05		7.56E-06		-1.02E+02		5.391		1105		-9.99E+01

		1.90E-05		9.51E-06		-1.00E+02		5.396		1106		-9.99E+01

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		5.400		1107		-9.99E+01

		1.55E-05		7.73E-06		-1.02E+02		5.405		1108		-9.99E+01

		1.83E-05		9.17E-06		-1.01E+02		5.410		1109		-9.99E+01

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		5.415		1110		-9.99E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		5.420		1111		-1.00E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		5.425		1112		-1.00E+02

		1.75E-05		8.74E-06		-1.01E+02		5.430		1113		-1.00E+02

		2.49E-05		1.25E-05		-9.81E+01		5.435		1114		-1.00E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		5.439		1115		-1.00E+02

		1.91E-05		9.57E-06		-1.00E+02		5.444		1116		-1.00E+02

		2.51E-05		1.25E-05		-9.80E+01		5.449		1117		-1.00E+02

		2.17E-05		1.08E-05		-9.93E+01		5.454		1118		-1.00E+02

		1.94E-05		9.72E-06		-1.00E+02		5.459		1119		-1.00E+02

		2.69E-05		1.34E-05		-9.74E+01		5.464		1120		-1.00E+02

		2.84E-05		1.42E-05		-9.70E+01		5.469		1121		-1.00E+02

		1.41E-05		7.03E-06		-1.03E+02		5.474		1122		-1.00E+02

		1.37E-05		6.83E-06		-1.03E+02		5.479		1123		-1.00E+02

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		5.483		1124		-1.00E+02

		1.88E-05		9.39E-06		-1.01E+02		5.488		1125		-1.00E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		5.493		1126		-1.00E+02

		1.81E-05		9.04E-06		-1.01E+02		5.498		1127		-1.00E+02

		1.57E-05		7.87E-06		-1.02E+02		5.503		1128		-1.00E+02

		1.37E-05		6.83E-06		-1.03E+02		5.508		1129		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		5.513		1130		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		5.518		1131		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		5.522		1132		-1.00E+02

		1.68E-05		8.42E-06		-1.01E+02		5.527		1133		-1.00E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		5.532		1134		-1.00E+02

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		5.537		1135		-1.00E+02

		1.47E-05		7.33E-06		-1.03E+02		5.542		1136		-1.00E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		5.547		1137		-1.00E+02

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		5.552		1138		-1.00E+02

		1.91E-05		9.56E-06		-1.00E+02		5.557		1139		-1.00E+02

		2.45E-05		1.22E-05		-9.82E+01		5.562		1140		-1.00E+02

		1.57E-05		7.86E-06		-1.02E+02		5.566		1141		-1.00E+02

		1.88E-05		9.41E-06		-1.01E+02		5.571		1142		-1.00E+02

		1.92E-05		9.62E-06		-1.00E+02		5.576		1143		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		5.581		1144		-1.00E+02

		1.95E-05		9.74E-06		-1.00E+02		5.586		1145		-1.00E+02

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		5.591		1146		-1.00E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		5.596		1147		-1.00E+02

		1.91E-05		9.56E-06		-1.00E+02		5.601		1148		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		5.605		1149		-1.00E+02

		1.76E-05		8.82E-06		-1.01E+02		5.610		1150		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		5.615		1151		-1.00E+02

		1.94E-05		9.68E-06		-1.00E+02		5.620		1152		-1.00E+02

		1.42E-05		7.08E-06		-1.03E+02		5.625		1153		-1.00E+02

		2.60E-05		1.30E-05		-9.77E+01		5.630		1154		-1.00E+02

		1.53E-05		7.65E-06		-1.02E+02		5.635		1155		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.90E+01		5.640		1156		-1.00E+02

		1.86E-05		9.29E-06		-1.01E+02		5.645		1157		-1.00E+02

		2.46E-05		1.23E-05		-9.82E+01		5.649		1158		-1.00E+02

		2.31E-05		1.16E-05		-9.87E+01		5.654		1159		-1.00E+02

		2.27E-05		1.13E-05		-9.89E+01		5.659		1160		-1.00E+02

		1.83E-05		9.14E-06		-1.01E+02		5.664		1161		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.98E+01		5.669		1162		-1.00E+02

		1.74E-05		8.68E-06		-1.01E+02		5.674		1163		-1.00E+02

		1.96E-05		9.78E-06		-1.00E+02		5.679		1164		-1.00E+02

		1.80E-05		8.99E-06		-1.01E+02		5.684		1165		-1.01E+02

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		5.688		1166		-1.00E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		5.693		1167		-1.00E+02

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		5.698		1168		-1.00E+02

		1.94E-05		9.68E-06		-1.00E+02		5.703		1169		-1.01E+02

		1.94E-05		9.69E-06		-1.00E+02		5.708		1170		-1.01E+02

		2.80E-05		1.40E-05		-9.71E+01		5.713		1171		-1.01E+02

		1.92E-05		9.62E-06		-1.00E+02		5.718		1172		-1.01E+02

		1.90E-05		9.48E-06		-1.00E+02		5.723		1173		-1.01E+02

		1.60E-05		7.99E-06		-1.02E+02		5.728		1174		-1.01E+02

		1.59E-05		7.93E-06		-1.02E+02		5.732		1175		-1.01E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		5.737		1176		-1.01E+02

		1.46E-05		7.30E-06		-1.03E+02		5.742		1177		-1.01E+02

		1.04E-05		5.22E-06		-1.06E+02		5.747		1178		-1.01E+02

		1.62E-05		8.12E-06		-1.02E+02		5.752		1179		-1.01E+02

		1.57E-05		7.83E-06		-1.02E+02		5.757		1180		-1.01E+02

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		5.762		1181		-1.01E+02

		1.65E-05		8.26E-06		-1.02E+02		5.767		1182		-1.01E+02

		1.95E-05		9.76E-06		-1.00E+02		5.771		1183		-1.01E+02

		1.53E-05		7.63E-06		-1.02E+02		5.776		1184		-1.01E+02

		1.54E-05		7.69E-06		-1.02E+02		5.781		1185		-1.01E+02

		1.79E-05		8.96E-06		-1.01E+02		5.786		1186		-1.01E+02

		1.91E-05		9.54E-06		-1.00E+02		5.791		1187		-1.01E+02

		1.68E-05		8.38E-06		-1.02E+02		5.796		1188		-1.01E+02

		1.84E-05		9.22E-06		-1.01E+02		5.801		1189		-1.01E+02

		1.32E-05		6.60E-06		-1.04E+02		5.806		1190		-1.01E+02

		2.64E-05		1.32E-05		-9.76E+01		5.811		1191		-1.01E+02

		2.11E-05		1.06E-05		-9.95E+01		5.815		1192		-1.01E+02

		1.31E-05		6.57E-06		-1.04E+02		5.820		1193		-1.01E+02

		1.23E-05		6.14E-06		-1.04E+02		5.825		1194		-1.01E+02

		1.96E-05		9.82E-06		-1.00E+02		5.830		1195		-1.01E+02

		2.39E-05		1.20E-05		-9.85E+01		5.835		1196		-1.01E+02

		1.55E-05		7.76E-06		-1.02E+02		5.840		1197		-1.01E+02

		1.76E-05		8.82E-06		-1.01E+02		5.845		1198		-1.01E+02

		1.56E-05		7.78E-06		-1.02E+02		5.850		1199		-1.01E+02

		1.94E-05		9.69E-06		-1.00E+02		5.854		1200		-1.01E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		5.859		1201		-1.01E+02

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		5.864		1202		-1.01E+02

		1.87E-05		9.37E-06		-1.01E+02		5.869		1203		-1.01E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		5.874		1204		-1.00E+02

		1.58E-05		7.89E-06		-1.02E+02		5.879		1205		-1.00E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		5.884		1206		-1.00E+02

		1.76E-05		8.82E-06		-1.01E+02		5.889		1207		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		5.894		1208		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		5.898		1209		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		5.903		1210		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		5.908		1211		-1.00E+02

		1.81E-05		9.05E-06		-1.01E+02		5.913		1212		-1.00E+02

		2.00E-05		9.98E-06		-1.00E+02		5.918		1213		-1.00E+02

		1.78E-05		8.91E-06		-1.01E+02		5.923		1214		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		5.928		1215		-1.00E+02

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		5.933		1216		-1.00E+02

		1.69E-05		8.46E-06		-1.01E+02		5.938		1217		-1.00E+02

		2.76E-05		1.38E-05		-9.72E+01		5.942		1218		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		5.947		1219		-9.99E+01

		1.93E-05		9.64E-06		-1.00E+02		5.952		1220		-9.99E+01

		1.80E-05		9.00E-06		-1.01E+02		5.957		1221		-1.00E+02

		1.67E-05		8.33E-06		-1.02E+02		5.962		1222		-1.00E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		5.967		1223		-1.00E+02

		1.91E-05		9.53E-06		-1.00E+02		5.972		1224		-1.00E+02

		1.92E-05		9.60E-06		-1.00E+02		5.977		1225		-1.00E+02

		2.19E-05		1.09E-05		-9.92E+01		5.981		1226		-1.00E+02

		1.95E-05		9.77E-06		-1.00E+02		5.986		1227		-1.00E+02

		1.87E-05		9.33E-06		-1.01E+02		5.991		1228		-1.00E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		5.996		1229		-1.00E+02

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		6.001		1230		-1.00E+02

		1.89E-05		9.43E-06		-1.01E+02		6.006		1231		-1.00E+02

		2.01E-05		1.00E-05		-1.00E+02		6.011		1232		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		6.016		1233		-1.00E+02

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		6.021		1234		-1.00E+02

		2.42E-05		1.21E-05		-9.83E+01		6.025		1235		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		6.030		1236		-1.00E+02

		1.95E-05		9.73E-06		-1.00E+02		6.035		1237		-9.99E+01

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		6.040		1238		-9.99E+01

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		6.045		1239		-9.99E+01

		2.11E-05		1.05E-05		-9.95E+01		6.050		1240		-9.98E+01

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		6.055		1241		-9.99E+01

		2.69E-05		1.35E-05		-9.74E+01		6.060		1242		-1.00E+02

		1.80E-05		9.00E-06		-1.01E+02		6.064		1243		-9.99E+01

		2.51E-05		1.25E-05		-9.80E+01		6.069		1244		-1.00E+02

		1.57E-05		7.87E-06		-1.02E+02		6.074		1245		-1.00E+02

		1.19E-05		5.97E-06		-1.04E+02		6.079		1246		-1.00E+02

		1.52E-05		7.61E-06		-1.02E+02		6.084		1247		-1.00E+02

		2.00E-05		9.98E-06		-1.00E+02		6.089		1248		-1.00E+02

		1.68E-05		8.39E-06		-1.02E+02		6.094		1249		-1.00E+02

		1.76E-05		8.78E-06		-1.01E+02		6.099		1250		-1.00E+02

		2.09E-05		1.04E-05		-9.96E+01		6.104		1251		-1.00E+02

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		6.108		1252		-1.00E+02

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		6.113		1253		-1.00E+02

		1.60E-05		7.99E-06		-1.02E+02		6.118		1254		-1.00E+02

		1.62E-05		8.08E-06		-1.02E+02		6.123		1255		-1.00E+02

		2.81E-05		1.41E-05		-9.70E+01		6.128		1256		-1.00E+02

		1.71E-05		8.56E-06		-1.01E+02		6.133		1257		-1.00E+02

		1.95E-05		9.73E-06		-1.00E+02		6.138		1258		-1.00E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		6.143		1259		-1.00E+02

		1.97E-05		9.87E-06		-1.00E+02		6.147		1260		-1.00E+02

		2.36E-05		1.18E-05		-9.86E+01		6.152		1261		-1.00E+02

		2.73E-05		1.37E-05		-9.73E+01		6.157		1262		-1.00E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		6.162		1263		-1.00E+02

		2.19E-05		1.09E-05		-9.92E+01		6.167		1264		-1.00E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		6.172		1265		-1.00E+02

		1.58E-05		7.92E-06		-1.02E+02		6.177		1266		-1.00E+02

		1.37E-05		6.87E-06		-1.03E+02		6.182		1267		-1.00E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.89E+01		6.187		1268		-1.00E+02

		2.25E-05		1.13E-05		-9.90E+01		6.191		1269		-1.00E+02

		1.64E-05		8.21E-06		-1.02E+02		6.196		1270		-1.01E+02

		1.99E-05		9.95E-06		-1.00E+02		6.201		1271		-1.01E+02

		1.66E-05		8.28E-06		-1.02E+02		6.206		1272		-1.00E+02

		1.37E-05		6.86E-06		-1.03E+02		6.211		1273		-1.00E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		6.216		1274		-1.00E+02

		1.55E-05		7.75E-06		-1.02E+02		6.221		1275		-1.00E+02

		1.33E-05		6.65E-06		-1.04E+02		6.226		1276		-1.00E+02

		2.73E-05		1.36E-05		-9.73E+01		6.230		1277		-1.00E+02

		1.70E-05		8.49E-06		-1.01E+02		6.235		1278		-1.00E+02

		1.50E-05		7.51E-06		-1.02E+02		6.240		1279		-1.00E+02

		1.63E-05		8.17E-06		-1.02E+02		6.245		1280		-1.00E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		6.250		1281		-1.00E+02

		2.11E-05		1.06E-05		-9.95E+01		6.255		1282		-1.00E+02

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		6.260		1283		-1.00E+02

		1.72E-05		8.58E-06		-1.01E+02		6.265		1284		-1.00E+02

		2.33E-05		1.16E-05		-9.87E+01		6.270		1285		-1.00E+02

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		6.274		1286		-1.00E+02

		1.59E-05		7.93E-06		-1.02E+02		6.279		1287		-1.00E+02

		1.88E-05		9.40E-06		-1.01E+02		6.284		1288		-1.00E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		6.289		1289		-1.00E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		6.294		1290		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.299		1291		-1.00E+02

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		6.304		1292		-1.00E+02

		1.49E-05		7.43E-06		-1.03E+02		6.309		1293		-1.00E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.89E+01		6.313		1294		-1.00E+02

		1.37E-05		6.83E-06		-1.03E+02		6.318		1295		-1.00E+02

		1.90E-05		9.48E-06		-1.00E+02		6.323		1296		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		6.328		1297		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		6.333		1298		-1.00E+02

		1.95E-05		9.76E-06		-1.00E+02		6.338		1299		-1.00E+02

		2.17E-05		1.09E-05		-9.93E+01		6.343		1300		-1.00E+02

		2.63E-05		1.31E-05		-9.76E+01		6.348		1301		-9.99E+01

		1.55E-05		7.73E-06		-1.02E+02		6.353		1302		-9.99E+01

		1.87E-05		9.36E-06		-1.01E+02		6.357		1303		-1.00E+02

		2.81E-05		1.40E-05		-9.71E+01		6.362		1304		-9.99E+01

		1.82E-05		9.11E-06		-1.01E+02		6.367		1305		-9.98E+01

		1.97E-05		9.87E-06		-1.00E+02		6.372		1306		-9.98E+01

		1.82E-05		9.08E-06		-1.01E+02		6.377		1307		-9.99E+01

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		6.382		1308		-9.99E+01

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.387		1309		-9.99E+01

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		6.392		1310		-9.98E+01

		1.82E-05		9.09E-06		-1.01E+02		6.396		1311		-9.98E+01

		3.10E-05		1.55E-05		-9.62E+01		6.401		1312		-9.98E+01

		2.23E-05		1.11E-05		-9.91E+01		6.406		1313		-9.98E+01

		2.45E-05		1.22E-05		-9.83E+01		6.411		1314		-9.99E+01

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		6.416		1315		-9.98E+01

		2.53E-05		1.27E-05		-9.80E+01		6.421		1316		-9.98E+01

		1.70E-05		8.49E-06		-1.01E+02		6.426		1317		-9.98E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		6.431		1318		-9.97E+01

		2.47E-05		1.24E-05		-9.82E+01		6.436		1319		-9.97E+01

		1.99E-05		9.96E-06		-1.00E+02		6.440		1320		-9.97E+01

		1.63E-05		8.16E-06		-1.02E+02		6.445		1321		-9.97E+01

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.450		1322		-9.97E+01

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		6.455		1323		-9.97E+01

		1.94E-05		9.72E-06		-1.00E+02		6.460		1324		-9.98E+01

		1.98E-05		9.88E-06		-1.00E+02		6.465		1325		-9.98E+01

		1.99E-05		9.94E-06		-1.00E+02		6.470		1326		-9.98E+01

		1.50E-05		7.50E-06		-1.02E+02		6.475		1327		-9.98E+01

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		6.479		1328		-9.98E+01

		1.95E-05		9.74E-06		-1.00E+02		6.484		1329		-9.98E+01

		2.45E-05		1.23E-05		-9.82E+01		6.489		1330		-9.99E+01

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		6.494		1331		-9.99E+01

		1.82E-05		9.08E-06		-1.01E+02		6.499		1332		-1.00E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		6.504		1333		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		6.509		1334		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		6.514		1335		-1.00E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		6.519		1336		-1.00E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.523		1337		-9.99E+01

		1.66E-05		8.29E-06		-1.02E+02		6.528		1338		-1.00E+02

		1.44E-05		7.19E-06		-1.03E+02		6.533		1339		-1.00E+02

		2.73E-05		1.36E-05		-9.73E+01		6.538		1340		-1.00E+02

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		6.543		1341		-1.00E+02

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		6.548		1342		-1.00E+02

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		6.553		1343		-1.00E+02

		1.80E-05		9.00E-06		-1.01E+02		6.558		1344		-1.00E+02

		1.83E-05		9.13E-06		-1.01E+02		6.563		1345		-1.00E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		6.567		1346		-1.00E+02

		1.58E-05		7.91E-06		-1.02E+02		6.572		1347		-1.00E+02

		1.46E-05		7.31E-06		-1.03E+02		6.577		1348		-1.00E+02

		1.73E-05		8.66E-06		-1.01E+02		6.582		1349		-1.00E+02

		2.35E-05		1.17E-05		-9.86E+01		6.587		1350		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.592		1351		-1.00E+02

		2.74E-05		1.37E-05		-9.73E+01		6.597		1352		-1.00E+02

		1.21E-05		6.04E-06		-1.04E+02		6.602		1353		-1.00E+02

		1.66E-05		8.31E-06		-1.02E+02		6.606		1354		-1.00E+02

		1.60E-05		8.02E-06		-1.02E+02		6.611		1355		-1.00E+02

		1.97E-05		9.85E-06		-1.00E+02		6.616		1356		-1.00E+02

		1.36E-05		6.78E-06		-1.03E+02		6.621		1357		-1.00E+02

		1.87E-05		9.34E-06		-1.01E+02		6.626		1358		-1.00E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.95E+01		6.631		1359		-1.00E+02

		1.98E-05		9.89E-06		-1.00E+02		6.636		1360		-1.00E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		6.641		1361		-1.00E+02

		2.89E-05		1.44E-05		-9.68E+01		6.646		1362		-1.00E+02

		1.85E-05		9.25E-06		-1.01E+02		6.650		1363		-1.00E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		6.655		1364		-1.00E+02

		1.89E-05		9.45E-06		-1.00E+02		6.660		1365		-1.00E+02

		1.86E-05		9.30E-06		-1.01E+02		6.665		1366		-1.00E+02

		2.05E-05		1.03E-05		-9.98E+01		6.670		1367		-1.00E+02

		2.86E-05		1.43E-05		-9.69E+01		6.675		1368		-1.00E+02

		1.33E-05		6.63E-06		-1.04E+02		6.680		1369		-1.00E+02

		2.05E-05		1.03E-05		-9.98E+01		6.685		1370		-1.00E+02

		1.97E-05		9.87E-06		-1.00E+02		6.689		1371		-1.00E+02

		1.71E-05		8.54E-06		-1.01E+02		6.694		1372		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		6.699		1373		-1.00E+02

		1.70E-05		8.49E-06		-1.01E+02		6.704		1374		-1.00E+02

		1.70E-05		8.48E-06		-1.01E+02		6.709		1375		-1.00E+02

		2.32E-05		1.16E-05		-9.87E+01		6.714		1376		-1.00E+02

		1.69E-05		8.44E-06		-1.01E+02		6.719		1377		-1.00E+02

		1.95E-05		9.75E-06		-1.00E+02		6.724		1378		-1.00E+02

		1.87E-05		9.35E-06		-1.01E+02		6.729		1379		-1.00E+02

		1.94E-05		9.71E-06		-1.00E+02		6.733		1380		-1.00E+02

		1.46E-05		7.32E-06		-1.03E+02		6.738		1381		-1.00E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.743		1382		-1.00E+02

		2.57E-05		1.29E-05		-9.78E+01		6.748		1383		-1.00E+02

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		6.753		1384		-1.00E+02

		1.71E-05		8.53E-06		-1.01E+02		6.758		1385		-1.00E+02

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		6.763		1386		-1.00E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		6.768		1387		-1.00E+02

		2.11E-05		1.06E-05		-9.95E+01		6.772		1388		-1.00E+02

		2.42E-05		1.21E-05		-9.83E+01		6.777		1389		-1.01E+02

		1.86E-05		9.31E-06		-1.01E+02		6.782		1390		-1.01E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		6.787		1391		-1.01E+02

		1.45E-05		7.25E-06		-1.03E+02		6.792		1392		-1.01E+02

		1.62E-05		8.09E-06		-1.02E+02		6.797		1393		-1.01E+02

		1.93E-05		9.67E-06		-1.00E+02		6.802		1394		-1.01E+02

		1.77E-05		8.85E-06		-1.01E+02		6.807		1395		-1.01E+02

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		6.812		1396		-1.01E+02

		1.78E-05		8.88E-06		-1.01E+02		6.816		1397		-1.01E+02

		2.07E-05		1.03E-05		-9.97E+01		6.821		1398		-1.01E+02

		2.63E-05		1.31E-05		-9.76E+01		6.826		1399		-1.01E+02

		1.99E-05		9.97E-06		-1.00E+02		6.831		1400		-1.01E+02

		1.88E-05		9.41E-06		-1.01E+02		6.836		1401		-1.01E+02

		2.35E-05		1.18E-05		-9.86E+01		6.841		1402		-1.01E+02

		1.92E-05		9.60E-06		-1.00E+02		6.846		1403		-1.01E+02

		2.05E-05		1.02E-05		-9.98E+01		6.851		1404		-1.01E+02

		1.73E-05		8.67E-06		-1.01E+02		6.855		1405		-1.01E+02

		2.19E-05		1.09E-05		-9.92E+01		6.860		1406		-1.01E+02

		1.58E-05		7.90E-06		-1.02E+02		6.865		1407		-1.01E+02

		1.41E-05		7.07E-06		-1.03E+02		6.870		1408		-1.01E+02

		1.74E-05		8.72E-06		-1.01E+02		6.875		1409		-1.01E+02

		1.60E-05		8.00E-06		-1.02E+02		6.880		1410		-1.01E+02

		1.24E-05		6.19E-06		-1.04E+02		6.885		1411		-1.01E+02

		1.29E-05		6.47E-06		-1.04E+02		6.890		1412		-1.01E+02

		1.72E-05		8.59E-06		-1.01E+02		6.895		1413		-1.01E+02

		1.67E-05		8.36E-06		-1.02E+02		6.899		1414		-1.01E+02

		1.44E-05		7.20E-06		-1.03E+02		6.904		1415		-1.01E+02

		1.82E-05		9.11E-06		-1.01E+02		6.909		1416		-1.01E+02

		1.81E-05		9.04E-06		-1.01E+02		6.914		1417		-1.01E+02

		1.83E-05		9.17E-06		-1.01E+02		6.919		1418		-1.01E+02

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		6.924		1419		-1.01E+02

		2.01E-05		1.01E-05		-9.99E+01		6.929		1420		-1.01E+02

		2.39E-05		1.19E-05		-9.85E+01		6.934		1421		-1.01E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		6.938		1422		-1.01E+02

		1.45E-05		7.27E-06		-1.03E+02		6.943		1423		-1.01E+02

		1.77E-05		8.85E-06		-1.01E+02		6.948		1424		-1.01E+02

		1.84E-05		9.21E-06		-1.01E+02		6.953		1425		-1.01E+02

		2.11E-05		1.05E-05		-9.95E+01		6.958		1426		-1.01E+02

		1.78E-05		8.92E-06		-1.01E+02		6.963		1427		-1.01E+02

		1.86E-05		9.32E-06		-1.01E+02		6.968		1428		-1.01E+02

		2.00E-05		9.98E-06		-1.00E+02		6.973		1429		-1.01E+02

		1.52E-05		7.58E-06		-1.02E+02		6.978		1430		-1.01E+02

		1.63E-05		8.15E-06		-1.02E+02		6.982		1431		-1.01E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		6.987		1432		-1.01E+02

		1.42E-05		7.10E-06		-1.03E+02		6.992		1433		-1.01E+02

		1.76E-05		8.80E-06		-1.01E+02		6.997		1434		-1.01E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		7.002		1435		-1.01E+02

		1.58E-05		7.91E-06		-1.02E+02		7.007		1436		-1.01E+02

		1.90E-05		9.49E-06		-1.00E+02		7.012		1437		-1.01E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		7.017		1438		-1.01E+02

		1.65E-05		8.25E-06		-1.02E+02		7.021		1439		-1.01E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		7.026		1440		-1.01E+02

		1.45E-05		7.24E-06		-1.03E+02		7.031		1441		-1.01E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		7.036		1442		-1.01E+02

		1.77E-05		8.83E-06		-1.01E+02		7.041		1443		-1.01E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.046		1444		-1.00E+02

		2.21E-05		1.11E-05		-9.91E+01		7.051		1445		-1.00E+02

		1.64E-05		8.21E-06		-1.02E+02		7.056		1446		-1.00E+02

		1.44E-05		7.21E-06		-1.03E+02		7.061		1447		-1.01E+02

		1.61E-05		8.06E-06		-1.02E+02		7.065		1448		-1.01E+02

		1.74E-05		8.69E-06		-1.01E+02		7.070		1449		-1.01E+02

		3.61E-05		1.80E-05		-9.49E+01		7.075		1450		-1.01E+02

		1.88E-05		9.40E-06		-1.01E+02		7.080		1451		-1.01E+02

		2.73E-05		1.37E-05		-9.73E+01		7.085		1452		-1.01E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		7.090		1453		-1.01E+02

		1.66E-05		8.30E-06		-1.02E+02		7.095		1454		-1.01E+02

		1.70E-05		8.51E-06		-1.01E+02		7.100		1455		-1.01E+02

		2.05E-05		1.02E-05		-9.98E+01		7.104		1456		-1.01E+02

		1.86E-05		9.30E-06		-1.01E+02		7.109		1457		-1.00E+02

		1.77E-05		8.87E-06		-1.01E+02		7.114		1458		-1.01E+02

		2.34E-05		1.17E-05		-9.86E+01		7.119		1459		-1.01E+02

		2.71E-05		1.35E-05		-9.74E+01		7.124		1460		-1.01E+02

		2.21E-05		1.11E-05		-9.91E+01		7.129		1461		-1.01E+02

		1.63E-05		8.15E-06		-1.02E+02		7.134		1462		-1.00E+02

		1.73E-05		8.65E-06		-1.01E+02		7.139		1463		-1.01E+02

		1.40E-05		7.02E-06		-1.03E+02		7.144		1464		-1.01E+02

		1.56E-05		7.81E-06		-1.02E+02		7.148		1465		-1.01E+02

		1.65E-05		8.23E-06		-1.02E+02		7.153		1466		-1.01E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.92E+01		7.158		1467		-1.01E+02

		2.12E-05		1.06E-05		-9.95E+01		7.163		1468		-1.01E+02

		3.04E-05		1.52E-05		-9.64E+01		7.168		1469		-1.01E+02

		1.89E-05		9.44E-06		-1.00E+02		7.173		1470		-1.01E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		7.178		1471		-1.01E+02

		1.31E-05		6.54E-06		-1.04E+02		7.183		1472		-1.01E+02

		1.84E-05		9.22E-06		-1.01E+02		7.188		1473		-1.01E+02

		2.51E-05		1.26E-05		-9.80E+01		7.192		1474		-1.01E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		7.197		1475		-1.01E+02

		1.80E-05		9.00E-06		-1.01E+02		7.202		1476		-1.01E+02

		1.74E-05		8.68E-06		-1.01E+02		7.207		1477		-1.01E+02

		1.47E-05		7.34E-06		-1.03E+02		7.212		1478		-1.01E+02

		1.56E-05		7.80E-06		-1.02E+02		7.217		1479		-1.01E+02

		2.88E-05		1.44E-05		-9.68E+01		7.222		1480		-1.01E+02

		1.85E-05		9.25E-06		-1.01E+02		7.227		1481		-1.01E+02

		1.89E-05		9.45E-06		-1.00E+02		7.231		1482		-1.01E+02

		1.16E-05		5.82E-06		-1.05E+02		7.236		1483		-1.01E+02

		1.60E-05		8.00E-06		-1.02E+02		7.241		1484		-1.01E+02

		2.01E-05		1.01E-05		-9.99E+01		7.246		1485		-1.01E+02

		1.69E-05		8.47E-06		-1.01E+02		7.251		1486		-1.01E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.256		1487		-1.01E+02

		1.56E-05		7.81E-06		-1.02E+02		7.261		1488		-1.01E+02

		1.57E-05		7.83E-06		-1.02E+02		7.266		1489		-1.01E+02

		1.83E-05		9.14E-06		-1.01E+02		7.271		1490		-1.01E+02

		1.54E-05		7.69E-06		-1.02E+02		7.275		1491		-1.01E+02

		2.24E-05		1.12E-05		-9.90E+01		7.280		1492		-1.01E+02

		1.77E-05		8.83E-06		-1.01E+02		7.285		1493		-1.01E+02

		1.65E-05		8.24E-06		-1.02E+02		7.290		1494		-1.01E+02

		1.99E-05		9.93E-06		-1.00E+02		7.295		1495		-1.01E+02

		1.57E-05		7.85E-06		-1.02E+02		7.300		1496		-1.01E+02

		1.94E-05		9.70E-06		-1.00E+02		7.305		1497		-1.01E+02

		1.77E-05		8.85E-06		-1.01E+02		7.310		1498		-1.01E+02

		1.34E-05		6.69E-06		-1.03E+02		7.314		1499		-1.01E+02

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		7.319		1500		-1.01E+02

		1.81E-05		9.07E-06		-1.01E+02		7.324		1501		-1.01E+02

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		7.329		1502		-1.01E+02

		2.50E-05		1.25E-05		-9.80E+01		7.334		1503		-1.01E+02

		1.56E-05		7.80E-06		-1.02E+02		7.339		1504		-1.01E+02

		1.67E-05		8.36E-06		-1.02E+02		7.344		1505		-1.01E+02

		1.57E-05		7.83E-06		-1.02E+02		7.349		1506		-1.01E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		7.354		1507		-1.01E+02

		1.69E-05		8.43E-06		-1.01E+02		7.358		1508		-1.01E+02

		2.30E-05		1.15E-05		-9.88E+01		7.363		1509		-1.01E+02

		1.50E-05		7.51E-06		-1.02E+02		7.368		1510		-1.01E+02

		1.87E-05		9.37E-06		-1.01E+02		7.373		1511		-1.01E+02

		1.45E-05		7.27E-06		-1.03E+02		7.378		1512		-1.01E+02

		1.50E-05		7.51E-06		-1.02E+02		7.383		1513		-1.01E+02

		1.74E-05		8.71E-06		-1.01E+02		7.388		1514		-1.01E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		7.393		1515		-1.01E+02

		2.21E-05		1.10E-05		-9.91E+01		7.397		1516		-1.01E+02

		1.89E-05		9.45E-06		-1.00E+02		7.402		1517		-1.01E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.407		1518		-1.01E+02

		1.49E-05		7.45E-06		-1.03E+02		7.412		1519		-1.01E+02

		1.56E-05		7.81E-06		-1.02E+02		7.417		1520		-1.01E+02

		3.21E-05		1.61E-05		-9.59E+01		7.422		1521		-1.01E+02

		2.05E-05		1.02E-05		-9.98E+01		7.427		1522		-1.01E+02

		1.48E-05		7.41E-06		-1.03E+02		7.432		1523		-1.01E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		7.437		1524		-1.01E+02

		1.60E-05		8.01E-06		-1.02E+02		7.441		1525		-1.01E+02

		2.38E-05		1.19E-05		-9.85E+01		7.446		1526		-1.01E+02

		2.22E-05		1.11E-05		-9.91E+01		7.451		1527		-1.01E+02

		1.98E-05		9.91E-06		-1.00E+02		7.456		1528		-1.01E+02

		1.84E-05		9.20E-06		-1.01E+02		7.461		1529		-1.01E+02

		1.83E-05		9.16E-06		-1.01E+02		7.466		1530		-1.01E+02

		1.69E-05		8.45E-06		-1.01E+02		7.471		1531		-1.01E+02

		2.08E-05		1.04E-05		-9.97E+01		7.476		1532		-1.01E+02

		2.29E-05		1.14E-05		-9.88E+01		7.480		1533		-1.01E+02

		1.71E-05		8.55E-06		-1.01E+02		7.485		1534		-1.01E+02

		1.89E-05		9.45E-06		-1.00E+02		7.490		1535		-1.01E+02

		1.58E-05		7.89E-06		-1.02E+02		7.495		1536		-1.01E+02

		1.76E-05		8.80E-06		-1.01E+02		7.500		1537		-1.01E+02

		1.88E-05		9.40E-06		-1.01E+02		7.505		1538		-1.01E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.98E+01		7.510		1539		-1.01E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		7.515		1540		-1.01E+02

		1.86E-05		9.32E-06		-1.01E+02		7.520		1541		-1.01E+02

		1.94E-05		9.71E-06		-1.00E+02		7.524		1542		-1.01E+02

		2.37E-05		1.18E-05		-9.85E+01		7.529		1543		-1.01E+02

		2.01E-05		1.01E-05		-9.99E+01		7.534		1544		-1.01E+02

		1.97E-05		9.86E-06		-1.00E+02		7.539		1545		-1.01E+02

		2.27E-05		1.13E-05		-9.89E+01		7.544		1546		-1.01E+02

		2.00E-05		1.00E-05		-1.00E+02		7.549		1547		-1.01E+02

		1.64E-05		8.18E-06		-1.02E+02		7.554		1548		-1.01E+02

		1.37E-05		6.84E-06		-1.03E+02		7.559		1549		-1.01E+02

		1.55E-05		7.73E-06		-1.02E+02		7.563		1550		-1.01E+02

		1.90E-05		9.50E-06		-1.00E+02		7.568		1551		-1.01E+02

		2.27E-05		1.14E-05		-9.89E+01		7.573		1552		-1.01E+02

		1.89E-05		9.43E-06		-1.01E+02		7.578		1553		-1.01E+02

		1.48E-05		7.42E-06		-1.03E+02		7.583		1554		-1.01E+02

		1.79E-05		8.94E-06		-1.01E+02		7.588		1555		-1.01E+02

		1.71E-05		8.57E-06		-1.01E+02		7.593		1556		-1.01E+02

		1.61E-05		8.03E-06		-1.02E+02		7.598		1557		-1.01E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.603		1558		-1.01E+02

		1.50E-05		7.52E-06		-1.02E+02		7.607		1559		-1.01E+02

		1.08E-05		5.42E-06		-1.05E+02		7.612		1560		-1.01E+02

		1.70E-05		8.51E-06		-1.01E+02		7.617		1561		-1.01E+02

		2.41E-05		1.21E-05		-9.84E+01		7.622		1562		-1.01E+02

		2.19E-05		1.10E-05		-9.92E+01		7.627		1563		-1.01E+02

		1.71E-05		8.53E-06		-1.01E+02		7.632		1564		-1.01E+02

		2.13E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.637		1565		-1.01E+02

		1.92E-05		9.59E-06		-1.00E+02		7.642		1566		-1.01E+02

		1.13E-05		5.64E-06		-1.05E+02		7.646		1567		-1.01E+02

		1.42E-05		7.09E-06		-1.03E+02		7.651		1568		-1.01E+02

		2.43E-05		1.21E-05		-9.83E+01		7.656		1569		-1.01E+02

		1.91E-05		9.54E-06		-1.00E+02		7.661		1570		-1.01E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		7.666		1571		-1.01E+02

		1.44E-05		7.19E-06		-1.03E+02		7.671		1572		-1.01E+02

		2.15E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.676		1573		-1.01E+02

		1.75E-05		8.76E-06		-1.01E+02		7.681		1574		-1.01E+02

		1.61E-05		8.07E-06		-1.02E+02		7.686		1575		-1.01E+02

		2.14E-05		1.07E-05		-9.94E+01		7.690		1576		-1.01E+02

		1.74E-05		8.68E-06		-1.01E+02		7.695		1577		-1.01E+02

		1.60E-05		8.00E-06		-1.02E+02		7.700		1578		-1.01E+02

		1.63E-05		8.14E-06		-1.02E+02		7.705		1579		-1.01E+02

		1.67E-05		8.34E-06		-1.02E+02		7.710		1580		-1.01E+02

		1.55E-05		7.73E-06		-1.02E+02		7.715		1581		-1.01E+02

		1.76E-05		8.79E-06		-1.01E+02		7.720		1582		-1.01E+02

		1.44E-05		7.21E-06		-1.03E+02		7.725		1583		-1.01E+02

		1.86E-05		9.32E-06		-1.01E+02		7.729		1584		-1.01E+02

		1.77E-05		8.87E-06		-1.01E+02		7.734		1585		-1.01E+02

		1.95E-05		9.75E-06		-1.00E+02		7.739		1586		-1.01E+02

		2.23E-05		1.12E-05		-9.90E+01		7.744		1587		-1.01E+02

		2.40E-05		1.20E-05		-9.84E+01		7.749		1588		-1.01E+02

		2.15E-05		1.08E-05		-9.94E+01		7.754		1589		-1.01E+02

		1.60E-05		7.98E-06		-1.02E+02		7.759		1590		-1.01E+02

		1.66E-05		8.32E-06		-1.02E+02		7.764		1591		-1.01E+02

		2.16E-05		1.08E-05		-9.93E+01		7.769		1592		-1.01E+02

		1.65E-05		8.24E-06		-1.02E+02		7.773		1593		-1.01E+02

		2.65E-05		1.32E-05		-9.76E+01		7.778		1594		-1.01E+02

		2.03E-05		1.02E-05		-9.99E+01		7.783		1595		-1.01E+02

		1.70E-05		8.52E-06		-1.01E+02		7.788		1596		-1.01E+02

		2.78E-05		1.39E-05		-9.71E+01		7.793		1597		-1.01E+02

		1.82E-05		9.09E-06		-1.01E+02		7.798		1598		-1.01E+02

		1.65E-05		8.23E-06		-1.02E+02		7.803		1599		-1.01E+02

		1.64E-05		8.22E-06		-1.02E+02		7.808		1600		-1.01E+02

		1.98E-05		9.89E-06		-1.00E+02		7.813		1601		-1.01E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		7.817		1602		-1.01E+02

		1.57E-05		7.85E-06		-1.02E+02		7.822		1603		-1.01E+02

		1.39E-05		6.93E-06		-1.03E+02		7.827		1604		-1.01E+02

		2.02E-05		1.01E-05		-9.99E+01		7.832		1605		-1.01E+02

		1.65E-05		8.23E-06		-1.02E+02		7.837		1606		-1.01E+02

		2.77E-05		1.39E-05		-9.72E+01		7.842		1607		-1.01E+02

		1.44E-05		7.21E-06		-1.03E+02		7.847		1608		-1.01E+02

		1.32E-05		6.58E-06		-1.04E+02		7.852		1609		-1.01E+02

		2.66E-05		1.33E-05		-9.75E+01		7.856		1610		-1.01E+02

		1.96E-05		9.78E-06		-1.00E+02		7.861		1611		-1.01E+02

		1.56E-05		7.78E-06		-1.02E+02		7.866		1612		-1.01E+02

		1.98E-05		9.89E-06		-1.00E+02		7.871		1613		-1.01E+02

		1.61E-05		8.03E-06		-1.02E+02		7.876		1614		-1.01E+02

		2.28E-05		1.14E-05		-9.89E+01		7.881		1615		-1.01E+02

		1.70E-05		8.51E-06		-1.01E+02		7.886		1616		-1.01E+02

		1.65E-05		8.24E-06		-1.02E+02		7.891		1617		-1.01E+02

		2.48E-05		1.24E-05		-9.81E+01		7.896		1618		-1.01E+02

		1.51E-05		7.54E-06		-1.02E+02		7.900		1619		-1.01E+02

		2.41E-05		1.20E-05		-9.84E+01		7.905		1620		-1.01E+02

		1.55E-05		7.74E-06		-1.02E+02		7.910		1621		-1.01E+02

		1.59E-05		7.93E-06		-1.02E+02		7.915		1622		-1.01E+02

		2.26E-05		1.13E-05		-9.89E+01		7.920		1623		-1.01E+02

		1.97E-05		9.85E-06		-1.00E+02		7.925		1624		-1.01E+02

		2.20E-05		1.10E-05		-9.92E+01		7.930		1625		-1.01E+02

		1.74E-05		8.71E-06		-1.01E+02		7.935		1626		-1.01E+02

		1.23E-05		6.13E-06		-1.04E+02		7.939		1627		-1.01E+02

		1.29E-05		6.44E-06		-1.04E+02		7.944		1628		-1.01E+02

		1.72E-05		8.61E-06		-1.01E+02		7.949		1629		-1.01E+02

		1.39E-05		6.93E-06		-1.03E+02		7.954		1630		-1.01E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		7.959		1631		-1.01E+02

		1.94E-05		9.71E-06		-1.00E+02		7.964		1632		-1.01E+02

		2.49E-05		1.24E-05		-9.81E+01		7.969		1633		-1.01E+02

		2.18E-05		1.09E-05		-9.93E+01		7.974		1634		-1.01E+02

		1.90E-05		9.49E-06		-1.00E+02		7.979		1635		-1.01E+02

		1.91E-05		9.56E-06		-1.00E+02		7.983		1636		-1.01E+02

		1.85E-05		9.23E-06		-1.01E+02		7.988		1637		-1.01E+02

		1.95E-05		9.73E-06		-1.00E+02		7.993		1638		-1.01E+02

		1.88E-05		9.42E-06		-1.01E+02		7.998		1639		-1.01E+02

		2.06E-05		1.03E-05		-9.97E+01		8.003		1640		-1.02E+02

		1.44E-05		7.22E-06		-1.03E+02		8.008		1641		-1.02E+02

		1.89E-05		9.43E-06		-1.01E+02		8.013		1642		-1.02E+02

		1.51E-05		7.55E-06		-1.02E+02		8.018		1643		-1.02E+02

		1.30E-05		6.50E-06		-1.04E+02		8.022		1644		-1.02E+02

		1.54E-05		7.68E-06		-1.02E+02		8.027		1645		-1.02E+02

		1.50E-05		7.51E-06		-1.02E+02		8.032		1646		-1.02E+02

		1.90E-05		9.52E-06		-1.00E+02		8.037		1647		-1.02E+02

		1.83E-05		9.13E-06		-1.01E+02		8.042		1648		-1.02E+02

		1.78E-05		8.90E-06		-1.01E+02		8.047		1649		-1.02E+02

		1.76E-05		8.81E-06		-1.01E+02		8.052		1650		-1.02E+02

		1.54E-05		7.71E-06		-1.02E+02		8.057		1651		-1.02E+02

		1.19E-05		5.97E-06		-1.04E+02		8.062		1652		-1.02E+02

		1.81E-05		9.05E-06		-1.01E+02		8.066		1653		-1.02E+02

		1.22E-05		6.08E-06		-1.04E+02		8.071		1654		-1.02E+02

		1.28E-05		6.42E-06		-1.04E+02		8.076		1655		-1.02E+02

		1.70E-05		8.50E-06		-1.01E+02		8.081		1656		-1.02E+02

		1.80E-05		9.02E-06		-1.01E+02		8.086		1657		-1.02E+02

		1.88E-05		9.39E-06		-1.01E+02		8.091		1658		-1.02E+02

		1.38E-05		6.92E-06		-1.03E+02		8.096		1659		-1.02E+02

		1.49E-05		7.44E-06		-1.03E+02		8.101		1660		-1.02E+02

		1.06E-05		5.31E-06		-1.06E+02		8.105		1661		-1.02E+02

		1.50E-05		7.49E-06		-1.03E+02		8.110		1662		-1.02E+02

		1.25E-05		6.25E-06		-1.04E+02		8.115		1663		-1.02E+02

		1.42E-05		7.12E-06		-1.03E+02		8.120		1664		-1.02E+02

		1.27E-05		6.35E-06		-1.04E+02		8.125		1665		-1.02E+02

		1.48E-05		7.41E-06		-1.03E+02		8.130		1666		-1.02E+02

		1.58E-05		7.91E-06		-1.02E+02		8.135		1667		-1.02E+02

		1.92E-05		9.60E-06		-1.00E+02		8.140		1668		-1.02E+02

		1.47E-05		7.34E-06		-1.03E+02		8.145		1669		-1.03E+02

		1.51E-05		7.53E-06		-1.02E+02		8.149		1670		-1.03E+02

		1.64E-05		8.18E-06		-1.02E+02		8.154		1671		-1.03E+02

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		8.159		1672		-1.03E+02

		2.10E-05		1.05E-05		-9.96E+01		8.164		1673		-1.03E+02

		2.04E-05		1.02E-05		-9.98E+01		8.169		1674		-1.03E+02

		1.41E-05		7.04E-06		-1.03E+02		8.174		1675		-1.03E+02

		1.31E-05		6.53E-06		-1.04E+02		8.179		1676		-1.03E+02

		1.52E-05		7.59E-06		-1.02E+02		8.184		1677		-1.03E+02

		1.42E-05		7.12E-06		-1.03E+02		8.188		1678		-1.03E+02

		1.33E-05		6.63E-06		-1.04E+02		8.193		1679		-1.03E+02

		1.79E-05		8.93E-06		-1.01E+02		8.198		1680		-1.03E+02

		1.64E-05		8.19E-06		-1.02E+02		8.203		1681		-1.03E+02

		1.59E-05		7.94E-06		-1.02E+02		8.208		1682		-1.03E+02

		1.29E-05		6.46E-06		-1.04E+02		8.213		1683		-1.03E+02

		1.28E-05		6.42E-06		-1.04E+02		8.218		1684		-1.03E+02

		8.91E-06		4.45E-06		-1.07E+02		8.223		1685		-1.03E+02

		1.52E-05		7.61E-06		-1.02E+02		8.228		1686		-1.03E+02

		1.72E-05		8.62E-06		-1.01E+02		8.232		1687		-1.03E+02

		1.28E-05		6.40E-06		-1.04E+02		8.237		1688		-1.03E+02

		1.15E-05		5.74E-06		-1.05E+02		8.242		1689		-1.03E+02

		1.45E-05		7.24E-06		-1.03E+02		8.247		1690		-1.03E+02

		1.12E-05		5.59E-06		-1.05E+02		8.252		1691		-1.03E+02

		1.49E-05		7.46E-06		-1.03E+02		8.257		1692		-1.03E+02

		2.09E-05		1.05E-05		-9.96E+01		8.262		1693		-1.03E+02

		1.12E-05		5.59E-06		-1.05E+02		8.267		1694		-1.03E+02

		1.38E-05		6.92E-06		-1.03E+02		8.271		1695		-1.04E+02

		1.22E-05		6.09E-06		-1.04E+02		8.276		1696		-1.04E+02

		1.07E-05		5.34E-06		-1.05E+02		8.281		1697		-1.04E+02

		1.40E-05		6.98E-06		-1.03E+02		8.286		1698		-1.04E+02

		9.40E-06		4.70E-06		-1.07E+02		8.291		1699		-1.04E+02

		1.56E-05		7.81E-06		-1.02E+02		8.296		1700		-1.04E+02

		9.20E-06		4.60E-06		-1.07E+02		8.301		1701		-1.04E+02

		1.15E-05		5.77E-06		-1.05E+02		8.306		1702		-1.04E+02

		1.56E-05		7.82E-06		-1.02E+02		8.311		1703		-1.04E+02

		1.73E-05		8.64E-06		-1.01E+02		8.315		1704		-1.04E+02

		1.56E-05		7.79E-06		-1.02E+02		8.320		1705		-1.04E+02

		1.47E-05		7.33E-06		-1.03E+02		8.325		1706		-1.04E+02

		1.29E-05		6.46E-06		-1.04E+02		8.330		1707		-1.05E+02

		1.29E-05		6.46E-06		-1.04E+02		8.335		1708		-1.05E+02

		1.17E-05		5.85E-06		-1.05E+02		8.340		1709		-1.05E+02

		1.12E-05		5.60E-06		-1.05E+02		8.345		1710		-1.05E+02

		1.49E-05		7.44E-06		-1.03E+02		8.350		1711		-1.05E+02

		1.16E-05		5.78E-06		-1.05E+02		8.354		1712		-1.05E+02

		9.33E-06		4.67E-06		-1.07E+02		8.359		1713		-1.05E+02

		1.19E-05		5.94E-06		-1.05E+02		8.364		1714		-1.05E+02

		9.32E-06		4.66E-06		-1.07E+02		8.369		1715		-1.05E+02

		1.26E-05		6.32E-06		-1.04E+02		8.374		1716		-1.05E+02

		1.12E-05		5.58E-06		-1.05E+02		8.379		1717		-1.05E+02

		1.34E-05		6.70E-06		-1.03E+02		8.384		1718		-1.05E+02

		8.14E-06		4.07E-06		-1.08E+02		8.389		1719		-1.05E+02

		1.05E-05		5.24E-06		-1.06E+02		8.394		1720		-1.05E+02

		9.18E-06		4.59E-06		-1.07E+02		8.398		1721		-1.05E+02

		9.93E-06		4.96E-06		-1.06E+02		8.403		1722		-1.06E+02

		1.16E-05		5.78E-06		-1.05E+02		8.408		1723		-1.06E+02

		1.06E-05		5.28E-06		-1.06E+02		8.413		1724		-1.06E+02

		1.21E-05		6.04E-06		-1.04E+02		8.418		1725		-1.06E+02

		9.83E-06		4.92E-06		-1.06E+02		8.423		1726		-1.06E+02

		7.04E-06		3.52E-06		-1.09E+02		8.428		1727		-1.06E+02

		8.81E-06		4.41E-06		-1.07E+02		8.433		1728		-1.06E+02

		1.05E-05		5.24E-06		-1.06E+02		8.438		1729		-1.06E+02

		9.97E-06		4.99E-06		-1.06E+02		8.442		1730		-1.06E+02

		1.15E-05		5.76E-06		-1.05E+02		8.447		1731		-1.06E+02

		9.65E-06		4.83E-06		-1.06E+02		8.452		1732		-1.06E+02

		1.14E-05		5.71E-06		-1.05E+02		8.457		1733		-1.06E+02

		9.89E-06		4.95E-06		-1.06E+02		8.462		1734		-1.07E+02

		1.12E-05		5.59E-06		-1.05E+02		8.467		1735		-1.07E+02

		8.70E-06		4.35E-06		-1.07E+02		8.472		1736		-1.07E+02

		8.60E-06		4.30E-06		-1.07E+02		8.477		1737		-1.07E+02

		8.31E-06		4.15E-06		-1.08E+02		8.481		1738		-1.07E+02

		8.41E-06		4.21E-06		-1.08E+02		8.486		1739		-1.07E+02

		9.34E-06		4.67E-06		-1.07E+02		8.491		1740		-1.07E+02

		8.04E-06		4.02E-06		-1.08E+02		8.496		1741		-1.07E+02

		8.16E-06		4.08E-06		-1.08E+02		8.501		1742		-1.07E+02

		7.29E-06		3.65E-06		-1.09E+02		8.506		1743		-1.07E+02

		9.31E-06		4.65E-06		-1.07E+02		8.511		1744		-1.07E+02

		9.07E-06		4.53E-06		-1.07E+02		8.516		1745		-1.07E+02

		1.03E-05		5.13E-06		-1.06E+02		8.521		1746		-1.08E+02

		8.27E-06		4.13E-06		-1.08E+02		8.525		1747		-1.08E+02

		9.23E-06		4.62E-06		-1.07E+02		8.530		1748		-1.08E+02

		6.76E-06		3.38E-06		-1.09E+02		8.535		1749		-1.08E+02

		7.91E-06		3.96E-06		-1.08E+02		8.540		1750		-1.08E+02

		8.69E-06		4.35E-06		-1.07E+02		8.545		1751		-1.08E+02

		7.42E-06		3.71E-06		-1.09E+02		8.550		1752		-1.08E+02

		8.10E-06		4.05E-06		-1.08E+02		8.555		1753		-1.08E+02

		6.96E-06		3.48E-06		-1.09E+02		8.560		1754		-1.08E+02

		7.31E-06		3.65E-06		-1.09E+02		8.564		1755		-1.08E+02

		7.34E-06		3.67E-06		-1.09E+02		8.569		1756		-1.09E+02

		8.69E-06		4.35E-06		-1.07E+02		8.574		1757		-1.09E+02

		8.91E-06		4.45E-06		-1.07E+02		8.579		1758		-1.09E+02

		9.52E-06		4.76E-06		-1.06E+02		8.584		1759		-1.09E+02

		6.14E-06		3.07E-06		-1.10E+02		8.589		1760		-1.09E+02

		5.25E-06		2.63E-06		-1.12E+02		8.594		1761		-1.09E+02

		6.70E-06		3.35E-06		-1.10E+02		8.599		1762		-1.09E+02

		5.64E-06		2.82E-06		-1.11E+02		8.604		1763		-1.09E+02

		5.86E-06		2.93E-06		-1.11E+02		8.608		1764		-1.09E+02

		7.44E-06		3.72E-06		-1.09E+02		8.613		1765		-1.10E+02

		8.23E-06		4.11E-06		-1.08E+02		8.618		1766		-1.10E+02

		5.92E-06		2.96E-06		-1.11E+02		8.623		1767		-1.10E+02

		9.39E-06		4.70E-06		-1.07E+02		8.628		1768		-1.10E+02

		7.90E-06		3.95E-06		-1.08E+02		8.633		1769		-1.10E+02

		6.09E-06		3.04E-06		-1.10E+02		8.638		1770		-1.10E+02

		4.74E-06		2.37E-06		-1.12E+02		8.643		1771		-1.10E+02

		6.53E-06		3.26E-06		-1.10E+02		8.647		1772		-1.10E+02

		6.08E-06		3.04E-06		-1.10E+02		8.652		1773		-1.11E+02

		6.63E-06		3.32E-06		-1.10E+02		8.657		1774		-1.11E+02

		6.16E-06		3.08E-06		-1.10E+02		8.662		1775		-1.11E+02

		7.21E-06		3.60E-06		-1.09E+02		8.667		1776		-1.11E+02

		7.71E-06		3.85E-06		-1.08E+02		8.672		1777		-1.11E+02

		5.62E-06		2.81E-06		-1.11E+02		8.677		1778		-1.11E+02

		4.38E-06		2.19E-06		-1.13E+02		8.682		1779		-1.11E+02

		4.55E-06		2.27E-06		-1.13E+02		8.687		1780		-1.12E+02

		4.93E-06		2.47E-06		-1.12E+02		8.691		1781		-1.12E+02

		6.24E-06		3.12E-06		-1.10E+02		8.696		1782		-1.12E+02

		5.02E-06		2.51E-06		-1.12E+02		8.701		1783		-1.12E+02

		5.78E-06		2.89E-06		-1.11E+02		8.706		1784		-1.12E+02

		5.34E-06		2.67E-06		-1.11E+02		8.711		1785		-1.12E+02

		4.31E-06		2.15E-06		-1.13E+02		8.716		1786		-1.13E+02

		5.11E-06		2.56E-06		-1.12E+02		8.721		1787		-1.13E+02

		5.33E-06		2.67E-06		-1.11E+02		8.726		1788		-1.13E+02

		3.91E-06		1.96E-06		-1.14E+02		8.730		1789		-1.13E+02

		3.40E-06		1.70E-06		-1.15E+02		8.735		1790		-1.13E+02

		4.53E-06		2.27E-06		-1.13E+02		8.740		1791		-1.13E+02

		3.99E-06		2.00E-06		-1.14E+02		8.745		1792		-1.13E+02

		4.00E-06		2.00E-06		-1.14E+02		8.750		1793		-1.13E+02

		3.47E-06		1.73E-06		-1.15E+02		8.755		1794		-1.14E+02

		4.19E-06		2.10E-06		-1.14E+02		8.760		1795		-1.14E+02

		4.86E-06		2.43E-06		-1.12E+02		8.765		1796		-1.14E+02

		4.68E-06		2.34E-06		-1.13E+02		8.770		1797		-1.14E+02

		4.54E-06		2.27E-06		-1.13E+02		8.774		1798		-1.14E+02

		3.51E-06		1.75E-06		-1.15E+02		8.779		1799		-1.14E+02

		3.52E-06		1.76E-06		-1.15E+02		8.784		1800		-1.15E+02

		4.08E-06		2.04E-06		-1.14E+02		8.789		1801		-1.15E+02

		4.28E-06		2.14E-06		-1.13E+02		8.794		1802		-1.15E+02

		2.97E-06		1.48E-06		-1.17E+02		8.799		1803		-1.15E+02

		2.44E-06		1.22E-06		-1.18E+02		8.804		1804		-1.15E+02

		2.54E-06		1.27E-06		-1.18E+02		8.809		1805		-1.15E+02

		3.01E-06		1.50E-06		-1.16E+02		8.813		1806		-1.15E+02

		2.72E-06		1.36E-06		-1.17E+02		8.818		1807		-1.16E+02

		3.90E-06		1.95E-06		-1.14E+02		8.823		1808		-1.16E+02

		3.40E-06		1.70E-06		-1.15E+02		8.828		1809		-1.16E+02

		3.26E-06		1.63E-06		-1.16E+02		8.833		1810		-1.16E+02

		2.46E-06		1.23E-06		-1.18E+02		8.838		1811		-1.16E+02

		3.00E-06		1.50E-06		-1.16E+02		8.843		1812		-1.16E+02

		3.33E-06		1.66E-06		-1.16E+02		8.848		1813		-1.16E+02

		3.21E-06		1.61E-06		-1.16E+02		8.853		1814		-1.17E+02

		2.51E-06		1.26E-06		-1.18E+02		8.857		1815		-1.17E+02

		3.07E-06		1.53E-06		-1.16E+02		8.862		1816		-1.17E+02

		3.26E-06		1.63E-06		-1.16E+02		8.867		1817		-1.17E+02

		2.63E-06		1.31E-06		-1.18E+02		8.872		1818		-1.17E+02

		2.82E-06		1.41E-06		-1.17E+02		8.877		1819		-1.17E+02

		2.58E-06		1.29E-06		-1.18E+02		8.882		1820		-1.17E+02

		3.10E-06		1.55E-06		-1.16E+02		8.887		1821		-1.18E+02

		2.67E-06		1.33E-06		-1.17E+02		8.892		1822		-1.18E+02

		3.02E-06		1.51E-06		-1.16E+02		8.896		1823		-1.18E+02

		2.46E-06		1.23E-06		-1.18E+02		8.901		1824		-1.18E+02

		2.04E-06		1.02E-06		-1.20E+02		8.906		1825		-1.18E+02

		3.00E-06		1.50E-06		-1.16E+02		8.911		1826		-1.18E+02

		2.12E-06		1.06E-06		-1.19E+02		8.916		1827		-1.19E+02

		2.34E-06		1.17E-06		-1.19E+02		8.921		1828		-1.19E+02

		2.38E-06		1.19E-06		-1.18E+02		8.926		1829		-1.19E+02

		2.50E-06		1.25E-06		-1.18E+02		8.931		1830		-1.19E+02

		2.33E-06		1.17E-06		-1.19E+02		8.936		1831		-1.19E+02

		2.67E-06		1.33E-06		-1.17E+02		8.940		1832		-1.19E+02

		1.98E-06		9.89E-07		-1.20E+02		8.945		1833		-1.19E+02

		2.01E-06		1.01E-06		-1.20E+02		8.950		1834		-1.19E+02

		2.11E-06		1.06E-06		-1.20E+02		8.955		1835		-1.19E+02

		1.96E-06		9.78E-07		-1.20E+02		8.960		1836		-1.20E+02

		2.08E-06		1.04E-06		-1.20E+02		8.965		1837		-1.20E+02

		1.98E-06		9.90E-07		-1.20E+02		8.970		1838		-1.20E+02

		1.88E-06		9.42E-07		-1.21E+02		8.975		1839		-1.20E+02

		1.81E-06		9.04E-07		-1.21E+02		8.979		1840		-1.20E+02

		1.78E-06		8.91E-07		-1.21E+02		8.984		1841		-1.20E+02

		1.87E-06		9.35E-07		-1.21E+02		8.989		1842		-1.20E+02

		2.39E-06		1.19E-06		-1.18E+02		8.994		1843		-1.21E+02

		2.34E-06		1.17E-06		-1.19E+02		8.999		1844		-1.21E+02

		1.56E-06		7.78E-07		-1.22E+02		9.004		1845		-1.21E+02

		1.84E-06		9.19E-07		-1.21E+02		9.009		1846		-1.21E+02

		1.40E-06		7.00E-07		-1.23E+02		9.014		1847		-1.21E+02

		2.06E-06		1.03E-06		-1.20E+02		9.019		1848		-1.21E+02

		1.85E-06		9.26E-07		-1.21E+02		9.023		1849		-1.22E+02

		1.44E-06		7.20E-07		-1.23E+02		9.028		1850		-1.22E+02

		1.38E-06		6.90E-07		-1.23E+02		9.033		1851		-1.22E+02

		1.44E-06		7.21E-07		-1.23E+02		9.038		1852		-1.22E+02

		1.80E-06		8.99E-07		-1.21E+02		9.043		1853		-1.22E+02

		1.66E-06		8.28E-07		-1.22E+02		9.048		1854		-1.22E+02

		1.53E-06		7.66E-07		-1.22E+02		9.053		1855		-1.22E+02

		1.62E-06		8.11E-07		-1.22E+02		9.058		1856		-1.23E+02

		1.52E-06		7.60E-07		-1.22E+02		9.063		1857		-1.23E+02

		1.60E-06		7.99E-07		-1.22E+02		9.067		1858		-1.23E+02

		1.33E-06		6.65E-07		-1.24E+02		9.072		1859		-1.23E+02

		1.18E-06		5.89E-07		-1.25E+02		9.077		1860		-1.23E+02

		1.28E-06		6.39E-07		-1.24E+02		9.082		1861		-1.23E+02

		1.57E-06		7.85E-07		-1.22E+02		9.087		1862		-1.23E+02

		1.24E-06		6.21E-07		-1.24E+02		9.092		1863		-1.24E+02

		1.24E-06		6.18E-07		-1.24E+02		9.097		1864		-1.24E+02

		1.52E-06		7.58E-07		-1.22E+02		9.102		1865		-1.24E+02

		1.34E-06		6.68E-07		-1.24E+02		9.106		1866		-1.24E+02

		1.29E-06		6.43E-07		-1.24E+02		9.111		1867		-1.24E+02

		1.12E-06		5.60E-07		-1.25E+02		9.116		1868		-1.24E+02

		1.11E-06		5.55E-07		-1.25E+02		9.121		1869		-1.24E+02

		9.94E-07		4.97E-07		-1.26E+02		9.126		1870		-1.24E+02

		9.78E-07		4.89E-07		-1.26E+02		9.131		1871		-1.25E+02

		1.38E-06		6.90E-07		-1.23E+02		9.136		1872		-1.25E+02

		1.15E-06		5.77E-07		-1.25E+02		9.141		1873		-1.25E+02

		1.27E-06		6.36E-07		-1.24E+02		9.146		1874		-1.25E+02

		1.04E-06		5.21E-07		-1.26E+02		9.150		1875		-1.25E+02

		1.14E-06		5.68E-07		-1.25E+02		9.155		1876		-1.25E+02

		1.07E-06		5.37E-07		-1.25E+02		9.160		1877		-1.25E+02

		1.13E-06		5.66E-07		-1.25E+02		9.165		1878		-1.25E+02

		9.33E-07		4.66E-07		-1.27E+02		9.170		1879		-1.25E+02

		1.03E-06		5.14E-07		-1.26E+02		9.175		1880		-1.26E+02

		1.04E-06		5.20E-07		-1.26E+02		9.180		1881		-1.26E+02

		9.21E-07		4.60E-07		-1.27E+02		9.185		1882		-1.26E+02

		9.48E-07		4.74E-07		-1.26E+02		9.189		1883		-1.26E+02

		9.30E-07		4.65E-07		-1.27E+02		9.194		1884		-1.26E+02

		1.04E-06		5.19E-07		-1.26E+02		9.199		1885		-1.26E+02

		9.40E-07		4.70E-07		-1.27E+02		9.204		1886		-1.26E+02

		8.64E-07		4.32E-07		-1.27E+02		9.209		1887		-1.26E+02

		8.32E-07		4.16E-07		-1.28E+02		9.214		1888		-1.26E+02

		7.94E-07		3.97E-07		-1.28E+02		9.219		1889		-1.26E+02

		8.88E-07		4.44E-07		-1.27E+02		9.224		1890		-1.27E+02

		9.79E-07		4.90E-07		-1.26E+02		9.229		1891		-1.27E+02

		8.70E-07		4.35E-07		-1.27E+02		9.233		1892		-1.27E+02

		9.90E-07		4.95E-07		-1.26E+02		9.238		1893		-1.27E+02

		9.55E-07		4.78E-07		-1.26E+02		9.243		1894		-1.27E+02

		9.07E-07		4.54E-07		-1.27E+02		9.248		1895		-1.27E+02

		9.01E-07		4.51E-07		-1.27E+02		9.253		1896		-1.27E+02

		8.05E-07		4.02E-07		-1.28E+02		9.258		1897		-1.27E+02

		7.72E-07		3.86E-07		-1.28E+02		9.263		1898		-1.27E+02

		7.87E-07		3.93E-07		-1.28E+02		9.268		1899		-1.27E+02

		8.47E-07		4.24E-07		-1.27E+02		9.272		1900		-1.27E+02

		8.20E-07		4.10E-07		-1.28E+02		9.277		1901		-1.27E+02

		7.83E-07		3.92E-07		-1.28E+02		9.282		1902		-1.27E+02

		8.08E-07		4.04E-07		-1.28E+02		9.287		1903		-1.27E+02

		8.86E-07		4.43E-07		-1.27E+02		9.292		1904		-1.28E+02

		7.61E-07		3.80E-07		-1.28E+02		9.297		1905		-1.28E+02

		8.15E-07		4.07E-07		-1.28E+02		9.302		1906		-1.28E+02

		8.63E-07		4.31E-07		-1.27E+02		9.307		1907		-1.28E+02

		8.67E-07		4.33E-07		-1.27E+02		9.312		1908		-1.28E+02

		7.52E-07		3.76E-07		-1.28E+02		9.316		1909		-1.28E+02

		8.20E-07		4.10E-07		-1.28E+02		9.321		1910		-1.28E+02

		9.42E-07		4.71E-07		-1.27E+02		9.326		1911		-1.28E+02

		8.01E-07		4.00E-07		-1.28E+02		9.331		1912		-1.28E+02

		7.70E-07		3.85E-07		-1.28E+02		9.336		1913		-1.28E+02

		7.81E-07		3.91E-07		-1.28E+02		9.341		1914		-1.28E+02

		8.25E-07		4.13E-07		-1.28E+02		9.346		1915		-1.28E+02

		8.12E-07		4.06E-07		-1.28E+02		9.351		1916		-1.28E+02

		8.21E-07		4.10E-07		-1.28E+02		9.355		1917		-1.28E+02

		7.62E-07		3.81E-07		-1.28E+02		9.360		1918		-1.28E+02

		7.56E-07		3.78E-07		-1.28E+02		9.365		1919		-1.28E+02

		7.89E-07		3.95E-07		-1.28E+02		9.370		1920		-1.28E+02

		7.86E-07		3.93E-07		-1.28E+02		9.375		1921		-1.28E+02

		7.80E-07		3.90E-07		-1.28E+02		9.380		1922		-1.28E+02

		7.30E-07		3.65E-07		-1.29E+02		9.385		1923		-1.28E+02

		7.66E-07		3.83E-07		-1.28E+02		9.390		1924		-1.28E+02

		7.71E-07		3.85E-07		-1.28E+02		9.395		1925		-1.28E+02

		7.68E-07		3.84E-07		-1.28E+02		9.399		1926		-1.28E+02

		7.77E-07		3.88E-07		-1.28E+02		9.404		1927		-1.28E+02

		7.46E-07		3.73E-07		-1.29E+02		9.409		1928		-1.28E+02

		7.78E-07		3.89E-07		-1.28E+02		9.414		1929		-1.28E+02

		7.83E-07		3.92E-07		-1.28E+02		9.419		1930		-1.28E+02

		7.54E-07		3.77E-07		-1.28E+02		9.424		1931		-1.28E+02

		7.40E-07		3.70E-07		-1.29E+02		9.429		1932		-1.28E+02

		7.10E-07		3.55E-07		-1.29E+02		9.434		1933		-1.28E+02

		8.00E-07		4.00E-07		-1.28E+02		9.438		1934		-1.28E+02

		7.34E-07		3.67E-07		-1.29E+02		9.443		1935		-1.28E+02

		7.54E-07		3.77E-07		-1.28E+02		9.448		1936		-1.28E+02

		7.41E-07		3.70E-07		-1.29E+02		9.453		1937		-1.28E+02

		7.60E-07		3.80E-07		-1.28E+02		9.458		1938		-1.28E+02

		7.15E-07		3.57E-07		-1.29E+02		9.463		1939		-1.28E+02

		7.15E-07		3.57E-07		-1.29E+02		9.468		1940		-1.28E+02

		8.28E-07		4.14E-07		-1.28E+02		9.473		1941		-1.28E+02

		7.06E-07		3.53E-07		-1.29E+02		9.478		1942		-1.28E+02

		7.97E-07		3.98E-07		-1.28E+02		9.482		1943		-1.29E+02

		7.09E-07		3.55E-07		-1.29E+02		9.487		1944		-1.29E+02

		7.79E-07		3.89E-07		-1.28E+02		9.492		1945		-1.29E+02

		7.94E-07		3.97E-07		-1.28E+02		9.497		1946		-1.29E+02

		7.20E-07		3.60E-07		-1.29E+02		9.502		1947		-1.29E+02

		7.40E-07		3.70E-07		-1.29E+02		9.507		1948		-1.29E+02

		7.35E-07		3.68E-07		-1.29E+02		9.512		1949		-1.29E+02

		7.76E-07		3.88E-07		-1.28E+02		9.517		1950		-1.29E+02

		7.30E-07		3.65E-07		-1.29E+02		9.521		1951		-1.29E+02

		7.16E-07		3.58E-07		-1.29E+02		9.526		1952		-1.29E+02

		7.11E-07		3.56E-07		-1.29E+02		9.531		1953		-1.29E+02

		7.47E-07		3.74E-07		-1.29E+02		9.536		1954		-1.29E+02

		7.55E-07		3.78E-07		-1.28E+02		9.541		1955		-1.29E+02

		7.91E-07		3.96E-07		-1.28E+02		9.546		1956		-1.29E+02

		7.31E-07		3.66E-07		-1.29E+02		9.551		1957		-1.29E+02

		7.29E-07		3.65E-07		-1.29E+02		9.556		1958		-1.29E+02

		7.13E-07		3.57E-07		-1.29E+02		9.561		1959		-1.29E+02

		7.37E-07		3.68E-07		-1.29E+02		9.565		1960		-1.29E+02

		7.69E-07		3.85E-07		-1.28E+02		9.570		1961		-1.29E+02

		7.48E-07		3.74E-07		-1.29E+02		9.575		1962		-1.29E+02

		7.64E-07		3.82E-07		-1.28E+02		9.580		1963		-1.29E+02

		7.36E-07		3.68E-07		-1.29E+02		9.585		1964		-1.29E+02

		7.15E-07		3.58E-07		-1.29E+02		9.590		1965		-1.29E+02

		7.27E-07		3.63E-07		-1.29E+02		9.595		1966		-1.29E+02

		7.45E-07		3.73E-07		-1.29E+02		9.600		1967		-1.29E+02

		6.98E-07		3.49E-07		-1.29E+02		9.604		1968		-1.29E+02

		6.90E-07		3.45E-07		-1.29E+02		9.609		1969		-1.29E+02

		7.27E-07		3.64E-07		-1.29E+02		9.614		1970		-1.29E+02

		6.99E-07		3.50E-07		-1.29E+02		9.619		1971		-1.29E+02

		7.38E-07		3.69E-07		-1.29E+02		9.624		1972		-1.29E+02

		7.33E-07		3.67E-07		-1.29E+02		9.629		1973		-1.29E+02

		7.19E-07		3.59E-07		-1.29E+02		9.634		1974		-1.29E+02

		7.88E-07		3.94E-07		-1.28E+02		9.639		1975		-1.29E+02

		7.23E-07		3.61E-07		-1.29E+02		9.644		1976		-1.29E+02

		7.01E-07		3.50E-07		-1.29E+02		9.648		1977		-1.29E+02

		7.20E-07		3.60E-07		-1.29E+02		9.653		1978		-1.29E+02

		7.26E-07		3.63E-07		-1.29E+02		9.658		1979		-1.29E+02

		7.01E-07		3.51E-07		-1.29E+02		9.663		1980		-1.29E+02

		7.22E-07		3.61E-07		-1.29E+02		9.668		1981		-1.29E+02

		7.17E-07		3.59E-07		-1.29E+02		9.673		1982		-1.29E+02

		7.04E-07		3.52E-07		-1.29E+02		9.678		1983		-1.29E+02

		7.05E-07		3.53E-07		-1.29E+02		9.683		1984		-1.29E+02

		7.13E-07		3.57E-07		-1.29E+02		9.688		1985		-1.29E+02

		7.10E-07		3.55E-07		-1.29E+02		9.692		1986		-1.29E+02

		7.78E-07		3.89E-07		-1.28E+02		9.697		1987		-1.29E+02

		6.86E-07		3.43E-07		-1.29E+02		9.702		1988		-1.29E+02

		6.84E-07		3.42E-07		-1.29E+02		9.707		1989		-1.29E+02

		7.18E-07		3.59E-07		-1.29E+02		9.712		1990		-1.29E+02

		7.52E-07		3.76E-07		-1.28E+02		9.717		1991		-1.29E+02

		7.46E-07		3.73E-07		-1.29E+02		9.722		1992		-1.29E+02

		6.97E-07		3.49E-07		-1.29E+02		9.727		1993		-1.29E+02

		7.56E-07		3.78E-07		-1.28E+02		9.731		1994		-1.29E+02

		7.15E-07		3.57E-07		-1.29E+02		9.736		1995		-1.29E+02

		7.89E-07		3.94E-07		-1.28E+02		9.741		1996		-1.29E+02

		7.05E-07		3.53E-07		-1.29E+02		9.746		1997		-1.29E+02

		7.55E-07		3.77E-07		-1.28E+02		9.751		1998		-1.29E+02

		7.23E-07		3.61E-07		-1.29E+02		9.756		1999		-1.29E+02

		7.05E-07		3.53E-07		-1.29E+02		9.761		2000		-1.29E+02

		6.93E-07		3.47E-07		-1.29E+02		9.766		2001		-1.29E+02

		7.53E-07		3.76E-07		-1.28E+02		9.771		2002		-1.29E+02

		7.62E-07		3.81E-07		-1.28E+02		9.775		2003		-1.29E+02

		7.38E-07		3.69E-07		-1.29E+02		9.780		2004		-1.29E+02

		7.32E-07		3.66E-07		-1.29E+02		9.785		2005		-1.29E+02

		6.95E-07		3.47E-07		-1.29E+02		9.790		2006		-1.29E+02

		7.06E-07		3.53E-07		-1.29E+02		9.795		2007		-1.29E+02

		7.33E-07		3.67E-07		-1.29E+02		9.800		2008		-1.29E+02

		7.10E-07		3.55E-07		-1.29E+02		9.805		2009		-1.29E+02

		7.13E-07		3.57E-07		-1.29E+02		9.810		2010		-1.29E+02

		7.53E-07		3.77E-07		-1.28E+02		9.814		2011		-1.29E+02

		6.99E-07		3.50E-07		-1.29E+02		9.819		2012		-1.29E+02

		7.10E-07		3.55E-07		-1.29E+02		9.824		2013		-1.29E+02

		7.01E-07		3.50E-07		-1.29E+02		9.829		2014		-1.29E+02

		7.55E-07		3.78E-07		-1.28E+02		9.834		2015		-1.29E+02

		7.43E-07		3.72E-07		-1.29E+02		9.839		2016		-1.29E+02

		7.52E-07		3.76E-07		-1.28E+02		9.844		2017		-1.29E+02

		7.27E-07		3.63E-07		-1.29E+02		9.849		2018		-1.29E+02

		7.50E-07		3.75E-07		-1.29E+02		9.854		2019		-1.29E+02

		7.45E-07		3.72E-07		-1.29E+02		9.858		2020		-1.29E+02

		7.28E-07		3.64E-07		-1.29E+02		9.863		2021		-1.29E+02

		7.49E-07		3.74E-07		-1.29E+02		9.868		2022		-1.29E+02

		7.30E-07		3.65E-07		-1.29E+02		9.873		2023		-1.29E+02

		6.96E-07		3.48E-07		-1.29E+02		9.878		2024		-1.29E+02

		7.12E-07		3.56E-07		-1.29E+02		9.883		2025		-1.29E+02

		7.50E-07		3.75E-07		-1.29E+02		9.888		2026		-1.29E+02

		7.37E-07		3.69E-07		-1.29E+02		9.893		2027		-1.29E+02

		7.30E-07		3.65E-07		-1.29E+02		9.897		2028		-1.29E+02				stop 40

		7.09E-07		3.54E-07		-1.29E+02		9.902		2029		-1.29E+02

		7.16E-07		3.58E-07		-1.29E+02		9.907		2030		-1.29E+02

		6.89E-07		3.45E-07		-1.29E+02		9.912		2031		-1.29E+02

		7.20E-07		3.60E-07		-1.29E+02		9.917		2032		-1.29E+02

		7.32E-07		3.66E-07		-1.29E+02		9.922		2033		-1.29E+02

		7.67E-07		3.83E-07		-1.28E+02		9.927		2034		-1.29E+02

		7.27E-07		3.64E-07		-1.29E+02		9.932		2035		-1.29E+02

		7.69E-07		3.84E-07		-1.28E+02		9.937		2036		-1.29E+02

		7.73E-07		3.87E-07		-1.28E+02		9.941		2037		-1.29E+02

		7.03E-07		3.52E-07		-1.29E+02		9.946		2038		-1.29E+02

		7.23E-07		3.62E-07		-1.29E+02		9.951		2039		-1.29E+02

		6.93E-07		3.47E-07		-1.29E+02		9.956		2040		-1.29E+02

		7.47E-07		3.73E-07		-1.29E+02		9.961		2041		-1.29E+02

		7.05E-07		3.53E-07		-1.29E+02		9.966		2042		-1.29E+02

		7.64E-07		3.82E-07		-1.28E+02		9.971		2043		-1.29E+02

		7.32E-07		3.66E-07		-1.29E+02		9.976		2044		-1.29E+02

		7.24E-07		3.62E-07		-1.29E+02		9.980		2045		-1.29E+02

		7.40E-07		3.70E-07		-1.29E+02		9.985		2046		-1.29E+02

		7.54E-07		3.77E-07		-1.28E+02		9.990		2047		-1.29E+02

		7.22E-07		3.61E-07		-1.29E+02		9.995		2048		-1.29E+02

		7.05E-07		3.53E-07		-1.29E+02		10.000		2049		-1.29E+02





MICROBAROMETER BANDWIDTH FILTERED OUTPUT


-30.00


-20.00


-10.00


0.00


0.001 0.01 0.1 1 10 100


FREQUENCE (Hz)


ATTENUATION (dB)


- 3dB


0.01 Hz


27 Hz




MBD0011BFA1.xls

sensibilité A


			


			Comparison between the CEA infrasound station and the Expert Group proposals


						(Report of the Infrasound Experts Group, December 15, 1995)


						Sensor minimum									CEA sensor									CEA sensor


						charactéristics									20 bits ADC									24 bits ADC


						proposed by GSE									filtered outpout									no filtered


			Sensitivity												100			mV/Pa			(1)			1			mV/Pa


			Pass band			0.02-5 Hz									0.01-27 Hz						(2)			0-27 Hz


			Antialiasing filter			10 Hz									8 Hz									10 Hz


			Sampling frequency			20 Hz									20  Hz									25  Hz


			Amplitude range of sensor												200			hPa pp						200			hPa pp


			Electronic noise												4			mPa pp						4			mPa pp


			Dynamic range												134			dB						134			dB


			Digitizing range												20			Vcc						20			Vcc


			Digitizing outpout												20			bits						24			bits


			LSB  (filtered data)												0.19			mPa						1.19			mPa


			Electronic noise (peak to peak)												21			LSB						3			LSB


			Sensitivity of atmospheric pressure												1			mV/hPa						1			mV/hPa


			outpout (used for calibration)


			Amplitude range outpout			100			Pa pp						200			Pa pp						20000			Pa pp


			Electronic noise			10			mPa pp						4			mPa pp						4			mPa pp


			Dynamic range			80			dB						94			dB						134			dB


															(1) also suitable for 16 bit ADC


															(2) 0.001-27 Hz option








sensibilité F


			


			Comparison between the LDG infrasound station and the Experts Group proposals


						(Report of the Infrasound Experts Group, December 15, 1995)


						Réseau préconisé									Proposition LDG									Proposition LDG


						par groupe d'experts									Sortie filtrée 20 bits									Numériseur 24 bits


			Sensibilité												100			mV/Pa			(1)			1			mV/Pa


			Bande passante			0.02-5 Hz									0.01-27 Hz						(2)			0-27 Hz


			Filtre Antirepliement			10 Hz									8 Hz									10 Hz


			Fréquence d'échantillonnage			20 Hz									20  Hz									25  Hz


			Gamme de mesure capteur												200			hPa cc						200			hPa cc


			Bruit électronique capteur												4			mPa cc						4			mPa cc


			Dynamique capteur												134			dB						134			dB


			Gamme de numérisation												20			Vcc						20			Vcc


			Numérisation												20			bits						24			bits


			Gamme de mesure bande filtrée			100			Pa cc						200			Pa cc						20000			Pa cc


			résolution			10			mPa cc


			Bruit électronique												4			mPa cc						4			mPa cc


			Dynamique			80			dB						94			dB						134			dB


			LSB mPa (bande filtrée)												0.19			mPa						1.19			mPa


			Bruit  électronique cc												21			LSB						3			LSB


			Sortie Pression Atmosphérique												1			mV/hPa						1			mV/hPa


			(Contrôle bon fonctionnement)


															(1) Convient aussi avec ADC 16 bits


															(2) Option 0.001-27 Hz








CAPTEUR 1000 F


			0.001			0.001


			0.0015			0.0015


			0.0018			0.0018


			0.002			0.002


			0.0021			0.0021


			0.0022			0.0022


			0.0023			0.0023


			0.0024			0.0024


			0.0025			0.0025


			0.0026			0.0026


			0.0027			0.0027


			0.0028			0.0028


			0.003			0.003


			0.0032			0.0032


			0.0034			0.0034


			0.0036			0.0036


			0.0038			0.0038


			0.004			0.004


			0.0045			0.0045


			0.005			0.005


			0.006			0.006


			0.007			0.007


			0.008			0.008


			0.009			0.009


			0.01			0.01


			0.012			0.012


			0.015			0.015


			0.0166			0.0166


			0.018			0.018


			0.02			0.02


			0.025			0.025


			0.03			0.03


			0.0333			0.0333


			0.035			0.035


			0.037			0.037


			0.04			0.04


			0.05			0.05


			0.06			0.06


			0.07			0.07


			0.08			0.08


			0.0833			0.0833


			0.09			0.09


			0.1			0.1


			0.12			0.12


			0.15			0.15


			0.2			0.2


			0.3			0.3


			0.4			0.4


			0.5			0.5


			0.6			0.6


			0.7			0.7


			0.8			0.8


			0.9			0.9


			1			1


			1.2			1.2


			1.5			1.5


			2			2


			3			3


			4			4


			5			5


			6			6


			7			7


			8			8


			8.5			8.5


			9			9


			9.5			9.5


			10			10


			11			11


			12			12


			13			13


			14			14


			15			15


			16			16


			17			17


			18			18


			19			19


			20			20


			21			21


			22			22


			23			23


			24			24


			25			25


			26			26


			27			27


			28			28


			29			29


			30			30


			33			33


			36			36


			40			40


			50			50


			60			60


			70			70


			80			80


			90			90


			100			100





- 3dB


0.01 Hz


27 Hz


0.01 Hz


FREQUENCE (Hz)


ATTENUATION (dB)


MICROBAROMETER BANDWIDTH FILTERED OUTPUT


-20.0434704885


0


-16.57506288


-15.0332833127


-14.1499858503


-13.7432868545


-13.3570676955


-12.9895651006


-12.6392395041


-12.3047384621


-11.9848672507


-11.6785650192


-11.3848852857


-10.8320854927


-10.3206365049


-9.8457490954


-9.4034374992


-8.9903454817


-8.6036171874


-7.736833028


-6.9899276554


-5.7725817806


-4.8301097734


-4.0868372484


-3.4921253262


-3.0104817245


-2.2904414132


-1.5971611003


-1.3447780368


-1.1683504635


-0.9692369053


-0.6447079755


-0.4576981978


-0.375104607


-0.340918647


-0.3063036356


-0.2634089986


-0.1704532815


-0.1191145286


-0.0878653808


-0.0674649346


-0.0622747227


-0.05342539


-0.0433576346


-0.0302151975


-0.0194495983


-0.0111001705


-0.0052682933


-0.0034239627


-0.0027880669


-0.0026739588


-0.0028462367


-0.0032065428


-0.0037078815


-0.0043254984


-0.0058589828


-0.0088177454


-0.0153604888


-0.0342369981


-0.0607335035


-0.0948309451


-0.1365375258


-0.1858747569


-0.2428770699


-0.2742673977


-0.3075937884


-0.3428651331


-0.3800915522


-0.4604566103


-0.5487966737


-0.6452421071


-0.7499462683


-0.8630848415


-0.984854044


-1.1154676252


-1.2551526297


-1.4041439505


-1.5626777629


-1.7309839955


-1.9092780616


-2.0977521346


-2.2965663064


-2.5058399985


-2.7256440156


-2.9559936197


-3.1968429662


-3.4480811855


-3.7095303069


-4.5523675475


-5.4745895722


-6.803434564


-10.3914854002


-13.9957114652


-17.3821095919


-20.4875733738


-23.3189925555


-25.9044943055





CAPTEUR 1000 A


			0.001			0.001			0.001			0.001


			0.0015			0.0015						0.0015


			0.0018			0.0018						0.0018


			0.002			0.002						0.002


			0.0021			0.0021						0.0021


			0.0022			0.0022						0.0022


			0.0023			0.0023						0.0023


			0.0024			0.0024						0.0024


			0.0025			0.0025						0.0025


			0.0026			0.0026						0.0026


			0.0027			0.0027						0.0027


			0.0028			0.0028						0.0028


			0.003			0.003						0.003


			0.0032			0.0032						0.0032


			0.0034			0.0034						0.0034


			0.0036			0.0036						0.0036


			0.0038			0.0038						0.0038


			0.004			0.004						0.004


			0.0045			0.0045						0.0045


			0.005			0.005						0.005


			0.006			0.006						0.006


			0.007			0.007						0.007


			0.008			0.008						0.008


			0.009			0.009						0.009


			0.01			0.01						0.01


			0.012			0.012						0.012


			0.015			0.015						0.015


			0.0166			0.0166						0.0166


			0.018			0.018						0.018


			0.02			0.02						0.02


			0.025			0.025						0.025


			0.03			0.03						0.03


			0.0333			0.0333						0.0333


			0.035			0.035						0.035


			0.037			0.037						0.037


			0.04			0.04						0.04


			0.05			0.05						0.05


			0.06			0.06						0.06


			0.07			0.07						0.07


			0.08			0.08						0.08


			0.0833			0.0833						0.0833


			0.09			0.09						0.09


			0.1			0.1						0.1


			0.12			0.12						0.12


			0.15			0.15						0.15


			0.2			0.2						0.2


			0.3			0.3						0.3


			0.4			0.4						0.4


			0.5			0.5						0.5


			0.6			0.6						0.6


			0.7			0.7						0.7


			0.8			0.8						0.8


			0.9			0.9						0.9


			1			1						1


			1.2			1.2						1.2


			1.5			1.5						1.5


			2			2						2


			3			3						3


			4			4						4


			5			5						5


			6			6						6


			7			7						7


			8			8						8


			8.5			8.5						8.5


			9			9						9


			9.5			9.5						9.5


			10			10						10


			11			11						11


			12			12						12


			13			13						13


			14			14						14


			15			15						15


			16			16						16


			17			17						17


			18			18						18


			19			19						19


			20			20						20


			21			21						21


			22			22						22


			23			23						23


			24			24						24


			25			25						25


			26			26						26


			27			27						27


			28			28						28


			29			29						29


			30			30						30


			33			33						33


			36			36						36


			40			40						40


			50			50						50


			60			60						60


			70			70						70


			80			80						80


			90			90						90


			100			100						100





0,01Hz


0,02Hz


0,001Hz


- 3dB


0.01 Hz


0.02 Hz


0,001 Hz


FREQUENCY (Hz)


ATTENUATION (dB)


The MB2000  microbarometer frequency response


-20.0434704885


-26.0338956486


0


-3.0104813497


-16.57506288


-22.5255799811


-1.5971602568


-15.0332833127


-20.9526248532


-1.1683492489


-14.1499858503


-20.045648245


-0.9692354058


-13.7432868545


-19.6262651127


-0.887719703


-13.3570676955


-19.2268102226


-0.8158057102


-12.9895651006


-18.8455292598


-0.7520787077


-12.6392395041


-18.4808918946


-0.6953694009


-12.3047384621


-18.131555181


-0.6447056326


-11.9848672507


-17.7963341393


-0.5992746015


-11.6785650192


-17.4741778922


-0.5583931059


-11.3848852857


-17.1641501441


-0.5214839549


-10.8320854927


-16.5772140354


-0.4576948239


-10.3206365049


-16.0297795683


-0.4047817726


-9.8457490954


-15.5171449919


-0.3604348471


-9.4034374992


-15.0354138573


-0.322919739


-8.9903454817


-14.5813205863


-0.290915549


-8.6036171874


-14.1521008387


-0.2634030006


-7.736833028


-13.173171443


-0.2094508888


-6.9899276554


-12.3068087012


-0.1704439095


-5.7725817806


-10.8341035478


-0.1191010329


-4.8301097734


-9.6227038263


-0.0878470117


-4.0868372484


-8.6055135794


-0.0674409424


-3.4921253262


-7.7386624665


-0.0533950248


-3.0104817245


-6.991687654


-0.0433201467


-2.2904414132


-5.7741996045


-0.0301612149


-1.5971611003


-4.4385865968


-0.0193652505


-1.3447780368


-3.8959765937


-0.0158380118


-1.1683504635


-3.4933416057


-0.0134897155


-0.9692369053


-3.0115827774


-0.0109502189


-0.6447079755


-2.149463859


-0.0070502788


-0.4576981978


-1.5978405658


-0.0049309019


-0.375104607


-1.3384238074


-0.0040235598


-0.340918647


-1.2278612993


-0.0036530867


-0.3063036356


-1.1138857659


-0.0032809942


-0.2634089986


-0.9696814541


-0.0028241551


-0.1704532815


-0.6450185326


-0.0018508665


-0.1191145286


-0.4579284306


-0.0013243885


-0.0878653808


-0.3410986085


-0.0010093187


-0.0674649346


-0.2635565931


-0.0008072986


-0.0622747227


-0.2436628338


-0.0007566447


-0.05342539


-0.2095850192


-0.0006713317


-0.0433576346


-0.1705663016


-0.0005766625


-0.0302151975


-0.1192148876


-0.0004606293


-0.0194495983


-0.0767604661


-0.0003827299


-0.0111001705


-0.043493018


-0.0003645503


-0.0052682933


-0.0197149332


-0.0004935637


-0.0034239627


-0.0115600571


-0.0007375183


-0.0027880669


-0.0079980937


-0.0010685472


-0.0026739588


-0.006293138


-0.0014797742


-0.0028462367


-0.0055057153


-0.0019688439


-0.0032065428


-0.0052429496


-0.0025347728


-0.0037078815


-0.0053170262


-0.0031770915


-0.0043254984


-0.005628982


-0.0038955534


-0.0058589828


-0.0067642489


-0.0055604052


-0.0088177454


-0.009397152


-0.0086266534


-0.0153604888


-0.0156864209


-0.0152529985


-0.0342369981


-0.0343818618


-0.0341892243


-0.0607335035


-0.0608149903


-0.0607066306


-0.0948309451


-0.094883097


-0.0948137465


-0.1365375258


-0.1365737425


-0.1365255823


-0.1858747569


-0.1859013652


-0.1858659821


-0.2428770699


-0.2428974419


-0.2428703517


-0.2742673977


-0.2742854435


-0.2742614466


-0.3075937884


-0.3076098847


-0.3075884801


-0.3428651331


-0.3428795797


-0.342860369


-0.3800915522


-0.3801045903


-0.3800872526


-0.4604566103


-0.4604673855


-0.4604530568


-0.5487966737


-0.5488057279


-0.5487936878


-0.6452421071


-0.645249822


-0.645239563


-0.7499462683


-0.7499529203


-0.7499440746


-0.8630848415


-0.8630906362


-0.8630829305


-0.984854044


-0.984859137


-0.9848523644


-1.1154676252


-1.1154721367


-1.1154661374


-1.2551526297


-1.2551566538


-1.2551513027


-1.4041439505


-1.4041475622


-1.4041427595


-1.5626777629


-1.5626810224


-1.562676688


-1.7309839955


-1.730986952


-1.7309830205


-1.9092780616


-1.9092807554


-1.9092771732


-2.0977521346


-2.0977545993


-2.0977513218


-2.2965663064


-2.29656857


-2.2965655599


-2.5058399985


-2.5058420846


-2.5058393105


-2.7256440156


-2.7256459444


-2.7256433796


-2.9559936197


-2.9559954082


-2.9559930299


-3.1968429662


-3.1968446292


-3.1968424178


-3.4480811855


-3.4480827358


-3.4480806742


-3.7095303069


-3.7095317556


-3.7095298291


-4.5523675475


-4.5523687448


-4.5523671527


-5.4745895722


-5.4745905782


-5.4745892404


-6.803434564


-6.8034353789


-6.8034342953


-10.3914854002


-10.3914859218


-10.3914852283


-13.9957114652


-13.9957118274


-13.9957113458


-17.3821095919


-17.382109858


-17.3821095041


-20.4875733738


-20.4875735775


-20.4875733066


-23.3189925555


-23.3189927165


-23.3189925024


-25.9044943055


-25.9044944359


-25.9044942625





baro1


															PH			PH			PH						PB			PB


															50 S			100 s			300 s			1000s			40			34 Hz


			FREQUENCE			PERIODE			OMEGA			OMEGA²			GAIN			GAIN			GAIN						GAIN			GAIN			CAPTEUR


															0.1			0.4									0.2						0.01 Hz			0.02 Hz			0.0333 Hz			0,001 Hz


			0.00100			1000.000			0.0			0.0000394786			-26.0			-20.0			-10.3			-3.0			-0.0			-0.0			-20.04			-26.03			-10.33			-3.01


			0.0015			666.667			0.0			0.0000888269			-22.5			-16.6			-7.3			-1.6			-0.0			-0.0			-16.58			-22.53			-7.29			-1.60


			0.0018			555.556			0.0			0.0001279107			-21.0			-15.0			-6.0			-1.2			-0.0			-0.0			-15.03			-20.95			-6.05			-1.17


			0.0020			500.000			0.0			0.0001579144			-20.0			-14.1			-5.4			-1.0			-0.0			-0.0			-14.15			-20.05			-5.38			-0.97


			0.0021			476.190			0.0			0.0001741006			-19.6			-13.7			-5.1			-0.9			-0.0			-0.0			-13.74			-19.63			-5.08			-0.89


			0.0022			454.545			0.0			0.0001910764			-19.2			-13.4			-4.8			-0.8			-0.0			-0.0			-13.36			-19.23			-4.81			-0.82


			0.0023			434.783			0.0			0.0002088418			-18.8			-13.0			-4.6			-0.8			-0.0			-0.0			-12.99			-18.85			-4.55			-0.75


			0.0024			416.667			0.0			0.0002273967			-18.5			-12.6			-4.3			-0.7			-0.0			-0.0			-12.64			-18.48			-4.31			-0.70


			0.0025			400.000			0.0			0.0002467413			-18.1			-12.3			-4.1			-0.6			-0.0			-0.0			-12.30			-18.13			-4.09			-0.64


			0.0026			384.615			0.0			0.0002668754			-17.8			-12.0			-3.9			-0.6			-0.0			-0.0			-11.98			-17.80			-3.89			-0.60


			0.0027			370.370			0.0			0.000287799			-17.5			-11.7			-3.7			-0.6			-0.0			-0.0			-11.68			-17.47			-3.70			-0.56


			0.0028			357.143			0.0			0.0003095122			-17.2			-11.4			-3.5			-0.5			-0.0			-0.0			-11.38			-17.16			-3.52			-0.52


			0.0030			333.333			0.0			0.0003553074			-16.6			-10.8			-3.2			-0.5			-0.0			-0.0			-10.83			-16.58			-3.20			-0.46


			0.0032			312.500			0.0			0.0004042609			-16.0			-10.3			-2.9			-0.4			-0.0			-0.0			-10.32			-16.03			-2.92			-0.40


			0.0034			294.118			0.0			0.0004563726			-15.5			-9.8			-2.7			-0.4			-0.0			-0.0			-9.85			-15.52			-2.67			-0.36


			0.0036			277.778			0.0			0.0005116427			-15.0			-9.4			-2.4			-0.3			-0.0			-0.0			-9.40			-15.04			-2.44			-0.32


			0.0038			263.158			0.0			0.000570071			-14.6			-9.0			-2.2			-0.3			-0.0			-0.0			-8.99			-14.58			-2.25			-0.29


			0.0040			250.000			0.0			0.0006316576			-14.2			-8.6			-2.1			-0.3			-0.0			-0.0			-8.60			-14.15			-2.07			-0.26


			0.0045			222.222			0.0			0.0007994417			-13.2			-7.7			-1.7			-0.2			-0.0			-0.0			-7.74			-13.17			-1.71			-0.21


			0.0050			200.000			0.0			0.0009869651			-12.3			-7.0			-1.4			-0.2			-0.0			-0.0			-6.99			-12.31			-1.44			-0.17


			0.0060			166.667			0.0			0.0014212297			-10.8			-5.8			-1.0			-0.1			-0.0			-0.0			-5.77			-10.83			-1.05			-0.12


			0.0070			142.857			0.0			0.0019344515			-9.6			-4.8			-0.8			-0.1			-0.0			-0.0			-4.83			-9.62			-0.79			-0.09


			0.0080			125.000			0.1			0.0025266305			-8.6			-4.1			-0.6			-0.1			-0.0			-0.0			-4.09			-8.61			-0.62			-0.07


			0.0090			111.111			0.1			0.0031977668			-7.7			-3.5			-0.5			-0.1			-0.0			-0.0			-3.49			-7.74			-0.50			-0.05


			0.0100			100.000			0.1			0.0039478602			-7.0			-3.0			-0.4			-0.0			-0.0			-0.0			-3.01			-6.99			-0.41			-0.04


			0.0120			83.333			0.1			0.0056849187			-5.8			-2.3			-0.3			-0.0			-0.0			-0.0			-2.29			-5.77			-0.29			-0.03


			0.0150			66.667			0.1			0.0088826855			-4.4			-1.6			-0.2			-0.0			-0.0			-0.0			-1.60			-4.44			-0.19			-0.02


			0.0166			60.241			0.1			0.0108787236			-3.9			-1.3			-0.2			-0.0			-0.0			-0.0			-1.34			-3.90			-0.15			-0.02


			0.0180			55.556			0.1			0.0127910671			-3.5			-1.2			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-1.17			-3.49			-0.13			-0.01


			0.0200			50.000			0.1			0.0157914409			-3.0			-1.0			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.97			-3.01			-0.11			-0.01


			0.0250			40.000			0.2			0.0246741264			-2.1			-0.6			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.64			-2.15			-0.07			-0.01


			0.0300			33.333			0.2			0.035530742			-1.6			-0.5			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.46			-1.60			-0.05			-0.00


			0.0333			30.030			0.2			0.0437774272			-1.3			-0.4			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.38			-1.34			-0.04			-0.00


			0.0350			28.571			0.2			0.0483612877			-1.2			-0.3			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.34			-1.23			-0.03			-0.00


			0.0370			27.027			0.2			0.0540462065			-1.1			-0.3			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.31			-1.11			-0.03			-0.00


			0.0400			25.000			0.3			0.0631657636			-1.0			-0.3			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.26			-0.97			-0.03			-0.00


			0.0500			20.000			0.3			0.0986965056			-0.6			-0.2			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.17			-0.65			-0.02			-0.00


			0.0600			16.667			0.4			0.1421229681			-0.5			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.12			-0.46			-0.01			-0.00


			0.0700			14.286			0.4			0.193445151			-0.3			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.09			-0.34			-0.01			-0.00


			0.0800			12.500			0.5			0.2526630543			-0.3			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.07			-0.26			-0.01			-0.00


			0.0833			12.005			0.5			0.2739376783			-0.2			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.06			-0.24			-0.01			-0.00


			0.0900			11.111			0.6			0.3197766781			-0.2			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.05			-0.21			-0.01			-0.00


			0.1000			10.000			0.6			0.3947860224			-0.2			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.04			-0.17			-0.00			-0.00


			0.1200			8.333			0.8			0.5684918723			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.03			-0.12			-0.00			-0.00


			0.1500			6.667			0.9			0.8882685504			-0.1			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.02			-0.08			-0.00			-0.00


			0.2000			5.000			1.3			1.5791440896			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.01			-0.04			-0.00			-0.00


			0.3000			3.333			1.9			3.5530742016			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.01			-0.02			-0.00			-0.00


			0.4000			2.500			2.5			6.3165763584			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			0.5000			2.000			3.1			9.86965056			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			0.6000			1.667			3.8			14.2122968064			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			0.7000			1.429			4.4			19.3445150976			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			0.8000			1.250			5.0			25.2663054336			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			0.9000			1.111			5.7			31.9776678144			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			1.00			1.000			6.3			39.47860224			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.00			-0.01			-0.00			-0.00


			1.20			0.833			7.5			56.8491872256			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.01			-0.01			-0.01			-0.01


			1.50			0.667			9.4			88.82685504			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.01			-0.01			-0.01			-0.01


			2.00			0.500			12.6			157.91440896			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.02			-0.02			-0.02			-0.02


			3.00			0.333			18.8			355.30742016			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.03			-0.03			-0.03			-0.03


			4.00			0.250			25.1			631.65763584			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-0.06			-0.06			-0.06			-0.06


			5.00			0.200			31.4			986.965056			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-0.09			-0.09			-0.09			-0.09


			6.00			0.167			37.7			1421.22968064			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-0.14			-0.14			-0.14			-0.14


			7.00			0.143			44.0			1934.45150976			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.2			-0.19			-0.19			-0.19			-0.19


			8.00			0.125			50.3			2526.63054336			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.2			-0.24			-0.24			-0.24			-0.24


			8.50			0.118			53.4			2852.32901184			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.3			-0.27			-0.27			-0.27			-0.27


			9.00			0.111			56.5			3197.76678144			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.3			-0.31			-0.31			-0.31			-0.31


			9.50			0.105			59.7			3562.94385216			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.3			-0.34			-0.34			-0.34			-0.34


			10.00			0.100			62.8			3947.860224			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.4			-0.38			-0.38			-0.38			-0.38


			11.00			0.091			69.1			4776.91087104			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.4			-0.46			-0.46			-0.46			-0.46


			12.00			0.083			75.4			5684.91872256			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.5			-0.55			-0.55			-0.55			-0.55


			13.00			0.077			81.7			6671.88377856			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.6			-0.65			-0.65			-0.65			-0.65


			14.00			0.071			88.0			7737.80603904			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-0.7			-0.75			-0.75			-0.75			-0.75


			15.00			0.067			94.2			8882.685504			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-0.8			-0.86			-0.86			-0.86			-0.86


			16.00			0.063			100.5			10106.52217344			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-0.9			-0.98			-0.98			-0.98			-0.98


			17.00			0.059			106.8			11409.31604736			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.1			-1.0			-1.12			-1.12			-1.12			-1.12


			18.00			0.056			113.1			12791.06712576			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.2			-1.1			-1.26			-1.26			-1.26			-1.26


			19.00			0.053			119.4			14251.77540864			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.2			-1.2			-1.40			-1.40			-1.40			-1.40


			20.00			0.050			125.7			15791.440896			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.3			-1.3			-1.56			-1.56			-1.56			-1.56


			21.00			0.048			131.9			17410.06358784			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.3			-1.4			-1.73			-1.73			-1.73			-1.73


			22.00			0.045			138.2			19107.64348416			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.4			-1.5			-1.91			-1.91			-1.91			-1.91


			23.00			0.043			144.5			20884.18058496			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.5			-1.6			-2.10			-2.10			-2.10			-2.10


			24.00			0.042			150.8			22739.67489024			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.5			-1.8			-2.30			-2.30			-2.30			-2.30


			25.00			0.040			157.1			24674.1264			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.6			-1.9			-2.51			-2.51			-2.51			-2.51


			26.00			0.038			163.4			26687.53511424			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.7			-2.0			-2.73			-2.73			-2.73			-2.73


			27.00			0.037			169.6			28779.90103296			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.8			-2.1			-2.96			-2.96			-2.96			-2.96


			28.00			0.036			175.9			30951.22415616			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-0.9			-2.3			-3.20			-3.20			-3.20			-3.20


			29.00			0.034			182.2			33201.50448384			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-1.1			-2.4			-3.45			-3.45			-3.45			-3.45


			30.00			0.033			188.5			35530.742016			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-1.2			-2.5			-3.71			-3.71			-3.71			-3.71


			33.00			0.030			207.3			42992.19783936			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-1.7			-2.9			-4.55			-4.55			-4.55			-4.55


			36.00			0.028			226.2			51164.26850304			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-2.2			-3.3			-5.47			-5.47			-5.47			-5.47


			40.00			0.025			251.3			63165.763584			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-3.0			-3.8			-6.80			-6.80			-6.80			-6.80


			50.00			0.020			314.2			98696.5056			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-5.4			-5.0			-10.39			-10.39			-10.39			-10.39


			60.00			0.017			377.0			142122.968064			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-7.8			-6.2			-14.00			-14.00			-14.00			-14.00


			70.00			0.014			439.8			193445.150976			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-10.2			-7.2			-17.38			-17.38			-17.38			-17.38


			80.00			0.013			502.7			252663.054336			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-12.3			-8.2			-20.49			-20.49			-20.49			-20.49


			90.00			0.011			565.5			319776.678144			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-14.3			-9.1			-23.32			-23.32			-23.32			-23.32


			100.00			0.010			628.3			394786.0224			-0.0			-0.0			-0.0			-0.0			-16.0			-9.9			-25.90			-25.90			-25.90			-25.90











_989827211.bin

_983787243.doc
[image: image1.png]#Démarrer| & Corbeille |[3¢ Microsoft Excel - ... ) Explorateur - Modeles | &% Paint Shop Pro - etap BRBHY 1202

x Ex =l81x]
|/$ Eichier Edition affichage Insertion Format Qutils Données Fenétre 2 =8l x|
INECIEIN ALY X2 €~ B s |@
|| arial sloEEs ==l |o-a-A-
= 0.000005
B C D E F G H | I
250E-06  -112E+02 0015 4
250E-06  -1.12E+02 0020 5
250E-06  -112E+02 0024 6
250E-06  -112E+02 0029 7
250600 25
250E-06 | Regarder dans: | references_020 B ] [eal 5
250606 [Ari.exe Ta]Whb1103.dat B wb1110.020 B wb1117.020 Tt ouvrir
2.50E-06 co20_1.exe [Ewbii04020  slwbiiindat [whiiz.dat  Ewt
2.50E-06 Co20_4.exe [#]Wh1104.dat Fwb1111.020 Fwb1118.020 [t e
250E-06 Comi20viee [EWbLIOS020  [AlWbilildat  slwblusdat  [Swt
250E-06 | [Slcomertbat [Alwhiiosdat  Ewbil2020  [Hwbil1o020  lwt | Approfondr.
3 E0E.06 | |Hedtomds  [Bwbiosoe0  wbilizdat  awbinodat  Hwt
S50E.0p | [DLmwutioal [Alwolioedat  Ewbiliaoe  [Ewbli20me  wk
: [Awbiioroeo  Ewbiiozoen  wbiladat  wwhiindat  Hwt
250E-06 | [ w1101 dat [s]Wh1107 dat Ewbi14020  [Ewbi121.020 [l
250E-06 | |a]wb1101b.xls 5 wb1108.020 [alWh1114.dat [=lWh1121.dat Hwt
250E-06 | [wbiio2020  slwbiiosdst  Ewbilisoen  Ewbiizzoz  [slwt
250E-06 | [slwbiio2dat  [Hwbiiosce0  Ewbilemn  awbiizzdat  Hwt
2 50E.06 | |5 Wh1103.020 Wb 1109.dat ] Wh1116.dat ] wb1123.020 -ka
250E-06 5 5 -
550 p  Chercher les fichiers qui répondent a ces criéres
5 50E.0p | Nomde fichier: [ =] Texte ou propriste: | =] rechercher
% ggggg Type de fihiers [Tous les fichiers (*.%) =] e e crers [rimporte quand <] | Nowvelie rech
250E.06 | |106 fichier &) rowe(s).
250E-06 ~-TTZE+T T £)
250E-06  -1.12E+02 0.142 30
250E-06  -1.12E+02 0.146 31 B
iche de cabaiin ), importation courbe de bruit/ « I

|
' Somme=1.02E-02 NUM|







_983868127.xls
THERM4

				CORRECTION THERMIQUE DU µBARO WB1114

		1- CALCUL DE LA DERIVE THERMIQUE DU CAPTEUR

		Mesures				facteur de conversion en PT9 (hPa/V)				-10		hPa/V

		Temp (°C)		VPT9 Ref (V)		VPT9 mesure (V)

		60		-0.8656		-0.9486

		-25		-0.9078		-1.6445

		60		-0.734		-0.8657

		-25		-0.4799		-1.2569

		60		-0.8322		-0.8322

		Calculs auxiliaires

		xi		xmoy		xi-xmoy		(xi-xmoy)*T		Tmoy		Ti-Tmoy		(Ti-Tmoy)²

		0.83		3.4568		-2.6268		-157.608		26		34		1156

		7.367				3.9102		-97.755				-51		2601

		1.317				-2.1398		-128.388				34		1156

		7.77				4.3132		-107.83				-51		2601

		0				-3.4568		-207.408				34		1156

								-698.989						8670

		Pente calculée (hPa/°C)				-0.081

		2- CALCUL DE LA LONGUEUR D'INVAR CORRECTRICE

				Longueur Théorique nécessaire				-13.1		mm

		Longueur réelle correctrice nécessaire:						0.0		mm





THERM4

		



Température (°C)

Pression (hPa)




_979720300.unknown

