EVOLUTIONS

	Indice 
	Description des modifications

	A


	

	B


	

	C


	

	D


	

	E


	


	Indice
	Date
	Etabli par
	Validé par
	Approuvé par

	-
	16/04/2014
	Serge LE MALLET
	
	

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	

	E
	
	
	
	


	[image: image1.jpg]"PROLANN "~

www.prolann-srmp.com





	RAPPORT D’ETUDE OPTOGEO PAHSE 1

	
	

	
	Numéro
	Indice
	Type

	
	PR 000 076
	-
	ETU


[image: image2.jpg]"PROLANN "

www.prolann-srmp.com




___________________________________________________________________________

OPTOGEO
___________________________________________________________________________

Rapport d’étude Phase 1
[image: image75.png]L OPY6T 1IAOWL e
1o)ynos poddng

1B4OLD-orS0RANIE 089 14 - 21 d8

OWL/3sYa =0

AL €54

«\ s !

SjUDAINS 960d

SUOISIOIC JIOA -
“a1ia5 5P OIBLINU Q|- -l
Juswao0|dw3/ — [
o ~~jal4n0s NP SpIA BB}
- ~ sidD JUBIG0 © 910D

@
SINADG SUDS
A B1BUY

-l INADG SUDS
4in sibuy





SOMMAIRE

3A-
Choix du soufflet


3Soufflet MB2005 – Documentation


4Soufflet MB2005 – Matériel disponible


5Soufflet MB3 – Documentation


5Protocole de mesure du soufflet


7Mesure des soufflets


10B-
Intégration du système optique


13C-
Protection du faisceau en espace libre


15D-
Fixation de l’interféromètre


18E-
Choix de la cavité


18F-
Interface ( connectique ) avec le système d’acquisition optique


20G-
Intégration capteurs (Pression et Température)


21H-
Caractérisation des transducteurs


22ANNEXES


22ANNEXE A : Plan du soufflet du MB2005


25ANNEXE B : Plan du soufflet du MB3


30ANNEXE C : Protocole de test des soufflets


30Introduction


30Idée à mettre en œuvre


31Protocole de test


31Introduction


31Equipements nécessaires


31Déroulement du test


33ANNEXE 1 : Documentation des capteurs LK-G37


35ANNEXE 2 : Contraintes sur les supports


35Bibliographie


36ANNEXE D : Interféromètre Optique


41ANNEXE E : Devis Kerdry pour traitement optique


41


42ANNEXE F : Documentation du Miroir


44ANNEXE G : Documentation de la Lentille GRIN


45ANNEXE H : Documentation tube en PMMA ( Source Sunclear )




A- Choix du soufflet

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Proposition SRMP :

3 à 5 soufflets de chaque type (soufflet MB2005 et MB3). Intérêt comparer leurs performances (seulement simulé jusqu’ici selon le CEA ), et permettre un choix éclairé pour le proto 2. 

Réponse CEA : OK pour l’idée. Mais difficile d’utiliser plus de 2 ou 3 soufflets de chaque type. Question sur les délais d’approvisionnement et les coûts d’achat ? Le CEA démontera 2 MB2005 (peut-être 3, voir le stock) pour fournir les soufflets, et SRMP prendra 3 soufflets de MB3 sur son stock.

Pour passer d’un soufflet à l’autre, il faudra un minimum d’opérations. Le soufflet de MB2005 étant plus large que celui du MB3, une pièce intermédiaire pour passer de l’un à l’autre sera conçu. Elle aura pour rôle d’adapter la fixation du soufflet MB3 à celle d’un soufflet MB2005, et de placer la masse mobile des deux soufflets à la même position par rapport au transducteur optique.

Amplitude de compression du soufflet : l’altitude opérationnelle des micro-baromètres est comprise entre 0 et 4000 m, ce qui correspond à une variation théorique de la position en verticale de la masse mobile du soufflet de l’ordre de 2 mm pour le MB2005 et de l’ordre de 5 mm pour le MB3. Il faudra prendre en compte ces valeurs pour définir l’espace libre entre le transducteur optique et le système optique de renvoi.

Des questions sont posées autour de la déformation angulaire des soufflets. A priori, celle-ci est faible, mais personne ne possède aujourd’hui de mesures de ce paramètre. Une expérimentation est à faire pour la quantifier. Le CEA définit un protocole de mesure, puis effectuera l’expérience. Cette mesure servira également pour les autres capteurs infrasons.
	
	
	
	X
	
	

	Choix du soufflet ???
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Soufflet MB2005 – Documentation
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Prolann, mail du 15/04/2014 :

Pour info, ci-joint le seul plan à notre disposition à PROLANN.

Nous n’achetons jamais les soufflets des MB2005, ils nous sont fournis par Eolane pour faire le collage des « Supports Ferrites ».

Comme Calorstat n’a pas obtenu la fabrication des soufflets du MB3, il me semble délicat de leur demander de nous fournir les plans du soufflet MB2005 plus complet.

Pouvez vous le faire de votre côté ?

CEA, mail du 15/04/2014 :

Je n’ai pas mieux ! Le document que j’ai trouvé a le même plan. As-tu besoin de plus d’informations ?

Prolann, mail du 15/04/2014 :

Comme Nathalie doit être dans vos locaux demain ( heure ? ), pourrais tu lui donner un soufflet de MB2005 qui ne vous servirait pas pour compléter ma modélisation par mesure à défaut de plan plus précis.

Peut être y en a-t-il un de disponible dans l’étagère des MB dans le labo métro infrasons ? A voir avec Franck LARSONNIER.

CEA, mail du 15/04/2014 :

Pour le soufflet de MB2005, s’il revient, c’est possible. Je peux en donner un à Nathalie demain.
	
	
	
	X
	
	

	Prêt du soufflet par le CEA à Prolann le 16/04/2014 pour mesure et prise de photos :

Attention : le plan « SH 28 08062 0 » ne correspond pas à 100% au soufflet prêté par le CEA. En effet le plan ne représente pas la partie supérieure du soufflet qui le ferme. Celle-ci se compose d’un cône tronqué.
[image: image76.png]]
urioosy o

Y rrrrr i rrr o8 ) L L]

NOISAS2 IN3XND GNY 338NN WALl SOINOLOH V3L 3k

ONINIVINOD T8V1 NIV NV ATadv “OVE 4104 ¥ ONST

"IN HOVE V35 ONY 35V30VE ATIVAGINN ONISVIDVS - 7
‘SIS VIS TV SAONES - &

o vona- B
101NOUoNG0N Hova O TVASNAL
ssiy womao SIS I
PERSSEN- O

o men

saIoN
onows |
H L ; ’
[ T 3 e
o 3 B ¥ - V4V NOIIDES
) B, ° Esoso < 5
IR 5=8Y s
s\ [T =
i 65
VELOS
SEAVOTN - =
- f yATIO T S (z0)
eE, 1z0) s L . = 69
3 N =
(5 > Az ¢
> \ =
I TS S
“ 3
[GERHZ(ERRE
S0 \‘\
; i
- %
! A
A N
o= B
; T al i
/ = = &( 5
! (o !
i — e~ A —
A7 ss—1 -
=7 y— <
0% ez S
o —o
FEmT |
T avioxy 5 215 O I
L S AL - (mn:wm eP T e
SIAEED [ IT v
zzioosy € v S 9 1 8




[image: image3.jpg]



De plus sur le modèle en prêt la pièce « Support Ferrite » / « N°56/98 RXC » est déjà collé dessus mais sans le trou taraudé pour la tige filetée !.
	
	
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Soufflet MB2005 – Matériel disponible
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Cleint
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé


	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Quelles sont les configurations des soufflets MB2005 qui ont été mesurés par le CEA ?

2 Soufflets MB2005 sont avec une étanchéité sur la bride.

1 Soufflet MB2005 est avec une étanchéité en dehors de la bride.
Les 3 sont avec la pièce en aluminium collée sur le dessus.
Il faudrait que tous les soufflets soient identiques car on ne doit pas avoir des montages différents !

PROLANN le 26/06/2014, appel à Serge OLIVIER :

Le joint torique sera mis sur la cavité.
Les MB 2000avec le joint torique sur la bride se retrouverons joint contre joint.


	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Soufflet MB3 – Documentation
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Cleint
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	CEA, mail du 16/04/2014 :

En PJ, la feuille que Guillaume t’a montrée l’autre jour. Une remarque de sa part : a priori, c’est la dernière version mais sans certitude. Le mieux serait peut-être que tu contactes votre contact Comvat pour qu’il vous envoie ce même document pour être certain de la version. En tant que client, il va certainement te l’envoyer.
Prolann, mail du 16/04/2014 :

Nous avons un nouveau projet avec le CEA dans lequel on utiliserait le soufflet de COMVAT sous la référence du CEA TMG DET 2 -94E.

Pouvez me transmettre par le biais de COMVAT le plan à jour avec les caractéristiques du soufflet si celui-ci diffère du fichier joint.

ALTEC Equipement, Mr Arnaud AUBERT, mail du 16/04/2014 :

La fiche technique est toujours valable. N'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'information.
( Cf documents en annexes )
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Protocole de mesure du soufflet

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Cleint
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Version brouillon du protocole de mesure du soufflets
CEA, mail de S OLIVIER du 15/04/2014 :
Envoi du brouillon du protocole de test

Prolann, mail de remarques de S LE MALLET du 15/04/2014 :

Une remarque, il me paraît important que l’on utilise au moins 3  lasers de mesure à 120° simultanément pour permettre d’observer les déformations correctement.

En effet, il est peu probable mais possible que les deux lasers se trouvent dans l’axe horizontal de déformation du haut du soufflet et ne permettant donc pas de déterminer le défaut d’horizontalité.

Le fait d’utiliser au moins 3 lasers doit être compatible avec leur encombrement et celui du soufflet.

CEA mail de S OLIVIERdu 15/04/2014 :

Ta remarque est pertinente. C’est pour ça qu’à la fin de la séquence, je propose de tourner le soufflet de 60° sur son support (point 34) et de reprendre la procédure au point n°4. Cela devrait permettre d’avoir un deuxième axe de mesure. Celle-ci ne sera pas simultanée, et c’est dommage, mais il y aura tout de même un second axe de mesure pour éviter la mésaventure dont tu parles (juste sur l’axe de rotation).

Je ne peux pas faire mieux car je n’ai que 2 capteurs sous la main…

Prolann, mail de S LE MALLET du 15/04/2014 :

J’avais bien vu ton point 34, mais je ne savais pas si la quantité 2 était limitée pour des raisons de coût, d’encombrement ou de disponibilité de matériel.
Prolann, mail de A HUE du 22/04/2014 :

Après relecture du document transmis, je suis en phase avec toi sur le principe et la méthode de test. Mes interrogations sont plus portées sur les capteurs LK-G37 que tu utilises, notamment sur les points suivants :

- Son principe de fonctionnement est-il basé sur un montage type télémètre (par triangulation) ?

- La précision de mesure du déplacement est de quel ordre ?

- La mesure n’est-elle pas perturbée du fait que le faisceau laser traverse la plaque de plexiglas ? Déviation du faisceau ou perte de puissance…

Ces remarques sont plus par curiosités, car ce sont des capteurs que je ne connais pas.

Une autre remarque concernerait également la deuxième série de mesure dans le cas où on tourne le soufflet de 60°, pourquoi ne pas partir plutôt sur un angle de 90° ? on aurait ainsi une mesure dans chaque quart de surface du soufflet.

On en rediscute quand tu as de la disponibilité.

	
	
	
	
	X
	

	Version finale du protocole de mesure du soufflets

CEA mail de S OLIVIER du 23/04/2014 :

Pour tenir compte des remarques autour de la précédente version du protocole de test des soufflets, voici une dernière version. Finalement, je fais tourner le soufflet de 90° pour avoir un second axe de mesure qui soit perpendiculaire. De plus, j’ai gardé mon idée de passer outre la pression en fonction de l’altitude, et de faire une mesure tous les 50 hPa.

Anthony, si ça t’intéresse, j’ai scanné les calculs que j’ai fait pour tenir compte de l’épaisseur de plexiglas dans la mesure des capteurs optiques. Ils sont également en PJ.
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image4.jpg]174

m o T | |
\H i \m [ LW\ W m N \ ﬂ\u .&
E | nuRe | -4 ( -\
e 4+t 1 7
. | | ¢ # a ek - | g Wy NEE
|| . \ RER o i
i o NI
- mEs M ™ - B W
s & | S 1 b ,, | e
7l \l_ o o Wr \m J 0# r. 7/ n!.- a/k - «*O S I”Wl ITﬂ.
B | | 2 N\ o "y % N S
4.\\|Lwr\! = . bl . S B 0 ] i
r\lm\ = (SN | f W . i f\., NT Y !
l\umﬂ\ aL e S~ ﬂmvl I N IP_ \ Y | )
Vl E & A i ¥ A”I o mv h_\
) % N ) £
ba. S < [ ‘ t -
-o N L o o~ . ﬂ- Py -~ é ~ 4- l"/
~ | v 4§ J/ S " R) ¥ W
k w. i # 4—’ b — ns
,... J -m N X f .J \ﬂﬁ.r & W
AR { ; ﬂ/// . :
¢ # g @ | \rﬂ.— ) 4 f\”- f\'a.
NS =
ikl \mnl \—ﬂl v e ] m/
| ENE L
. /
| b N % 'm
e | !
AN Q | F1 ) P EP Y ol 4
| Pt . g
 um B s <~ o A == e
i L B o o « LSS
rfy,!! Ly N - E S 5 4:
e IVM i < 7 e M RIEEN b [ X
B % I N ]
N\ B /nmw,#F _4. = ..;.r. - ,a.ﬂu.lm ?w "
g I\ B ) | 2
i ™ lf —— S [ MY . N Wm
‘ 5 , | » =
=1 i Jr,flw i > , = ¥ -$ »
= i b b \ ,,
i | .,.rd. *dulﬁ l- f M
- 41.\7,, , | [ N [ £ e 4
% e ¥ %rw N | w{ ~ 3





Mesure des soufflets

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Cleint
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	CEA mail de S OLIVIER du 24/04/2014 :

Avec la dernière version du protocole de test des soufflets, j’ai commencé à faire quelques mesures sur les deux seuls soufflets en ma possession pour le moment. En PJ, vous trouverez des figures récapitulatives des résultats obtenus.

Les capteurs s’appellent cA et cB.

Pour résumer :

Sur le soufflet n°1, la première mesure correspond aux courbes bleus. Assez bizarrement, ces courbes sont assez parallèles, ce qui signifie qu’il n’y a pas de rotation du soufflet sur cet axe. A l’opposé, sur le second axe (courbes rouge et violette), les deux courbes se croisent, ce qui implique une rotation sur cet axe. Pour chaque axe, je me suis amusé à faire la moyenne des mesures des deux capteurs afin d’en déduire le déplacement du point central du soufflet. Sur chaque axe, on voit que ces deux courbes sont très proches, avec une sensibilité voisine de l’ordre de 46 nm/Pa(ce qui est rassurant !). Enfin, en orange, une courbe avec la sensibilité théorique de 34 nm/Pa pour information.

Sur le soufflet n°2, la couleur des courbes sont identiques. Ici, les conclusions sont différentes. Très clairement, le soufflet est penché. Par contre, toutes les courbes sont assez parallèles, ce qui implique que le soufflet n’a pas de déformation angulaire. Les courbes du point central sont également assez proches, avec une sensibilité de l’ordre 42,5 nm/Pa.
J’attends les soufflets de MB3 et celui que je vous ai fourni pour terminer ces mesures.
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image5.png]Position (nm)

2510 : ‘ :
. ——S1cA
2 y=:-45.6" + 3.73e+06 S1cB
—S1cA%0
1.5 ——S1cB90
y =-46.2*x + 3.78e+06 Interpolation
1 : Centre 1 - 90°
—Centre S1 - 90°
08 —Centre S1 (
ok 34 nm/Pa Interpolation
Centre S1
-0.51
-1
-1.5F
2+
~ i I I I
2'54 5 8 9 11

Soufflet n°1

Pression (Pa)





[image: image6.png]Position (nm)

Soufflet n°2

¥y =-42.7* + 2.05e+

=-42.5" + 1.95e+06

N

.

—82cA
52cB

——82cA90

——82cB90

Interpolation
Centre S2- 90 ||

—Centre 82 - 90

Interpolation
Centre S2

—Centre S2

34 nm/Pa
-2+
-3+
-4 i i I i I i
4 5 6 7 8 9 10 11

Pression (Pa)





B- Intégration du système optique

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Proposition PROLANN :

A priori, le système de renvoi sera du type coin de cube qui permet un retour du faisceau optique dans la direction d’arrivée. Le coin cube sera positionné au centre du soufflet, ce qui permet d’éviter que la déformation de ce dernier ne le déplace et de garder la symétrie de masse du soufflet. Un outillage de centrage sera peut-être à créer.

Une simulation avec le logiciel ZEMAX permettra de visualiser les déviations de faisceau avec les déformations du soufflet. En entrée, les données de la mesure sur ces déformations seront nécessaires.
	X
	
	
	
	
	

	Remarque Prolann / CEA:

Les coins cubes de petites dimensions (adaptés à notre besoin) n’ont pas été trouvés sur le marché.
	X
	
	
	
	
	

	Proposition du CEA :

Une lentille à gradient d’indice peut être utilisée et suffisante pour rattraper les défauts de planéités du soufflet. La référence de lentille retenue est : #64-549 de chez Edmund Optics. Livraison en cours.
	
	
	
	X
	
	

	Proposition Prolann (AH) :

Le système optique est constitué d’une lentille et d’un miroir travaillant à la longueur d’onde de 1550 nm.

 Pour le miroir, la société Kerdry a été consultée, elle propose deux solutions :

· Soit un dépôt d’or-chrome côté soufflet

· Soit un dépôt d’Alu côté lentille.

Dans les deux cas il faut utiliser une colle adaptée aux surfaces de contact.

L’opération de collage ne peut pas être réalisée par Kerdry.

Ces  deux solutions proposées sont trop coûteuses (voir devis OP14_111).
	X
	
	
	
	
	

	Proposition du CEA :
Une opération de polissage sur une pièce d’interface (entre le soufflet et la lentille) pourrait convenir pour obtenir un taux de réflexion suffisant dans l’infrarouge.

Des entreprises dans ce domaine doivent être contactées !
	
	
	X
	
	
	

	Discussion Prolann / CEA
2 configurations sont envisagées :

- 1 (ou 2) soufflet avec un miroir de chez Thorlabs ( Réf : PF 03-03-P01)
- 1 (ou 2) soufflet avec une pièce d’interface polie (fournisseur à trouver).

A faire sur chaque type de soufflet MB3 et MB2005.

Pour chaque configuration une lentille GRIN de chez Edmund Optics sera intégrée.

L’opération de collage miroir-lentille peut être réalisée par TeemPhotonics.

L’opération de collage de l’ensemble lentille miroir sera réalisée par Prolann.

Si la technique de polissage du soufflet est satisfaisante par rapport à la mesure, l’opération d’assemblage de la lentille sur le soufflet sera réalisée par Prolann (méthode à étudier).
	
	
	
	X
	
	

	Remarque PROLANN (AH):
La simulation sous ZEMAX met en évidence un écart transversal du faisceau réfléchi après traversée de la lentille GRIN. Cet écart est d’autant plus grand lorsque le faisceau est proche du bord de la lentille. Lorsque celui-ci est proche de l’axe optique, le couplage est optimal.

Un autre point intéressant est que la lentille GRIN rattrape  les défauts angulaires observés sur les soufflets. Pour la simulation un angle de 1,4° a été fixé (cet angle représente le défaut angulaire maximal observé sur les soufflets (MB3 et MB2005). 

Ces graphes décrivent ( pour les 2 configurations retenues ) le comportement de l’écart transversal suivant différentes distances Interféromètre (IM) – surface réfléchissante.
[image: image7.emf]


[image: image8.emf]



	
	
	
	
	X
	

	Remarque PROLANN (AH) :

Suite aux mesures réalisées par S. Olivier sur les soufflets MB3 et MB2005, les données suivantes ont été communiquées :

Extension soufflet MB3 (entre la pression atmosphérique et 400 hPa) : Ex=6 mm

Extension soufflet MB2005 (entre la pression atmosphérique et 400 hPa) : 3,5 mm
Les dimensions de la lentille GRIN (réf : #64549) sont :

-Longueur :  L=4,39 mm.

-Diamètre : 1,8 mm.
Les dimensions du miroir Thorlabs ( Réf  PF03-03-P01 ) sont :

-Diamètre : 7 mm

-Epaisseur : E =2mm

Jeu acceptable entre l’IM et le haut de la lentille :

J=3mm
L’ensemble de la chaîne de cote max entre l’IM et le soufflet (pour la configuration lentille-miroir-soufflet MB3) est de : D = Ex + M + L+ J = 12,39 mm. ( cote mini )
D = 6+ 2 + 4.39+ 3 = 15,39 mm. ( cote mini )
Cette valeur est à affiner et doit prendre en compte les différents jeux mécaniques présents.
	
	
	X
	
	
	

	PROLANN – SLM, le 24/06/2014 :
La hauteur théorique du soufflet du MB3 selon le plan « TMG-DET_2-94E » est de 34 mm entre le plan d‘appui du soufflet sur la bride et le haut du soufflet.

Les mesures sur la fabrication des 60 premiers soufflets montrent une hauteur de l’ordre de 34 à 35 mm ( quantité 53 ) avec une horizontalité acceptable. Les autres soufflets de hauteur de 35.5 à 36 mm sont majoritairement refusés car ils ont un défaut d’horizontalité trop important.

Impact sur l’optogéo : on peut augmenter par conséquent de 1 mm la hauteur des soufflets. Pour compenser cette différence de hauteur, il suffira de réduire de 1 mm la hauteur de la bride sur laquelle le soufflet duMB3 se pose.
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Outillage de collage centrage de miroir / lentille

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Il faudra étudier et réaliser un outillage de collage centrage de miroir / lentille.
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	


C- Protection du faisceau en espace libre

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Proposition PROLANN :

Pour protéger le faisceau optique en espace libre, SRMP propose un système de chicanes autour du faisceau. 
Remarque du CEA :

Difficulté vue par le CEA : avec le temps, des poussières risquent de s’accumuler à l’intérieur de la chicane, et ainsi d’alourdir le soufflet et de cacher le coin cube. La solution proposée est de recouvrir le soufflet et l’interféromètre par une seule pièce tubulaire fixée par le haut et ouverte en bas. Plusieurs avantages sont vus à cette solution : pas de pièce mobile dans cette chicane (donc pas de risque de butée), protection du système optique toujours effective, pas de dépôt sur le soufflet avec le temps, etc.
	
	
	
	
	X
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

L’espace entre la bride du soufflet et la protection soufflet est dans l’Edrawing fourni à 5 mm. Cette valeur ne doit pas au cours de l’étude être réduite. Si cet espace était réduit, cela induirait un filtre avec un décalage du signal infrason.
	
	
	
	
	X
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

L’épaisseur de la protection a-t-elle une influence sur les mesures en infrasons ?

Epaisseur > / Amplitude > / Fréquence F résonance
Epaisseur < / Amplitude < / Fréquence F résonance ’’
	
	
	
	
	
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

· La protection soufflet sera en PMMA pour les prototypes et en aluminium pour la série.

· L’espace entre la bride du MB3 et la protection soufflet n’est que de 1 mm. Cela semble trop faible. Le point va être discuté entre Serge OLIVIER et Guillaume NIEF.
Réunion téléphonique du 03/06/2014, réponse CEA / Serge OLIVIER:
Laisser au moins 5 mm au rayon entre le soufflet et le diamètre intérieur de la protection. ( éviter un effet de filtrage avec un espace trop restreint )
PROLANN / SLM le 09/06/2014 :

Soufflet MB2005 : Ø Ext. = 50 mm
Soufflet MB3 Ø Ext. 58 mm

Jeu mini :  5 au rayon
Ø mini intérieur protection : 58+2*5 = 68 mm

Voir annexe pour documentation sur le tube en PMMA.

On choisit le tube Ø int. 68 mm / Ø Ext. 76 mm. Le modèle suivant Ø int. 70 mm / Ø Ext. 80 mm interfère avec les entretoises que l’on peut pas déplacer à cause de la cavité.
Conception de la protection soufflet :

Le CEA souhaite au niveau du prototype une protection transparente d’où le choix de tube en PMMA. Pour sa fixation, on crée une semelle en aluminium qui servira d’interface. Le tube en PMMA sera collé sur cette semelle. Cette dernière sera fixée à la platine par 3 vis CHC.
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	


D- Fixation de l’interféromètre

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Proposition PROLANN :

Pour éviter des systèmes complexes de réglage on propose de faire des trous  de fixations avec du jeu pour le placement dans les axes X et Y.
Pour les réglages angulaires, on propose d’utiliser des cales pelables ou du clinquant pour orienter l‘interféromètre au bon angle. Cet interféromètre serait fixé à une platine circulaire monté sur la bride soufflet par le biais de 3 entretoises.
Proposition du CEA 
L’interféromètre possède des points d’accroche sur le côté et sur le dessus. Pour permettre le réglage de la position du faisceau optique en X et en Y, des glissières seront à concevoir pour ces deux axes.

Un réglage en rotation n’est pas nécessaire en raison du coin cube.

Le réglage se fera en mesurant l’intensité optique du faisceau de retour. Pour faire un préréglage, un laser dans le visible sera peut-être à utiliser.

L’utilisation de colonnettes bi matériau comme pour le MB2005 n’est pas nécessaire. Ce système a été abandonné sur le MB3, car son efficacité n’a jamais été réellement démontrée.
	X
	
	
	
	X
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Serge OLIVIER enverra les plans de l’interféromètre en sa possession et Francis GUILLOIS enverra le STEP qu’il a réalisé.
CEA, mail de Serge OLIVIER du 21/05/14 :
J’ai retrouvé plus rapidement que prévu les plans de l’interféromètre. Normalement, tout y est.
Le faisceau ne sort pas obligatoirement au centre du trou prévu à cet effet : il s’agit d’un réglage manuel comme je vous l’ai expliqué.
( Voir les plans en annexe )
PROLANN / SLM, le 03/06/2014 :

Mettre à jour la modélisation avec les plans complets de l’interféromètre.
	
	
	
	
	X
X

X


	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Accord du CEA pour une solution de réglage par vis + ressort et bridage du réglage par vis. Course de réglage de 4 à 5 mm maximum ( 2 à 3 utile ).
Conception PROLANN
Créer des glissières en X et Y avec système de ressort et de vis de poussée pour faciliter le réglage.

La solution ressort de compression avec vis opposée est trop encombrant dans notre configuration en position centrée sur l’axe du faisceau et des fixations de l’interféromètre.
L totale = L Butée ressort + L ressort + L Interféromètre + L vis / course  + L support vis.
On passera donc à une version latérale du système vis ressort au niveau de l’une des deux vis de fixation. Ceci permet de compacter le système.

On prendra une vis de réglage en M3 soit un pas de 0.5 mm, d’où pour information :

· 0.125 mm de déplacement linéaire par ¼ de tour
· 0.0625 mm de déplacement linéaire par 1/8 de tour

La course pour la glissière est de 6 mm ( +/- 3 mm ). On se donne une précontrainte du ressort de 2 mm, soit une déflexion d’au moins 8 mm sur le ressort de compression.
Masse à déplacer :
· Poids de l’interféromètre seul 72 Gr ( mesure ).
· Poids de la glissière haute 18 Gr ( calcul ).

· Poids de chaque vis 2 Gr ( calcul ).

· Poids de chaque rondelle 0.4 Gr ( calcul ).

Soit une masse totale à déplacer de 72 + 18 +2 ( 2 + 0.4 ) = 94.8 Gr.
Soit un effort pour la déplacer ( hors frottement ) F = M*G = 0.095 * 9.81 = 0.95 N.

Critères de choix du ressort :
· Déflexion maximale d’au moins 8 mm.
· Diamètre extérieur inférieur ou égal à 5 mm.

· Effort de poussée à 2 mm de compression d’au moins 3 fois la masse à déplacer soit 0.95 * 3 = 2.85 N.
Choix du ressort chez le fournisseur HPC :

On sélectionne le modèle CD2143.
D fil = 0.63 mm

D ext. = 4.63 mm soit D int. = 4.63 – 2 * 0.63 = 3.37 mm
Lo = 20 mm soit avec une précontrainte de 2 mm, L1 = 18 mm.
Raideur C = 1.72 N/mm.
Déflexion maximale : 8.7 mm.
Charge maximale : 14.8 N.

F précontrainte = C * xp = 1.72 * 2 = 3.44 N
F course max = C * xcm = 1.72 *8 = 13.76 N
Guidage du ressort :

Pour guider le ressort tout en permettant une réalisation simple, on choisit un guidage via une goupille sur laquelle le ressort se montrera.

Vu le diamètre intérieur du ressort de 3.37 mm on choisit une goupille Ø 3 mm
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image77.png]i s
84410087, ad 1O | asovoas soer s 0 1990 Ue Jo oS00 U Joud o4y oL ‘350 Aue 10} Ueiod POUEIS
. = | e b E@ i 1o o 1 it s s
e ueten ; \rssoes00 o 119053 IloN S3UPIUGO U PELSUED S PUP SO Woe)
vadsjijodod | SHILINIIN | swsomeineuninio s 10 Apad0id 3y st pue UofewIOjUr AeoudoId SUEIUoD BUNESD 41 - TYILNIAINOD
oo T @ @
e T p——
loz/ere0 1o0ju0g Ui = = _ yu
-] MRS | sumons s $ %
s &
(T TSrE) [ N—
U =g'e=
L 3
N s S ®
ES
5% X 10 UD—/ S X 17U i
65 =z R &
ss — A7 | —— , IK/Imm
S T Nz B
0 7 = §T S ves 1/1:81098
./ 4
€00[/7]
e
5T
[ i 2
i 4 ; vesal
szl
€00 SY'E
H
s's = ——
r—
o - o
| o5 X 1 U0 Xg— 51d 019715 DUDPISA PIDPUDJS 80j04 :  Sa1Uo30Ud
~ L on N s1d 0z 82is DUDPISA BNDYDY 8004 *
B8 & = ° - © B 4d 0z 825 DUDP: He2lod: LIS3)
¢ ¢ = S : BuADIBUI - &
TG6
- “NOISIAZY INSHHNO ONY 338NN WAL SOINOLOH W3L 3HL
0EXTY B /N ONINIVINOD 81 IAISTHAY NY AlddY OV8 K104 ¥ ONISH
TIV NAHLYT @ X¥ 1NN HOV3 T3S ONY 3D¥IOVd ATTYNINIANI SONIDYIOVd - 7
S3O3 JAVHS TIV IAONG - '€
UoyOZIPOUY J0BID HSINK -
10T NOLLONQOYE HOVE OL I18VIOVAL
SISKTYNY TYOINGHO 30 3VDHIAE0 v 3AIAOHE OL 43Tddns
e 15911909 IVRELYW -
T Jw !
NOUJ#3s3a 3Uva ong | 093 a3 o
000 . BLLIOOSY g oy




[image: image9.png]MEIES
x

]| =@ [x

5o 1]

Outils | Signer

Commentaire

<D

- matieres :
Cordes & piano : inox selon Din 17224
Inox CrNi17.7

- Enroulerment a droite

- Extrémités :

il % 0,8mm rapprochées non meulées
il > 0,8mm ragprochées meulées

- T maxi. : +60°C

- Ressorts recommarndés pour des
charges statiques t des charges

- Tolérances : toutes les tailles et forces
sont selon DIN 2095 (Grade 2)

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La
fongueur  vide Lo réduit Jégerement
apres les premi2res mises en charge.

- Réolisatons sur mesure :

contactez nous (Quantité mini possible)

0 bre
OFil Extérieur

Reférences 4 2y
050 3,00

Ressort de compression

Cordes a piano

dynamiques moyennes &

Longueur R
avide

Lo Nom

4,40

aideur

[

9,94

0 Nere
OFH  Extoriour  spies

Références  d 00 uliss
CD213) 050 680 350
680 550

680 850

Longuesr
avide

Dsflection
maxi
Sn (i)
820
14,00
21,30

Raideur
c

Wom

Charge

mal

Fa ()

584 v 5IT€

564 v __5ilE

564 v _571€ 1

6,80 1250

050 680 1850

31,80
47,60

I id i

— 063 383

053
063

150
2,40
350

228

063 460 350 _ 6,70

6.15

063
0,63
063

3 550
463 850
4,63 1250

9,60
14,00
20,00

391 8,80
253 580

172 8,70

4,63 1850 29,00

116 12,80

563 3,50 _ 8,50

4,20

350 11,50

1,57

Defiect

maxi

S (mm)

0,90

manl.
F(N)

893

063 6,93
550 17,00

1,00

063 693
CD?IS2 063 693 850 2550

063 693 1250 36,50

0,65
0,44

693 1850 54,00

029

853 3

050 3,00
050 300
050 3,00

1250

6,10
.70
12,00

637
412
2,81

140
2.20
3,00

893
893
893

P2
v

863 550

[

8,50

1250 6500

Y. V0
o021

050 3,00 1850

1750

1,90

4.70

8,93

863 1850 80,50

015 59,90

050

870 350 550

3,08

478 180

2

859
859

080 480 350 690

592
10.20

1,70
2,70

27,00 ¢

050 370 550

370 850
0870 12
050 370 1850

1,96
184

4,40
6.20

oD 080 87
_cpaiz 480 B850 14,0
CD2163

1950

X 659 420

448 600

2350

0,90

9,50

080
1€ 480 12,50
CO21E4

480 1850 28,00

302

2780 v
27,40
27,40

050 450 3,50
050 450 550

7,00
10,00

2,43
1,55

330
490

050 450 850

15,00

1,00

7,90

450 12,50
18,50

21,50
31,00

0,68
0,46

11,70

17,00 800

8,00

580 8,50
580

5:

080 580 1850 3600

8,19
E2158
3376
229
1,55

350
5,50

9,40
_14.00

1,25
0,80

550 691

8,
12,50

2050
~ 30,00

052
035 |

080 7,10 350 10,5

4,10

550 1550
850 2300

080 7,10

080 7,10

2,60
1,68

080 7,10 1250 33,00

18,50

44,50

028

1600 (FIIOEIE HPC  wwwhoceurope.com el {28 5000/
R R EHHHEEEEEEERRRREEEEEEEEEREEEEEE==—=

CD2i74 080 710 1850 48,00

1,14
077

Dans a imite d dsporile
Fax:[{FEi88 6000] ~ cial2@hpceurope.com

HPC &





E- Choix de la cavité

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Prolann :

Les simulations effectuées jusque-là ont donné à SRMP les compétences pour la calculer. Pour faire simple, il faut minimiser le volume de la cavité pour que la première résonance n’apparaisse qu’à haute fréquence.
	
	
	X
	
	
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Les diamètres intérieurs des buses sur le MB3 et le MB2005 sont identiques

( 12 mm ).
	
	
	
	
	X
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Quel est l’espace nécessaire entre le haut du soufflet et le support ?
A voir entre Guillaume NIEF et Serge OLIVIER.

On a une entrée d’air mais pas de sortie, est ce un problème ?
L’entrée d’air fera aussi office de sortie d’air vu sa section.
	
	
	X
	
	
	

	Réunion téléphonique CEA ( SO ) / PROLANN ( SLM, AH ) le 12/06/2014 :
Mettre les buses en face du protège soufflet et non pas en en face de l’espace entre le protège soufflet.
	
	
	
	
	X
	

	Réunion téléphonique CEA ( SO ) / PROLANN ( SLM, AH ) le 12/06/2014 :

Il faut augmenter la surface entre les 2 cavités ( la partie basse à l’extérieur du protège soufflet et la partie haute où se trouve l’interféromètre ).
PROLANN, SLM :

On peut faire des évidements entre les fixations des colonnettes et celles du protège soufflet.

[image: image10.png]EpSolidWorks | rcrer dton afichage Inserton oute Fenive 2 (1 - -l - % -9 (K]0 & - PR 000 075_—_ASM = 2--\AX%

2 = 5} & o
b . 8 2 e B L » B = 2
v Fasteners e ‘composants = étude de. édlatée

Assemblage [ Représentation schématique | Esquisse | Evaluer | Produfs Ofice
FlR >

9 @ Pr.000075_-_si (Ot <Etat dffichage-1>)

(@ Capteurs

Arvctatons

X Plan de face

X Plan de dessus

XQ Pln de droite

1, origine

b NeOS1-9BRXC <1> (Défaut)

) PR 000 077_-_DET<1> (Défaut)

@ TG DET 204E<1>

@ PR 000 076_-_ASH sous ensemble<1 > (DéFak <t

@ PR 000 076_-_ASH sous ensemble <25 (DéFak <t

D () PF20-03-020 Mirair <1 > (Déat)

b () 64-549 Lentille<1 > (Défaut)

B (1) PF20-03-020 Mirair <2> (Déat)

b () 64-549 Lentille<2> (Défaut)

(s CHC M5 20 <1 > (éfaut)

) s CHC M5<20<7> (Défaut)

© PR 000 076_-_ASH Sous ensenble capotage<1>

@ i len25<1>

= @ Clé Alen 252>
K Cointidente27 (Clé Allen 2.5<2> PR 000 078_-_A:
A Cointidente28 (PR 000 078_-_ASM sous ensemble|
A Cointidente29 (Clé Allen 2.5<2> PR 000 076_-_A:

[@] Fanctions

Contraites

.

2 Esquise section Calcl Passoge A
¢ Bl Rélage 1
¢ Al Rélage 2

< >
Woadle | Efude 06 mowvement ]
Soldorks Premium 2009

ErrNE N )





[image: image11.png]pSolidWorks | rcrer edton afichase Inserion Ouss Fenéne 2 () - (¥ -l - & - k-8

Calai Passage AT 2--B8x

( o | B g & 51 Py & (& vériber B Analyse dela déviation B Analyse de s dépouile » - ° 5

Mesrer | O propriétés Propriétés Equafons Capteur Ztbrures Nrmtmerems | o mes mn e
demasse  dela Statstaues gy N danclyse  ntdes  danlyse DriveWorkadpress
- section £f Réparerlesarétes [ Courbure ) Analyse de laligne de joint | SimulationXpress analys... DFVXpress

Foncions | Esquisse | Evaluer [ DimXpert | Produfs Offce
[ed(~YES >
T

@ ColePassage Ar
(@] Capteurs Plan de face

e (A] Annotations

= Matériau <non spécrié>

X Plan de face

X Plan de dessus

XQ Pln de droite

1, origine

0@

ASHINE- T @R2-E- -

S LBRaaBod

[TEz0mm2]
654 43mm

@@ &

Aire: 1520mm ~2
Périmetre: 654.43mm

TTTTI 10| Modéle [ Efude de mouvement ]

Cale Passage Ar Editon: Piece





Surface de passage d’air entre la cavité supérieure et inférieure = 1520 mm²
PROLANN, AH mail du 13/06/2014 :
Suite à notre discussion d’hier, je t’envoie mes premières réflexions sur la modélisation de la cavité du capteur OPTOGEO.

Cette modélisation prend en compte le volume maximal (fourni par S Le mallet) associé au passage d’air entre la cavité et le capot.

En PJ tu trouveras une note de calcul qui présente la nouvelle fonction de transfert théorique.

Pour simplifier les calculs j’ai considéré que l’ouverture entre la cavité et le capot est de forme cylindrique.

Le volume de ce cylindre est le volume total des différents passages présents.

Ci-dessous une première simulation qui compare le diagramme de Bode d’une cavité MB2005 à celui du capteur OPTOGEO :

A -3 dB je relève une fréquence de coupure pour le MB2005 de 102,1 Hz

A -3dB j’ai une fréquence de coupure à 90,4 Hz pour le capteur OPTOGEO avec une première puis une seconde oscillation présente.


	
	
	
	X
	
	

	CEA – SO mail du 20/06/2014 :
Voici en pièces jointes la modélisation acoustique de Optogéo avec un soufflet de MB3. Deux modélisations ont été faites : une en prenant en compte la cavité capot (Avec_cavite_capot.png), et une seconde dans laquelle j’ai supposé qu’il n’y avait pas de passage entre la cavité capot et le reste du capteur (Sans_cavite_capot.png). Il semble finalement intéressant d’isoler la cavité capot du reste du capteur. Nous allons attendre les simulations d’Anthony pour valider cet aspect.

[image: image12.png]Sans cavité capot

60

40+

20+

%788
v:56.32

-60

10

10

10

10°

10

10

10




[image: image13.png]Avec cavité capot

60

40+

20+

%484
5128

-60

10

10

10

10°

10

10

10




PROLANN – AH, mail du 20/06/2014 :
Après avoir revu ma simulation, j’obtiens une fréquence de résonance d’environ 58,8 Hz avec capot.

Sans capot, j’obtiens une fréquence de résonance bien plus grande de l’ordre de 182 Hz.

Je te confirme donc que de mon côté, l’ouverture entre la cavité et le capot ainsi que le volume du capot à impact non négligeable sur les performances du capteur.

Ci-joint mes courbes obtenues.

[image: image14.png]



CEA – SO, Prolann AH, SLM réunion téléphonique du 23/06/2014 :

Vu les calculs réalisés, il faut isoler la partie capotage de la cavité dans la protection et hors de la protection.
On peut alors ajouter un joint torique entre la cavité et la pièce support ( en cyan ) de façon assez simple. Il restera des passages d’air mais il faut rappeler que le but est de limiter le passage d’air mais pas de le supprimer.

Cf « Etanchéité entre la cavité et le support »
	
	
	X
	
	
	


[image: image15.png]



Etanchéité entre le capot et la cavité
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Etanchéité du capot avec le couvercle
L’étanchéité sera faite par joint torique dans une gorge.

Vu la fonction de produit intermédiaire, la rainure sera la plus simple possible et sans forme de retenue du joint pour réduire les coûts.

[image: image16.png]pSolidWorks | rcner dton afichage Inserion ouss Fenive 2 () - -l - & -9 -(K])8

Esaquisse Trajectoire Gorge Joint de Haut Cavité 2 -

e © \-@-pn- % [ 3 A\ entités symétiques + ]
U Cooton |- v - @ - A ser converte e B Reptton ko desqie - Qe Sy e Eravse
. . @-® N-x . o e B Déplacerles enttés < . “ ”

Fonctions | Esauisse [ Evaluer | DimXpert | Produits Office
S [7® B
7

(] Equations | 180

= Matériau <non spécifié>
X Plan de face
3§ Plan de dessus Plan
) Plan de droite
1, origine @
", Axe Hat Cavité
v g : :
F
/A [ Esaisse Section Parci
=} [ Esquisse Trajectoire Peroi
@) Conge Intérieur Coerette
& @ conge parai riewre
@ Ouverture
@ Fixetion Cavité
@) Conge Fixaton Cavité
&P Fixaions Cavits & ®
oo ©) C)

X, Flan Comecteur Electrique

ogement Connecteu Electriaue
Lamage Connecteur Electrique
X lan Connectaur FC.

ogement Comnecteur FC
Lamage Connecteur FC
@) congé Lamsge Fc.

Fixation Connectaur FC

ISP INE-F-w-OR-E- -8 %

0&

==

180

xe Haut Cguité

ixations Connecteur FC @
Dégagemen A Connecteur FC ®
X lan Connectaur 5.
ogement Conecteur SC
Lamage Connecteur SC
@) Congé Lamage Comnecter 5C
8 Logements Connacteurs SC -
@) congé Exreur
X, Flan Vi Couverce des Bords
o0 Couverde

1ous YisCouverde Gauche - Droke
& Trous s Couvrcl Avant - e
% Plan Vis Couverc des Anges O ® <
Trou¥is Couvercle Angle
4 Trous s Cowverce Anges
18 Gorge Jont Couverce
9 Exqise Section Gorge ok
© Exquisse Trajctove Gorge ot

Wodéle [ Efude e mouverment1 |

Editer fesapisse.

“143.99mm  63.3amm  Omm  Totalement contrainte  Ediion: Esausse Trajectare Garge Joint





Trajectoire de la gorge de joint du couvercle

Recherche d’un joint torique le plus proche de la longueur nécessaire puis adaptation de la rainure au produit catalogue :
Choix préliminaire :

* Longueur du joint à la fibre neutre :

L fibre neutre = 4 * L côté + 4 * L angle

L fibre neutre = 4 * 160 + 4 * 15.71

L fibre neutre = 702.84 mm
* Diamètre à la fibre neutre équivalent :
L fibre neutre = π * D fibre neutre

D fibre neutre = L fibre neutre / π
D fibre neutre = 702.84 / π
D fibre neutre = 223.72 mm
* Diamètre intérieur joint torique :
Les joints toriques sont définis par le diamètre de tore et leur diamètre intérieur.

On prend comme base, un choix multiple de tore de 3, 3.53 ou 4 mm, tore avec une large gamme de joints toriques.
Soit le diamètre intérieur du joint torique recherché selon son diamètre de tore :
Si Ø Tore = 3 alors Ø Int. = 220.72 mm ( = 223.72 – 3 )
Si Ø Tore = 3.53 alors Ø Int. = 220.19 mm ( = 223.72 – 3.53 )
Si Ø Tore = 4 alors Ø Int. = 219.72 mm ( = 223.72 – 4 )
Le diamètre le plus approchant dans le catalogue Hutchinson – Le joint Français est Ø Intérieur 221.84 avec un tore de Ø 3.53. ( 1er choix )
On considère la pression provenant de l’extérieur d’où une extension du joint torique de 1% avec un appui sur la face intérieure de la gorge soit 221.84 * 1.01 = 224.05 mm.
Soit L gorge int. = Ø int. * π  = 224.05 * π = 703.87 mm.

Or le périmètre intérieur de la gorge fait ( 160 + 11.78 ) * 4 = 687.12 mm

Soit un delta de 703.87 – 687.12 = 16.75 mm

Soit sur 4 côtés au maximum 16.75 / 4 = 4.1875 mm d’élargissement .
Ceci est trop important car la gorge se retrouverait dans les trous taraudés de fixation du couvercle. ( jeu actuel de 1.5 mm )
Choix final :

Comme le choix préliminaire est trop grand, on prend la taille en dessous dans le même diamètre de tore soit Ø int. 215.49 mm / Ø tore 3.53 mm.
Soit une pression provenant de l’extérieur, d’où une extension de 1% ( maxi 2% ) avec le joint en appui sur la face intérieure de la gorge.
D int +1% = D int. * 1.01 = 215.49 * 1.01 = 217.64 mm.
D’où L gorge int.+1% = D int.+1% * π = 217.64 * π = 683.74 mm
Par conséquent il faut maintenant adapter le périmètre interne ( longueur des côtés et rayons des angles ) de la gorge pour obtenir les 683.74 mm.

Soit une réduction estimé du côté de R ( hors variation des angles ) :

R = ( L int. Actuel – L calculé ) / 4 = (687.12-683.74 ) / 4 = 0.845 mm.
L int mesurée = 683.12 mm avec une largeur intérieure de 179 mm
La valeur exacte serait de 179.15 mm pour les 1%  d’extension de joint
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image17.png]STRUCTIONS POUR LES DIFFERENTS MON ES

LES APPLICATIONS STATIQUES

5.1.1COTES ET FORMES DES GORGES Montage type couvercle.
Gorges rectangulires

u jint

Gorges trapézcidales.

Figure 9

5.1.2 JEU MECANIQUE-EXTRUSION

O

Sarw pression Ab)“w

a la rigid

par la fig

1SO 9001 ISO/TS 16949





[image: image18.png]FORME DE LA GORGE

APPLICATIONS PARTICULIERES

au début du catalogue dans la parti technique.

IMPORTANT

oints: se reporter au d
hrique (§.8.2)

1SO 9001 ISO/TS 16949





[image: image19.png]JOINTS DANS L’ALESAGE - CODES PIECES - NORMES

Otecz PCest PB701 EPast DFsot Emn | Emad

168503
167705 167708 167709
167305 167305 167308 167309

167310

168500 17078
168303 : 704
169500 7130
189503 54 7221
185700

169300

189303

3
17070
170303 1703 70307

1708
170308
171200
171500
171703

171300

"
2
7
4
5
3

173532
172308
73310
&

174700 174701
174300 174301
174300 174401
174500 174601
174812 174013

174331 174332

175400 17501

173606 175607 173610
173201 173203

137

21
173500
173213
178300

5

176403
176606 176607
176208 176209

176609

iocos qui correspondant aus demandos os plus fréquentes.

ISO/TS 16949





[image: image20.png]JOINTS DANS L’ALESAGE - CODES PIECES - NORMES

Otecz PCest PB701 EPast DFsot

177400 177401 170405 176:
177200 177201 176216
177203 177204 77207
176321 176322 176323
17740 177407

177608 177612
177212
177508

179600
179200
179203
179603

28!

i588a

358

182303

®

182404

184500
184203
183503
183100
183603

185200
183403
185203
183634
185803

185613
igset

186600
i

186300
186208

iocos qui correspondant aus demandos os plus fréquentes.

ISO/TS 16949 1S0 9001 4





Etanchéité entre la cavité et la piéce support

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	PROLANN – SLM, le 23/06/2014 :

Suite aux différents calculs acoustiques sur les différents volumes d’air leur communication et la fréquence de coupure que cela induit, on doit rendre le passage d’air le plus petit possible.
Ainsi on ajoute un joint torique entre la pièce support et la cavité.
Choix du principe de l’étanchéité:
Vu la configuration mécanique de l’ensemble, il est possible d’ajouter un joint torique entre la partie cylindrique intérieure de la cavité et la partie cylindrique extérieure du support. On retire alors toutes évidements effectués précédemment. Ce système est isostatique car il y a du jeu dans le montage des entretoises au niveau du support.
Choix du type de montage :
On peut faire soit un montage piston ( joint torique dans le piston ) soit un montage alésage ( joint torique dans l’alésage ).
· Montage piston :
Il reste seulement 5 mm d’épaisseur de disponible sur 10 pour placer une gorge de joint dans l’état actuel des choses. Cette épaisseur peut passer à 10 si on retire les lamages ouverts pour les 3 entretoises. Ces entretoises devront alors être rallongées au niveau du filetage. Alors les rondelles et écrous seront au dessus du support. Le joint torique pourrait avoir un diamètre de tore de l’ordre de 3 à 3.53 mm. Cette gorge est trop proche des fixations des entretoises soit seulement 1.5 mm avec un joint de tore 3 mm.
· Montage alésage :
Dans le cas de montage sur l’alésage, la gorge serait proche des trous taraudés. Il faudrait déplacer ces trous taraudés et par conséquent aussi déplacer la gorge extérieure du joint torique.
On choisit un montage sur l’alésage moins contraignant mécaniquement donc avec la gorge de joint sur la cavité. Il y a plus de marge de manœuvre sur la forme extérieure du haut de la cavité que sur le support où la densité de pièces est importante. .
Le chanfrein d’attaque du joint torique doit faire dans ce type de montage 2.5 mm  de long avec un angle de 30° pour un diamètre de tore < 3.6 mm.
Par conséquent, il faut enlever les lamages ouverts sur les fixations des entretoises pour permettre un appui du joint torique suffisant ( 5 -2.5 = 2.5 < 3 ou 3.53 mm )
Choix du joint torique :
Le critère de choix est l’intervalle du diamètre E qui doit comprendre de manière centrée la cote 102.
On choisit donc le joint torique Ø Int. 102 mm / Ø tore 3 mm.

Nous sommes en statique avec Ø tore 3 mm.

D’où D = 4.1 mm +0.1/-0
G = 2.42 mm

Soit H = E +2 G avec E = 102*

( Nota* : 102 H7 f7 car la pression est inférieure à 80 bars vu que l’on est à la pression atmosphérique )

H = 102+2*2.42 d’où H = 106.84 mm
R fond gorge = 0.2 * d2 = 0.2 * 3 = 0.6 mm.


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image21.png]JOINTS DANS L’ALESAGE - CODES PIECES - NORMES

Otecz PCest PB701 EPast DFsot

154203 154206 154207
133300 i 134304 A241/BS281
134700 3 154704
133300 1342 134304
135100 : 154701

155500
133508
135300
135303
133200

155308
133313

2

138500

136305
156112
157500
157300
157303

157508
157705

157308 157311
157200 72
157100

157600
138300
138300
138700
138303
158505
138521
138308
138303
138500

158313
135700
139300
139200
i8e

159303
135703
139308
150817

139313

&

160100
160300
180303
180700

iocos qui correspondant aus demandos os plus fréquentes

ISO/TS 16949





[image: image22.png]CONSEILS DE MONTAGE

MONTAGE DU JOINT TORIQUE MONTAGE DU JOINT TORIQUE
DANS L'ALESAGE SUR LE PISTON

DETERMINATION DE LA GORGE
DANS L'ALESAGE OU LE PISTON

MONTAGE DANS L'ALESAGE

ISO/TS 16949 1S0 9001 25





[image: image23.png]STRUCTIONS POUR LES DIFFERENTS MON ES

LES APPLICATIONS STATIQUES

5.1.1COTES ET FORMES DES GORGES Montage type couvercle.
Gorges rectangulires

u jint

Gorges trapézcidales.

Figure 9

5.1.2 JEU MECANIQUE-EXTRUSION

O

Sarw pression Ab)“w

a la rigid

par la fig

1SO 9001 ISO/TS 16949





[image: image24.png]paraitement s
en contact

2 UTILISATION DYNAMIQUE MOUVEMENT ALTERNATIF

5.2.1 COTES ET FORMES DES GORGES s

5.2.2 JEUX MECANIQUES - EXTRUSION
IMPORTANT

Figure 15

ISO/TS 16949 1S0 9001





[image: image25.png]CONSEILS POUR LES OPERATIONS DE MONTAGE

CHANFREINS

Exemples :

Figure 2t

Dimensionnement

ur de plus amp

1SO 9001 ISO/TS 16949





Etanchéité entre la cavité et le capot

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	L’étanchéité entre le capot et la cavité à l’extérieur du protège soufflet a obligé à déplacer légèrement leurs fixations vers l’extérieur. Par conséquent, le joint torique sera d’un plus grand diamètre.
Le diamètre d’appui intérieur du capot sur la cavité est de 128 mm.
On ajoute 3 mm au rayon de marge minimale soit un diamètre intérieur de joint torique de l’ordre de 134 mm.

Dans le catalogue LJF, on sélectionne le joint torique Ø Int 134.5 mm / Ø Tore 3 mm
Calcul de gorge :

Soit un montage de type couvercle.

Soit une pression provenant de l’extérieur, d’où une extension de 1% ( max 2 % ) avec le joint en appui sur la face intérieure de la gorge.
D int +1% = D int. * 1.01 = 134.5 * 1.01 = 135.845 mm.
D’où une marge de ( 135.845 – 128 ) /2 = 3.9225 mm
Comme Ø Tore 3 mm alors G = 2.15 mm +0.1/-0
D = 4.3 mm +0.2/0

R = 0.2 * 3 = 0.6 mm.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image26.png]FORME DE LA GORGE

APPLICATIONS PARTICULIERES

au début du catalogue dans la parti technique.

IMPORTANT

oints: se reporter au d
hrique (§.8.2)

1SO 9001 ISO/TS 16949





[image: image27.png]STRUCTIONS POUR LES DIFFERENTS MON ES

LES APPLICATIONS STATIQUES

5.1.1COTES ET FORMES DES GORGES Montage type couvercle.
Gorges rectangulires

u jint

Gorges trapézcidales.

Figure 9

5.1.2 JEU MECANIQUE-EXTRUSION

O

Sarw pression Ab)“w

a la rigid

par la fig

1SO 9001 ISO/TS 16949





[image: image28.png]JOINTS DANS L’ALESAGE - CODES PIECES - NORMES

otred

ISO/TS 16949

pcast

160308
180308
160705
180313
is021a

161505
181700
181300
161100

161500
181303
182300
182700
162300

16360
163303
183300
183700

164300

165300
183300
183303
185700
183308

165200
183600
165311
188300
igsi0e

PB 701

1
i
163701
183301
163401
163601
184401
164701

164301
84201

EPast

160311
160311

160708
1c03te

160221

DF 801

3% 23R

Emn | Emad

iocos qui correspondant aus demandos os plus fréquentes

1S0 9001





Etanchéité entre la cavité et la bride du soufflet

Le joint torique de la cavité est repris sur le corps 4 buses du MB2005 soit :

Un joint torique D int 104.5 mm / d Tore 3.00 mm.

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Le joint torique de la cavité est repris sur le corps 4 buses du MB2005 soit :

Un joint torique D int 104.5 mm / d Tore 3.00 mm.

Calcul de gorge :

Soit un montage de type couvercle.

Soit une pression provenant de l’extérieur, d’où une extension de 1% ( max 2 % ) avec le joint en appui sur la face intérieure de la gorge.
D int +1% = D int. * 1.01 = 104.5 * 1.01 = 105.55 mm.
Comme Ø Tore 3 mm alors G = 2.15 mm +0.1/-0

D = 4.3 mm +0.2/0

R = 0.2 * 3 = 0.6 mm.

Vu la proximité des taraudages pour la fixation des soufflets de type MB2005, on va réduire le diamètre intérieur de la gorge du joint torique de 105.55 à 105 comme au plan de la cavité du MB2005.


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image29.png]JOINTS DANS L’ALESAGE - CODES PIECES - NORMES

Otecz PCest PB701 EPast DFsot

154203 154206 154207
133300 i 134304 A241/BS281
134700 3 154704
133300 1342 134304
135100 : 154701

155500
133508
135300
135303
133200

155308
133313

2

138500

136305
156112
157500
157300
157303

157508
157705

157308 157311
157200 72
157100

157600
138300
138300
138700
138303
158505
138521
138308
138303
138500

158313
135700
139300
139200
i8e

159303
135703
139308
150817

139313

&

160100
160300
180303
180700

iocos qui correspondant aus demandos os plus fréquentes

ISO/TS 16949





[image: image30.png]FORME DE LA GORGE

APPLICATIONS PARTICULIERES

au début du catalogue dans la parti technique.

IMPORTANT

oints: se reporter au d
hrique (§.8.2)

1SO 9001 ISO/TS 16949





[image: image31.png]111 - CONSEILS POUR LE CHOIX MATIERE

b) Pour a durets

aungrand  Lepls
a dif

(R
(NBR)
(EPDM)
(FoM)

ISO/TS 16949 1SO 9001





Le SAO qui est connecté à l’Optogéo a une gamme de température de -40°C / + 60°C.
Par conséquent, on sélectionne la matière EP851 qui est la seule à résister à -40°C.

F- Interface ( connectique ) avec le système d’acquisition optique

Connectique Optique

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Prolann / CEA :

Les fibres en sortie de l’Optogéo seront connectées au SAO. En entrée de ce dernier, les câbles optiques arrivent sur des connecteurs Fischer étanches. Du côté du capteur, plusieurs solutions apparaissent sans avoir été tranchées :

· Des connecteurs optiques adaptés. Dans ce cas, il faut prévoir un lovage des fibres entre le transducteur optique et les connecteurs du transducteur. Des perturbations sur le signal peuvent arriver à cette interface.

· Souder les fibres en sortie du transducteur optique avec celles des câbles optiques connectés au SAO. Il faut alors prévoir des traversées de paroi optiques. 
Avantage : pas de perturbations des signaux au niveau de ce connecteur. Inconvénient : faire attention aux fibres lors du transport du capteur.


	
	
	X
	
	
	

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Sortie des fibres :
Traversée 4 SC et 1 FC pour les prototypes ( fixation par vis ).

NOTA BENE : les fibres seront soudées pour la série.
Etanchéité ?
	
	
	
	X
	
	

	Réunion téléphonique CEA ( SO ) / PROLANN ( SLM, AH ) le 12/06/2014 :

Pour éviter tout problème d’entrée d’air résiduelle au niveau des traversées optiques, il faudra trouver des traversées étanches. Voir chez Radiall.
Si on ne trouve pas des traversées optiques étanches, il faut au moins des traversées avec une collerette sur tout le pourtour pour y ajouter soit un joint sous forme de cordon sous un joint plat à découper.
Existe t-il des traversées quadruples SC pour réduire le nombre d’interfaces à effectuer ?

Des doubles oui mais pas de quadruples à la connaissance des opticiens.
Serge OLIVIER va rechercher les traversées.
	
	
	
	X
	
	

	CEA / Serge OLIVIER, mail du 13/06/2014 :

Voici quelques exemples de traversées de paroi optique (appelée adaptateur dans le milieu optique), chez radiospares et radiall. Autant sur l’adaptateur FC, il peut y avoir un apport avec le Radiall (vis de fixation), autant sur le SC (où il en faut 4), l’apport de l’un par rapport à l’autre n’est pas évident (je n’en vois pas). J’ai essayé de mettre des sites avec des plans.

Adaptateur FC, version radiospares :

http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-pour-fibre-optique/5367718/
Adaptateur FC, version Radiall (avec des vis de fixation…) :

https://radiall-files.s3.amazonaws.com/tds/fibreopticcomponents/F729701000.pdf
Adaptateur SC, version radiospares :

http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-pour-fibre-optique/5367651/
Adaptateur SC, version radiall (pas de différence flagrante…) :

https://radiall-files.s3.amazonaws.com/tds/fibreopticcomponents/F728743000.pdf

	
	
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image32.png]Adaptateur monomode FC

Prix HT pour la piéce Code commande RS 6367718
Fabricant RS

Veuillez vous identifier pour visualiser vos

conditions ¢'achat Sidentifier EREROHE LD
Quantité Prix unitaire | Commentaire prodult (0) Ajouter un commentaire
1 3106
15 204€
50 280€

En stock pour livraison le prochain jour ouvré, si
‘commandé avant 19h00

Vérifierle stocken [y
femps réel

Description gamme produit | Produits similaires  Commentaire produit (0)

Caractéristiques techniques

@ Connecteur type A e
@ Connecteur type B e

@ Couleur Blanc

@ Monomodenuttimode Single Mode
@ simplexiDuplex Simplex
@ Type du connecteur FCvers FC




PROLANN / SLM le 16/06/2014 : Pas de plan sur ce produit RS

[image: image33.png]Type
w Thread coupling

Mounting flange screw - in mounting

Alignment sieeve onia

Material

Optical

nanical Durat

Plug retentic

Environmental: Temperature range (storage/operating)

alt spray 68 hr

Vibration test 0 hrs.faxis

Proof test

RADIALL®
101, e P. Hoffmann





[image: image34.png]88 Commandez Adaptateurs de %

€ [ fr rs-online com/web/p/adaptateLrs-pour-fiore-cptique/536 7651/

Accusil > Connecteurs > Connecteurs de communication etréseau > Adaptateurs de fibrs optique

SC Singlemode Duplex Adapter

Prix HT pour la pisce Code commande RS 5367651
Fabricant RS
Veuillez vous identifier pour visualiser vos
conditions d'achat Sidentiier Etat RoHS RoHS
Quantité Prix unitaire | Commentaire produit (0) Ajouter un commentaire
1 224€
15 213¢€
50 201¢€

En stock pour livraison le prochain jour ouvré, si
commandé avant 19h00

Vérifier le stacken [ Commander
temps réel

produ

Description gamme produit | Produits similaires | Commentaire produit (0)

Documentation technique

B so_aganter

Caractéristiques techniques

@ Connscteur type A sc

@ connscteur type B sc

@ Couleur Bleu

@ Manomodenultimode Single Mode
@ simpledDuplex Duplex

@ Type du connecteur 5C vers 50

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?
Vous n'avez pas trouvé vatre produit ? Sélectionnez ci-dessus les caractéristigues techniques et
relancez votre recherche.

Réalisez vos conceptions n’a jamais été aussi simple

T Rodol Trversée Opt. ot |~

B afficher tous les téléchargements... X




[image: image35.png]] Fibre Fab

S

T

et e £

OPTRONICS





[image: image36.png]Fibre Fab

BEIGE

SC singlemode APC

REEN

FibreFab Limited





[image: image37.png]8

GENERAL

Type EC 60874-19 SC type. Push pulllatchin
o : blue

Mounting : snap-in (or screw —in) mounting  max. Panel thickness 1.6mm

Zirconia

Optical : 6 onm

Durability
Plug Retention

tal : Temperature range (

salt spray

Vibration test

Proof tes traight pull
ide pull





Lovage Optique

	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

Les fibres de l’interféromètre devront être lovées dans une pièce intermédiaire pourvue d’une gorge avec ou sans entrée/ sortie.
	
	
	X
	
	
	

	Réunion téléphonique du 16/06/2014 ( SO, SLM )

[image: image38.png]EpSolidWorks | rcrer dton afichage Inserton oute Fenive 2 (1 - -l - % -9 (K]0 & - PR 000 075_—_ASM = 2--\AX%

2 = 5} & o
b . 8 2 e B L » B = 2
v Fasteners e ‘composants = étude de. édlatée

Assemblage [ Représentation schématique | Esquisse | Evaluer | Produfs Ofice
FlR >

9 @ Pr.000075_-_si (Ot <Etat dffichage-1>)

(@ Capteurs

Arvctatons

X Plan de face

X Plan de dessus

XQ Pln de droite

1, origine

b NeOS1-9BRXC <1> (Défaut)

) PR 000 077_-_DET<1> (Défaut)

@ TG DET 204E<1>

@ PR 000 076_-_ASH sous ensemble<1 > (DéFak <t

@ PR 000 076_-_ASH sous ensemble <25 (DéFak <t

D () PF20-03-020 Mirair <1 > (Déat)

b () 64-549 Lentille<1 > (Défaut)

B (1) PF20-03-020 Mirair <2> (Déat)

b () 64-549 Lentille<2> (Défaut)

(s CHC M5 20 <1 > (éfaut)

) s CHC M5<20<7> (Défaut)

© PR 000 076_-_ASH Sous ensenble capotage<1>

@ i len25<1>

= @ Clé Alen 252>
K Cointidente27 (Clé Allen 2.5<2> PR 000 078_-_A:
A Cointidente28 (PR 000 078_-_ASM sous ensemble|
A Cointidente29 (Clé Allen 2.5<2> PR 000 076_-_A:

[@] Fanctions

Contraites

.

2 Esquise section Calcl Passoge A
¢ Bl Rélage 1
¢ Al Rélage 2

< >
Woadle | Efude 06 mowvement ]
Soldorks Premium 2009

ErrNE N )





SLM : Vu l’encombrement de la connectique ( embase, fiche, sortie de fibres et lovage ), la forme circulaire n’est adaptée à notre intégration. La partie haute de la cavité sera alors de forme rectangulaire séparée ou non de la partie basse et dans l’axe longitudinal de l’interféromètre. Ainsi on disposera la connectique optique sur le petit côté à droite de l’interféromètre et en face de l’arrivée du lovage de la fibre. Le connecteur  électrique se trouvera à gauche de l’interféromètre.
La position des connecteurs est choisie de manière à ne pas gêner le déplacement des clés Allen lors du réglage de l’interféro. La sortie de la fibre de l’interféro ira vers la gauche au lieu de la droite sur le schéma pour faire arriver la fibre à droite vers la connectique optique

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Connectique Electrique
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Réunion téléphonique du 25/05/2014 ( SO, SLM, AH )

La connectique électrique devra comprendre X points ( 2 capteurs de température + 1 capteur de pression ) en connecteur Fischer vers un coffret Taurus.
	
	
	X
	
	
	

	Mail de Serge OLIVIER du 18/06/2014 :

J’ai tendance à dire 4 fils pour le capteur de pression…

Au total, cela fait :

Température 1 : 3 fils

Température 2 : 3 fils

Pression : 4 fils

Sur le connecteur, je ne pense pas que 10 fils soient nécessaires. On peut mutualiser 1 ou 2 fils des capteurs de température (alimentation et masse), et peut-être aussi les équivalents du capteur de pression. Les tensions d’alimentation semblent se ressembler pas mal.

Au final, pour le connecteur, cela ferait :

1 fil d’alim (température + pression)

1 fil de masse (température + pression)

1 fil de mesure Température 1

1 fil de mesure Température 2

1 fil de mesure Pression 1

1 fil de référence Pression 1 (pas certain que ce fil-là soit nécessaire. A vérifier !)

Soit un connecteur 6 ou 9 points (pour se garder de la marge si nécessaire).

Qu’en penses-tu ?

Mail de Serge OLIVIER du 19/06/2014 :

Pour finir avec les capteurs de pression et température, j’ai regardé un peu plus les documentations. J’en arrive aux conclusions suivantes :

 

Capteur de température :

Vs = + 5 V

Sortie Vout

GND

 

Capteur de pression :

Vs = 5 V (+/- 0.25 V)

Sortie Vout

GND

 

On peut mettre beaucoup de choses en commun !

 

Pour le connecteur, cela fait donc :

1 PIN Vs (commun au 3 capteurs)

1 PIN GND (commun aux 3 capteurs)

1 PIN Vout T1

1 PIN Vout T2

1 PIN Vout P1

 

Au total, 5 broches sont nécessaires et je confirme ce chiffre. Le connecteur doit donc être un connecteur standard, avec un nombre de PIN strictement supérieur à 5. Un connecteur 9 PIN est peut-être un luxueux, mais me paraît pas mal. Qu’en pensez-vous ?

PROLANN – SLM, contact téléphonique avec SO le 19/06/2014 :
Donc pour la carte capteurs, on n’a plus besoin que de 4 points, soit :

· 1 commun GND.

· 1 commun 5V.

· 1 sortie capteur de pression.

· 1 sortie capteur de température.

PROLANN – SLM, le 24/06/2014 :

On part sur la série 105 qui se trouve sur la plupart des produits du CEA ( MB3, SAO, SMAD  .. )
On choisit une version DBPU qui permet un montage par l’intérieur du capot rendant le câblage indépendant des pièces mécaniques.
Le connecteur existe en 9 points à souder sur fils. Une remarque, le connecteur possède un point plus gros, sûrement pour faire passer de la puissance.
PROLANN – SLM, appel au CEA SO le 02/07/2014 :
Réponse de Fischer concernant les possibilités de connecteurs approvisionnables en petite quantité :

· DBPU 105 A067-139 ( 8 pts identiques femelles )

· DBPE 105 Z067-139 ( 8 pts identiques mâles ) 

( version E car mini de cde de 25 en DBPU )
· DBPU 105 A101-139 ( 9 pts femelles )

Pour des raisons de sécurité électrique, le connecteur sera sur l’Optogéo en version mâle donc 8 pts. Ainsi sur le câble relié au numériseur « Taurus », le connecteur sera en femelle et on ne pourra alors pas faire de court-circuit sur l’alimentation 5V devant alimenter la carte capteur.
Choix confirmé par le CEA DBPE 105 Z067-139
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image39.png]Panel Mounted Receptacles

DBP Body Sty

100

100

1001 THo0.002
xt TPo0.005





[image: image40.png]105 Series

stoltage 1
Contact phr

Termination e

Number of Contacts
RatedVoRage *cm.s
Cument Rating * 41

Insulating Matarisl
‘Solder Contacts
Crimp Contacts
Contact to Body
Contactto Body
Contactto Contact

3

o5 A osn
105 2 087
105 A 052
o5 B oss
on 8oss

105 2 057

105A 126

1058 10"

anded condico





[image: image41.png]105 Series

Test Voltage

acms  DC

Contact

Termination Wira Size™

Number of Contacts
Insulating Materisl
Crimp Contacts
Contact to Body.
Contactto Body
Contactto Contact
RatedVohage *cm.s
CumentRating ”

105 5 102 o
Stranding alues ara i brackets
*Fora given AWG, the diamater
el Tesing may ba rcuired
mmended mx
1EC conoa-1
tecricalsafaty
it satey onsirad i
Gher ciculation methods re preforrc,





[image: image42.png]DBPE/U 105 Multipole Receptacles

Contact polarity A Contact polarity Z

Pin layout / PCB hole pattem for polarity A - View from F @)
054 067 74

Solder (-x39/-x49) PCB (-x30/-x40)
[ |
s 4 ooer| s 118
w & owa| o |weow] |
o & oo o [ezal | % [0.50/1.50

@ @ @

Keying codes (View from F) - - ‘ l - ‘

Code 1 Code 2 Code 3
Fhod [-2xx) 3

[

Polarity Z - View from F

Guide mark

T | |

@ @ ‘ l @ ‘ { @ ‘
A1 dinensions & Notes: 3 Recommended PC hole dimensions may be adjusted to applicat
nersiors b m_| Rev. Pages ) A lersnces reuling rom omnectr sty are iy 03m. ) ) Pl comacie erston may b sdisted 1 appcaton ,
2)1f recepiaci s screwsd directly nta threaded ho Part number example : DBPE 105 A102-130 scher
600496 | 4a |2/4 | oversiz tread by +0.05mm e ener

information provided herein is believed to be accurate at time of publishing Fischer Connectors reserves the right to make modifications on products for continuous improvement without prior nofice.

www.fischerconnectors.com






[image: image43.png]DBPE/U 105 Multipole Receptacles

Contact polarity A

Contact polarity Z

All dimensions see note 1)

Solder (-x39/-x49)

PCB (-x30/-x40)

S

e Ao [Cortects S‘;'f;
o5 2 062 | 10 1.18
5 ; 089 | 12 118
o5 ; fo4 | 13 |0.79/1.98
05 2 w16 [0.79/1.86

Keying codes (View from F)

|00

0.63

[o50

Please contact us.

3) Recommended PCB hole dimensions may be adjusted to application

Code 1 Code 2 Code 3
o 200 30
e it e e na
N N\ Elgo
/7NN 5
r! \:,\;\ é‘l7bm
\\/// &g
7 N, 7
Wty
—— o
AL dnensons 0 mn_|Rev. |Pages | Mo e resling rom connector asembly aretypially £ 03mm 3
2)f receptacle Is screwed direcly Into Greaded hole,
600496 |4a |3/4 |ovweriz treadby +0.05mm

Part number example : DBPE 105 A102-130

[Cinformation provided herein is believed to be accurate at time of publishing. Fischer Connectors reserves the right to make modifications on products for continuous improvement without prior notice.

@scher‘

www.fischerconnectors.com





G- Intégration capteurs (Pression et Température)
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Client
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Demande CEA :

Si possible, il sera intéressant d’ajouter à l’intérieur d’Optogéo un capteur de pression et un capteur de température.
Mail du CEA Serge OLIVIER, le 02/06/2014 :

Pour information, voici ci-joint un lien vers les capteurs de pression et température utilisés dans le MB3. Ils sont a priori chez Farnell, même si je n’arrive à arriver sur la page de Farnell du capteur de pression…

On pourra rediscuter de ces capteurs mercredi matin.

Pression :

http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXA6115A.pdf
Température :

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Réunion téléphonique du 03/06/2014 ( SO, SLM, AH ) demande de Serge OLIVIER :

· Disposer un capteur de température ( impératif ) et de pression ( optionnel ) à l’intérieur de la cavité dans la zone de la protection soufflet.
· Disposer un capteur de température en contact avec le boîtier de l’interféromètre.

PROLANN / AH, le 04/06/2014 :

Référence capteur pression : MPXHZ6115A6U

( Sur le schéma électrique il y a une empreinte supplémentaire pour un second capteur de pression )

Référence capteur température : LM35CAZ/NOPB
Réunion téléphonique du 16/06/2014 ( SO, SLM )
Vu l’encombrement des 2 capteurs et de la carte, on essayera de l’intégrer dans l’épaisseur du support ( pièce étant fixée aux 3 colonnettes )

Le capteur de température a 3 points donc 3 fils en sortie de carte.

Quel est le nombre de points utilisé sur le capteur de pression ?

Serge OLIVIER doit nous fournir cette information.
Coller au double face el capteur de température sur le couvercle de l’interféromètre.

	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Capteur de pression référence « MPXHZ6115A6U » chez « Freescale Semiconductor »
[image: image44.png]Rechercher *

Pize1 15611

I /G

MPXAG115A6UTT1 MPXAG1SACTU MPXAZG115APIT1
MPXAZG115A6 5 CASE 482C CASE 1369
casE 482

SUPER SMALL OUTLINE PACKAGES

X

o4
&

MPXHBH5AGUTT WPXHB11
MXHZG15AGUIT1 MPXHZG1
CasE 1317 ASE 1317A.

MPXAG115A





[image: image45.png]ductor, In

PACKAGE DIMENSIONS

IDENTIFIER

DETALL D"

CASE NUVBER: 131

SUPER SMALL OUTLINE PACKAGE

MPXAG115A

"





Capteur température référence « LM35CAZ/NOPB » chez « Texas Instruments » :
[image: image46.png]Rechercher

s PACKAGE OPTION ADDENDUM
13 TEXAS

INSTRUMENTS

www i com 17-May-2014

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device status  Package Type Package Pins Package EcoPlan Lead/Ball Finish MSL Peak Temp  Op Temp (°C) Device Marking samples
U] Drawing aty @ © @ ws)
LM35AH ACTIVE T NDV 3 1000 TBD calTl canTi 5510 150 LM35AH
LM35AHNOPB ACTIVE T NDV 3 1000 Green(ROHS Call TI|POST-PLATE Level1-NAUNLM  -55t0 150 LM35AH
& no Sb/Br)

LM35CAH ACTIVE T NDV 3 1000 TBD calTl canTi 4010110 LM35CAH
LM35CAH/NOPB ACTIVE T0 NDV 3 1000 Green(ROHS Call TI|POST-PLATE Level-1-NAUNLM  40to 110 LM35CAH
& no Sb/Br)

LM35CAZILFT4 ACTIVE  TO-92 P 3 2000 Green(RoHS CUSN N/ A for Pkg Type M35
& no Sb/Br) cAz
LM35CAZINOPB ACTVE  TO-92 P 3 1800 Green (RoHS SN|CUSN N/AforPkgType 4010 110 M35
& no Sb/Br) cAz
LM35CH ACTIVE 0 NDV 3 1000 TBD canT canTi 4010110 LM35CH
LM35CHNOPB ACTIVE T NDV 3 1000 Green(ROHS Call TI|POST-PLATE Level1-NAUNLM  40to 110 LM35CH
& no Sb/Br)
LM35CZILFT1 ACTIVE  TO-92 P 3 2000 Green(RoHS SN|CUSN N/ A for Pkg Type M35
& no Sb/Br) cz
LM35CZILFT4 ACTIVE  TO-92 P 3 2000 TBD calTl canTi
LM35CZINOPB ACTIVE  TO-92 P 3 1800 Green (RoHS SN|CUSN N/AforPkgType 4010 110 M35
& no Sb/Br) cz
LM35DH ACTIVE T NDV 3 1000 TBD calTl canTi 01070 LM35DH
LM35DH/NOPB ACTIVE 0 NDV 3 1000 Green (RoHS POSTPLATE Level-1-NA-UNLIM 01070 LM35DH
& no Sb/Br)
LM35DM NRND soic D 8 95 TBD calTl canTi 010100 LM35D
M
LM35DM/NOPB ACTVE  sOiC D 8 95 Green(RoHS SN|CUSN Level-1-260C-UNLIM 010 100 LM35D
& no Sb/Br) M
LM35DMX NRND soic D 8 2500 TBD canT canTi 010100 LM35D
M
LM35DMXINOPB ACTIVE  sOiC D 8 2500 Green (RoHS SN|CUSN Level-1-260C-UNLIM 010 100 LM35D
& no Sb/Br) M
LM35DT NRND  TO-220 NEB 3 45 TBD can canTi 010100 LmM35DT

Addendum-Page 1





[image: image47.png]Rechercher

E

e t.com

have fiited buitin E: . placed in conduciive foam
handing to pre

onnected to negative pin (GND

Submit Terss nseum

Product Folder Links: LM35





H- Caractérisation des transducteurs
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Cleint
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	Proposition PROLANN :

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Modèle de tableau
	Description du point à traiter
	Annulé
	Précision Cleint
	A faire
	En Cours
	Réalisé
	Validé

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ANNEXES
ANNEXE A : Plan du soufflet du MB2005

[image: image48.png]6 trous @5.5 équidistants lamés 211
sur @ de percage : 120 \

Emplacement réservé pour raccord
de mise sous vide du soufflet

_Plan de soudure soufflet

Soufflet calorstat

/
£ oo o equidpanis ¢
sur @ de percage : 70

3 trous M5 équidistant

L'ensemble soufflet inox bride sera soudé sous
argon et scellé sous vide ( bride inox )

Soufflet ref: 400.111 type E.S.I.S.
Qint.=40 , @ext.=50 , 10 ondulations

Vide <107 bars

A
|
|
i 8
8
I i
l—-—
7\
\_Soudure argon
proftarmini:5 || |
prof.perg.maxi: 8 _|
3] [Nom Visa
2] [Nom: Visa
MODIFICATIONS [ 1 [ 13/10/2003|REFERENCE SOUFFLET ESI§ Nom. Visa: ¢y
LABORATOIRE 0eDETECTION et GEOPHYSIQUE
ETUDE MICROBAROMETRE ECHELLE 11
DESIGNATION SOUFFLET MESURE Nbre DE PIECES
MATIERE TRAITEMENT PROTECTION N° DU DESSIN/
BRIDE-INOX /Nbre DE DESSIN
REPERE REPERE DE L'ENSFMRU:/ DESSINE:  SRMP
. 050/98 RXX VERIFIE: X B
1 N° 051/98 RXC DATE: 1098





[image: image49.png]S —
pwm e & B0

LONGUEUR "L" ONDES LIBRE (26)
R EMGTH — LAVGE L" M WELEN I FEEU U

0.6

MATIERE: AISI 316L (s 283)]  oNoUEUR . 17.6 05,

MATERAL - WERGTOFF 1.4404

NOMBRE DE PAROIS: 1
AGER OF PLES - WAOEDIAL

EPAISSEUR D'UNE PAROL  0.20
Y THEIESS — o

NOMBRE D'ONDULATIONS: 10
NG O CONOLUTON - WELDTAY.

TOLERANCES GEOMETRIQUES DIMENSIONNELLES.
SPECIFICATION CALORSTAT N 20083 -8—seete-

Calorstat

Aerospace s sa ¥ o DOURDAN Cedex

SOUD LEVGTH - INGE "L MT USHAEIGEDRUCKTEN WELLEN

£20% oy

DEUR SOUS CHARGE: 441240/ 4500/

SPRNG RATE — FEDCRKINSTANTE. TR SELISTING

SURFACE EFFECTVE MOYENNE: 16
EFECTVE AGEA - DURCHIMTILCHE WRKSARE FLACHE

RESSION MAXLD'UTILISATION:
WODMUM PRESSLRE ~ MOOWALER BETREBSORLK

(Original en Rouge

Dessind! por:
Drown by:

SOUFFLET N°

BELLOWS NUMBER — FEDERBALG NUMMER

H 28 08062 0

Cliquez sur Signer pour ajouter
dutexte et apposer des
signatures dans un fichier POF.




Photos du soufflet du MB 2000
[image: image50.jpg]


     [image: image51.jpg]



[image: image52.jpg]


     [image: image53.jpg]



Nota Bene :
Le CEA nous a fourni en prêt un soufflet de MB2000 et non pas de MB2005.
La seule différence est la présence sur la bride du MB2000 de la gorge de joint torique.

Gorge :

- Diamètre intérieur
: 105 mm.
- Largeur

: 4mm.

- Profondeur

: 2.3 mm

- Rayon

: ? mm

Joint torique de diamètre de tore 2.8 mm.
ANNEXE B : Plan du soufflet du MB3


[image: image54]
[image: image55.png]Cliquez sur Signer pour ajouter
dutexte et apposer des
signatures dans un fichier POF.

(e document st s prorét d CEA ot i peut s ulks, feprodult o commuriqus sans son autrsaton

Support soufflet

TMG_DET_2-944¢





Source CEA / Guillaume NIEF / 16/04/2014
[image: image56.png][& Microsoft Office Picture Manager MEIE
Gehier Edtion Affchage Image  Outis Tapez une question
aRaccourcs.. | [l 3| & D @ X 2%+ @ [ 42 5k | (2 odier les mages... | 4] Correcton autometique [§

E E
= B[]
comvaTAG el s 6062
Scharasasse 1 Fax:  S4UBITT 1049
Choded Hasg Ewat. comvat@vateh
Weldad Belows Switzoriand Intomat: woew.comvatcom
Bellows datasheet
Product-No. : c149113
Name: Bellows assembly 21/49
Drawing-No. : c149113 Date: 01.10.10
Inside & D 210mm  Working- inside i 0.0bar
Outside & oD 490mm  Pressure outside Pa 1.0bar
Thicknessofoneply  t  0.150mm  Leakrate al 1E-09mbarils
Lo bl Operating temp. or 20T
Cross Section) S Baking-out temp. HT 80T
Cycles Nz 10000
Number of convolutions 1 7 Effective area EA 1.20m
Length free L 16.Amm  Bellows weight 9 2x0
compressed  Lc  39mm  Maximum force byRT  axialby Lo
S N S Sk SRz 920 Nmm
Springforce  dp=0  Fsrz 228 N
Stoke  axial Z  ta7mm  Diftolpressue gp>0 Fzp  -116 N
Resulting Rz 1344 N
Sketch: 37mm Le=186 omm
o= o0=
20 490 Rate)
e

ambeans forbe

Romark:
Bellows must be applied without orsion in a clean area which i free of pariicies. To reach the
specified ife ime, given instalation dimensions must b followed at all imes.

800305 Q
Zoom; @ — f——— @




Source PROLANN / COMVAT / Devis datant du11/04/2013
[image: image57.png]8 SKMBT_(28014041615090.pdf - Adobe Reader

Bellows datasheet

Product-No.: ¢162278
Name: Bellows assembly 21/49
Drawing-No. : TMGDET294

Inside @ D 21.0mm
Outside @ oD 4g.0mm
Thickness of one ply 0.150mm
Material 316l

Gross section s

Number of convolutions 7

froe 16.1 mm
compressed 3gmm

186 mm

14.7mm

Lo=185

Remar:

COMVAT AG
Scharastrasse 1
CHI9469 Hasg
Sitzerand.

Pressure outside
Leakrate

Operating temp.
Baking-out temp.
Cycles

Effective area

Bellows weight
Maximur force by RT
Spring rate

spring force  dp=0
DIff. of pressure dp<>0
Rosuling

BT 6062
4ABTT 1048
comvat@vat.ch

Intomet: . comvat.com

Date: 11.04.13

Pi 0.0bar
1.00ar

al 1E-09mbarls

ot 20°C

HT 80 °C

Nz 10000

EA 11.20m?

3 2579

adal by Le

SRz 929 Nimm

Ferz 28 N

Fzp N

Rz N

Signer | Commentaire

Cliquez sur Signer pour ajouter
dutexte et apposer des
signatures dans un fichier POF,

Belows must be applied without trsion n a clean area which s free o partces. To feach the
speciied Ife me, given instalaion dimensions must e followed at all tmes.





Envoi mail le 16/04/2014 à COMVAT pour plan du soufflet à jour selon le plan du CEA TMG DET 2-94E

Confirmation par mail du 16/04/2014de COMVAT via ALTEC Equipement que la fiche technique en notre possession est bien la bonne
ANNEXE C : Protocole de test des soufflets
Introduction

Dans le cadre du projet Optogéo, le CEA et la société SRMP-PROLANN développent en commun un micro-baromètre optique. L’idée est d’utiliser les compétences de chacun pour arriver à un capteur infrason optique.

Une des problématiques est le choix du soufflet. Aujourd’hui, aucune mesure n’a permis de valider l’allongement des soufflets avec l’altitude, ni la déformation angulaire lié à un allongement quel qu’il soit.

L’objet de ce document est de proposer un protocole expérimental pour effectuer ces mesures sur quelques soufflets.

Idée à mettre en œuvre

Une solution pour effectuer cette mesure est d’utiliser la dépendance de la pression atmosphérique à l’altitude. La formule internationale du nivellement barométrique [1] en donne une estimation. Ainsi, pour une pression de 1013 hPa au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 616 hPa à 4000 m d’altitude. Ainsi, la mesure de la déformation du soufflet avec l’altitude se transforme en une mesure de la déformation du soufflet en fonction de la pression. La datasheet du soufflet de MB2000 donne une validité de la mesure sur une plage allant de 400 à 1200 hPa. Cette donnée englobe les conditions en altitude définies plus tôt, et va donc servir de référence.


[image: image58]
Figure 1 : Schéma du test des soufflets

En supposant que la réponse des micro-baromètres est linéaire sur cette plage de mesure, on obtient un allongement de 2,72 mm pour un MB2005 et de 6,56 mm pour un MB3. La figure 1 est un schéma de la mesure à mettre en œuvre. Une enceinte à vide permet de simuler l’altitude à laquelle le dispositif sous test se trouve. Le soufflet à tester est posé sur un support qui permet de le placer à la bonne distance d’un système de mesure optique. Deux capteurs mesurent simultanément les déplacements de 2 points différents de la masse mobile du soufflet sous test afin d’en déduire la déformation angulaire.

Les éléments nécessaires à une telle expérience sont peu nombreux :

· Une enceinte à vide ;

· Deux systèmes de mesure optique et leur support ;

· Un support de soufflet ;

· Plusieurs soufflets de MB2005 et de MB3.

Le CEA peut mettre à disposition les deux premiers éléments. Les supports sont quant à eux à concevoir et à fabriquer. Ceci peut être fait avec les moyens du CEA dans des délais raisonnables grâce à une imprimante 3D.
Protocole de test

Introduction

Le but ici est de mesurer la déformation des soufflets de microbaromètre en fonction de l’altitude, et donc de la pression. Il faut donc que le test englobe les conditions de pression pour les altitudes visées
Equipements nécessaires
· 2 capteurs de position LK-G37 de la société KEYENCE (voir Annexe 1)

· 2 ou 3 soufflets de MB2005

· 2 ou 3 soufflets de MB3

· 1 support pour les capteurs LK-G37 (voir Annexe 2)

· 1 support pour les soufflets de MB2005 (voir Annexe 2)

· 1 support pour les soufflets de MB3 (Voir Annexe2)

· 1 enceinte à vide

· L’équipement de mise sous vide

· 1 pompe à vide

· 1 manomètre

Déroulement du test

Un test est à mener pour chaque soufflet.
1. Ouvrir l’enceinte à vide

2. Si nécessaire, installer le support de soufflet dans l’enceinte à vide

3. Installer le soufflet sur son support

4. Vérifier que la partie la plus haute du soufflet est à 16 mm +/- 1 mm de la surface intérieure de la plaque de plexiglas

5. Fermer l’enceinte à vide

6. Positionner les capteurs LK-G37 avec le support sur l’enceinte à vide

7. Vérifier le branchement du manomètre

8. Brancher la pompe à vide à l’enceinte à vide

9. Mettre en fonctionnement tous les instruments de mesure : capteurs de position et manomètre

10. Relever la pression à l’intérieur de la pompe à vide avec le manomètre

11. Relever la distance sur les 2 capteurs LK-G37

12. Faire le vide jusqu’à obtenir une pression inférieure à 400 hPa

13. Ouvrir une vanne pour laisser remonter la pression à 400 hPa.

14. Attendre que la valeur indiquée sur les différents capteurs soit stabilisée

15. Relever la pression à l’intérieur de la pompe à vide avec le manomètre

16. Relever la valeur sur les deux capteurs de position

17. Refaire la mesure tous les 50 hPa (à 450 hPa, puis à 500, 550, …) jusqu’à la pression atmosphérique

18. Pour les pressions suivantes, supérieures à la pression atmosphérique, utiliser une pompe à main pour augmenter la pression à l’intérieur de l’enceinte

19. Remettre l’enceinte à la pression atmosphérique

20. Ouvrir l’enceinte

21. Tourner le soufflet sur son support de 90°

22. Reprendre l’essai à partir du point 4

23. Enlever le soufflet

ANNEXE 1 : Documentation des capteurs LK-G37

[image: image59.jpg]Data Sheet

KEYENCE

4

| SPECIFICATIONS

Model

| Reference d|slance

Measuring range

Light source

Wavelength

LK-G37

', Laser Class
| Output
Spot diameter (at reference distance)
| Linearity

Repeatability .

iSampling time

Sensor Head, Wide Type, Laser Class 2

| LK-G37

30 mm 1.18"(Diffuse reflection), 23.5 mm 0.93"(Specular reflection)

+5 mm +0.2' (Diffuse reflection),z4.5 mm +0.18"(Specular reflection)

Red semxconductor Iaser

50 nm (v05|ble ||ght)

| Class Il (FDA (CDRH) Part 1040 10), Class 2 (IEC 60825- 1)
| 0.95 mw

| | Approx. 30 x 850 ym
1 18% 33 46 Ml|

| +0.06% of F.5. (Fs—+5mm+oz)

0.05 pm * 0.002 Mil
20/50/100/200/500/1000 s (Selectable from 6 levels)

LED display

| Temperature characteristics

Near the center of the measurement: Green llghls Within the measurement area:
rement area: Orange flashing

0.01% of F.S./°C
(F.S.= 5 mm +0 2")

| Enclosure ratmg

Ambnent llght

Ambient temperature
Relative humidity

| Vibration resistance

IP67 (IEC60529)

Incandescent lamp or fluorescent lamp: 10000 qu max.
010 50°C (32 to 122° F)

35 to 85%, No condensanon

Materlal

Alummum dle-casl

| Wexghl (mcludmg the cable)

Approx 280 a

! The value is obtained by measuring KEYENCE's standard target (ceramic) with the Standard mode.
| 2 The value is obtained by measuring KEYENCE's standard(SUS) with 4096 times of averaging at the reference distance. The value in parenthesis is the typical repeatability obtained by measuring the

target with 16384.

3 Consult your nearest KEYENCE representative for the Class llla type with increased repeatability.

10 to 55 Hz, double amplltude 1 5 mm 0.08" two hours |n each dlrectlon ofX Y,and Z

Orange lights, Outside the measu

KEYENCE AMERICA 1-888-KEYENCE(Toll Free)

http://www.keyence.com/

2014/04/11 Page:1/2




[image: image60.jpg]Data Sheet KEYENCE

| Dimensions

¢12.6 LK=G30(H) /G35(H)

43

500

Mounted for mirror surfoce megsurement

85 26 - 26 7 %‘\\

25 Z-04.5

.8 22:2, y
LASER ON olarm /STABILITY LED Indlcoler /(Mounﬂnq hole) m
| ,
\ | ] :
, oF ; ! ﬁﬂg// /
, | =
s

'
™~ L]
R | i
[ 'e]
o
| .
! ei
= p:
: fr |
T L) '
moo= 20 | = Ag
o™
3 <4 i : g
7] I/ o \j
(8] [=g
/
13.5 13 53

KEYENCE AMERICA 1-888-KEYENCE(Toll Free) http:/www.keyence.com/ 2014/04/11 Page:2/2




ANNEXE 2 : Contraintes sur les supports 

Support des capteurs optiques :
Deux aspects sont importants sur ce support :

Tout d’abord, l’alignement avec le soufflet qui sera à l’intérieur de l’enceinte climatique. Le faisceau en sortie des deux capteurs doit pointer sur le soufflet, en deux points distincts.

Ensuite, les capteurs ne doivent pas toucher le plexiglas de l’enceinte climatique. Un espace de 5 mm (+/-0,5) entre les capteurs et le plexiglas est nécessaire.

Support du soufflet : 

Outre l’alignement déjà évoqué, le seul point important est la distance entre le haut du soufflet et la surface du plexiglas à l’intérieur de l’enceinte à vide. Cette distance est de 16 mm (+/- 1 mm) lorsque la pression à l’intérieur de l’enceinte à vide est de 1013 hPa (pression atmosphérique au niveau de la mer). La hauteur du support ajoutée à celle du soufflet doit permettre d’obtenir cette côte.

Récapitulatif : 

La figure ci-dessous est un récapitulatif des contraintes sur les supports.


[image: image61]
Bibliographie

[1] Source Wikipédia, http://fr.wikipédia.org/wiki/variation_de_la_pression_atmosph%C3%A9rique_avec_l%27altitude
ANNEXE D : Interféromètre Optique

[image: image62.png]Cliquez sur Signer pour ajouter
dutexte et apposer des

teem photonics™ PicoMoVe signatures dans un fchier PDF.

Photonics Integrated Circuits optical sensor for
ration measurements

Integrated waveguide interferometer Features & benefits

with picometric performances P e
Ton-Exchange and low  intrin:
monolithic and ve:

Photonics Integrated Circuits (PICs). Temperature insensitive
in hi . mpact and m
uniguel
stab
performance:
- integrate
ity
vibration

Eve-safe operation
ting wav

Visible wavelengths compatibility
optical beam for alignment. pur
available at visible wavelengths

Robust, stable, and highly reliable.

Optional features

Plastic/Aluminium /Invar
packaging

Four ports detection board with
fibre-input  and  BNC-outputs

M available

High pr

High pr

High pr

Janvary 2012





[image: image63.png]teemophotonics~ PicoMove

optical sensor for
displacement/vibration measurements

Optical integration:

proprietar

Shifted measuren
h amplit

itive applications. The

ptical fibr
tors and their pre-amplif
the digit

Contact us : pic@teemphotonics.com

January 2012





[image: image64.png]MEASUREMENT

MEASURE & REF
OPTICAL OUTPUTS

LASER INPUT





[image: image65.png]- - 26
NS 10 N XAT &
R o}
7,
N
| ~|
o | | 3
2 B
2 2
o
o
| | q
A
T

3.5






[image: image66]

[image: image67]
ANNEXE E : Devis Kerdry pour traitement optique
[image: image68.png]% 192.1.22.2 - Connexion Bur

Outils | Signer | Commentaire |

(7T PP ———————-——y—————

S
L= 1





ANNEXE F : Documentation du Miroir
[image: image69.png]2
¥

WeHeTERs

e
g
g

§

Round, Protected

= Substrste Materiak

ver Mirrors

Specificatios

wsed
 Diameter

Dismer
Thickncss Tole
Parslclsm: <3

Damage Thrcshold:

Protect
i

Jicm2 (1064 am

% otctane

for reflecting light in the 450
- has the highest reflectan

the silversd surf

er (PO1) A0

Wavsengn )

Protected Silver (PO1) Aol

‘Wavsngt om)

‘Werwthoriabs.com

Tolerance:

Pr2.00.P01

4 Silver

PROS.03P01

0-Piece
< Pack

K Fack

SAVELI0%

Protected Silver (PO1) Aol

Walongth ()

Protected Silver (PO1)

Vovoengn (om)

DESCRIPTION
P Sher M 10 Pk

o Povred S M 10 Pk





Chez THORLABS
ANNEXE G : Documentation de la Lentille GRIN
[image: image70.png][ Lentites & Gradient dInd

[ www.edmundoptics.com

Boite de réception -

Produits du méme ordre

hubiC - OVH  ['] Mesures de vitesse e Filtrage multi-caden.

Traitement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm)

Tolérance Diamétre (mm)
Constant Gradient (mm"™1)
Distance Focale FL (mm)
Subst
Longueur (mm)
Ouverture Numérique NA

¢ de Surface
Distance de Travail (mm)
Tolérance Distance de Travail (mm)

Ouverture Utile (%)

Indice de Réfraction n - Centre des Lentilles

Ecrou

RoHS

Stock #64-550 [ Spécifications et Téléchargements

[

BBAR: R<0.5% @ Design Wavelength £30nm
1310 - 1550
1.80

+0.00/ -0.01

te Glass Embedded with Silver Tons

EEE 0 volume €52.25





Chez EDMUND OPTICS LTD, référence  #64-549
ANNEXE H : Documentation tube en PMMA ( Source Sunclear )
[image: image71.png]PMMA Extrudé

017087
o108
o0ss
ot70m0
017009
oron

ooz

ors
orors

o010

o017

oo

o027 19,08
ooy 3166
o080 236
or7028 271
oot 5
o029

01703

oot

o082

o083

017084

oz

017085

017086

0033

17087

017088

017034

01708

017030

07035

036

01709

017037

017092

07038 0 1892





ANNEXE I : Documentation goupille ( Bossard )
[image: image72.png]Goupilles cylindrique:
Precesion dowel pin





ANNEXE J : Documentation visserie ( Bossard )
[image: image73.png]Vis a téte cylindrique (C HC) ascpunscrox DIN 912

Socket head cap screws 1S0 4762
NFE 25-125

La clasto courants sur lo marché ot ia qualité 70 en A2-70 A&-TO (résistance 4 a traction 700
The current property class on the market s class 70 In A2-70 A4-70 (tensil strenth 700 N/mm’

ard Francs





[image: image74.png]U Les petites piéces quiperme X

[ hop en igne de visserie Bo: X

https: //eu.shop bossard.com/aroup/index cfm 7app_page=0:31100:30002:9234:3

BCSSARD

Shop Group

Categories.

Eléments de fixation 3 it pans.
creus /4 sit lobes internes.

Vis & téte cylindrique & six pans

Vis de séeurité & sit pans creux

Formes diverses & six pans

Vis sans téte & six pans creux

Bouchons filetés & six pans

Vis & six lobes internes
Clés miles
Embouts de tournevis 1/4
Douilles 114

2 Vis atéte hexagonale

3 Eorous

4 Vis exéouton grossiére

Vi & ferte, vis & empreinte
erucitorme

Tiges fletées, goujons, vis sans
téte

7 Rondelles, dements de sécurté
8 Gouplles, clavettes, rivets.

Vis & dle, vis autoperceuses, vis

3 autotaraudeuses

Félectrotechrioe.
13 Revétements
15 Eléments d manutention

Indications dutiisaion
Sympales de canger

Elémants de ixation

BN 15857

| Contact

EN | DE | FR | IT | DI | CZ | PL| KR | O

| FAQ | CG | Certificats | Aide | Empreinte

3 sxpans cra._>> nz 3 ciobes ntrnas >» oN 15657

Vis a téte cylindrique Ps
& six lobes Inernes aves téte basse, entiérement

ftses
mox a2

« 2 résistance & a tracton min. 500 Ninm
« Linite cilasticté 0,2% min. 450 N2

Article no.

at0sse
at08s00
stoesn
a0ese2
at0sses
at0es06
atosses
aarisen
at0sses
a108700

‘=expand

[<start <back [1121/3114115116] forward> end>|

J uantty
@ TL e
pieces
BN | B2
219 100 © The prices are only ava
w4 100 users.
W s 100
w o s 100
W s 100
w210 100
w212 100
w2 1s 100
ws 3 100
ws 4 100

Steinhauserstrasse 70 Postiach 1257 6301 Zug | Téképhone +41 41 743 65 11 | Fax +41 41 74986 22

Recherche @ Q,

BN Bossar Number) ¥

Nom dtifsatour

Mot de passe

Mot e passe oublié
Commande par carte de
créclt

Nouveau clent -
envegistremert.

















Plexiglas





Système de mesure optique





Zone sous vide





Support





Soufflet





5 +/-0,5





16 +/-1





1013 hPa





Capteurs optiques





Plexiglas











